## Sheet1
"Утверждено"
приказом Генерального Директора ЧУ "ЦНЖ"
от "05" ноября 2013 года №78-н/қ
План закупок товаров, работ, услуг частного учреждения "Центр наук о жизни" на 2013 год
№ п/п | Наименование товаров, работ, услуг | Способ осуществления закупок | Краткая характеристика (описание) товаров, работ, услуг | Единица измерения (в соответствии с МКЕИ) | Количество/ объем | Цена за единицу, тенге (маркетинговая цена) | Сумма планируемая для закупки без учета НДС, тенге | Сумма планируемая для закупки с учетом НДС, тенге | Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2010 | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. Товары, работы, услуги, приобретения которых осуществляются в соответствии с пунктом 16 Правил
Товары
1 | Проточный цитофлуориметр-сортер | Тендер | Проточный цитофлуориметр-сортер осуществляющий сортинг клеток по принципу stream-in-air. Должен иметь: не менее 3 лазеров с длинами волн 488 нм, 640 нм, 405 нм; светофильтры с длинами волн: 530/40 нм или 529/28 нм, 575/25 нм или 585/29 нм, 650 LP или 670 LP, 670/30 нм или 660/20 нм, 740 DLP или 750 LP, 475/50 нм или 450/50 нм. дихроичные зеркала со следующими параметрами: 560 DLP или 550 LP, 605 DLP или 610LP, 695 DLP или 700 LP, 506 DLP или 480 LP. Детектор измерения прямого светорассеяния со следующими параметрами: фотоумножитель с фильтром 488/10BP или 488/6BP и нейтральным фильтром плотности. Детектор измерения бокового светорассеяния со следующими параметрами: сбор светового сигнала должен проходить под углом 90º, наличие фотоумножителя, разрешение не менее 1,0 мкм. Наличие системы фокусировки линз, емкостей из нержавеющей стали для отходов и проточной жидкости объемом не менее 7 л, консоли управления давлением, цифровой матрицы для всех параметров компенсации Возможность использования как минимум следующих красителей: FITC, GFP, PE, PI, PerCP-Cy5.5, PE-Cy7, APC, APC-Cy7, APC-H7, BD Horizon V450, Brilliant Violet 421, DAPI. Возможность регулировки скорости потока образца. В наличии должно быть программное обеспечение для всестороннего контроля за сортером клеток от настройки конфигурации и компенсации до сбора данных, сортинга и анализа. Должен иметь следующие возможности: использования предустановленных параметров, использование пользовательских настроек для различных экспериментов; постановки множественных задач; импортирования и экспортирования данных; детектирования и удаления пузырьков воздуха; замены наконечника иглы в порте подачи образца; сортировки клеток в пробирках объемом 5 и 15 мл, плашки на 6, 24, 96 и 384 лунки. Частота генерации капель должна быть в диапазоне не менее 37-41 кГц. Скорость должна быть не более 200 000 событий в секунду. Наличие системы температурного контроля, наличие воздушного и вакуумного компрессора. Наличие управляющего компьютера: не ниже класса Intel Core i5 или аналогичный; жесткий диск с объемом памяти не менее 1 ТB; оперативная память не менее 4 GB; жидкокристаллический монитор технологии LED или LCD, размером экрана не менее 21,5”, наличие клавиатуры и мыши. Программное обеспечение с возможностью установки на не менее чем 3 компьютера. | комплект | 1 | 85000000 | 85000000 | 95200000 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
2 | Проточный цитофлуориметр анализатор | Тендер | Компактный переносной прибор для проточной цитофлуориметрии. В наличии должно быть не менее двух твердотельных лазера 488 нм и 640 нм. Возможность измерения до 6 параметров флуоресценции: два параметра прямого и бокового светорассеяния, 4 параметра цветовой флуоресценции. Наличие предустановленной скорости подачи образца: не менее 14 мкл/мин, 35 мкл/мин, 66 мкл/мин. Возможность выбора пользователем скорости подачи образца в диапазоне не менее 10-100 мкл/мин. Возможность выбора пользователем ширины клеточного потока в диапазоне не менее, чем от 0,5 до 40 мкм для работы с различными биологическими объектами. Забор образца при помощи микроперистальтических насосов. В наличии должен быть комплект светофильтров с длинами волн: 533/30 нм, 585/40 нм, 670 нм, 675/25 нм. Должна быть возможность опционально устанавливать дополнительные светофильтры, такие как 610/20 нм, 565/20 нм, 510/15 нм, 540/20 нм, 780/60 нм. Возможность использовать как минимум следующие красители: FITC, GFP, PE, PI, PerCP, PerCP-Cy5.5, PerCP-Cy7, APC. Возможность измерения абсолютного количества клеток без частиц сравнения. Минимальный размер измеряемых частиц – не более 0,5 мкм, минимальный объем образца- не более 50 мкл. Скорость сбора данных не менее 10 000 событий в секунду. Наличие емкостей для проточной жидкости, деконтаминационного раствора, очищающего раствора и контейнера для отходов. Возможность подключения автоматического модуля подачи образцов.Наличие управляющего компьютера: компьютер должен иметь жесткий диск с объемом памяти не менее 1 ТB типа SATAIII или аналогичный, оперативную память не менее 4 GB; LED монитор c размером экрана не менее 24”. Наличие клавиатуры и мыши. Программное обеспечение. Наличие расходных материалов необходимых для очистки системы. | комплект | 1 | 22000000 | 22000000 | 24640000 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
3 | Стереомикроскоп флуоресцентный | Тендер | Класс микроскопа - не ниже исследовательского. Должен обеспечивать исследования в светлом поле отраженного света, флуоресценции отраженного света, светлом поле проходящего света, темном поле проходящего света, косом освещении проходящего света. Оптическая система – скорректрованная на бесконечность. Микроскоп должен иметь: набор объективов, обеспечивающий увеличение объекта в диапазоне не менее чем, от 7х до 345х. Тубус - тринокулярный с регулируемым углом наклона в диапазоне не меньше чем от 5 до 45°. Комплект окуляров, не менее 2-х: окуляры с увеличением не менее 10х, с числовым полем не менее чем 22 мм; окуляры с увеличением не менее 15х, с числовым полем не менее чем 16 мм. Механизм фокусировки микроскопа: грубая и точная фокусировка. Предметный столик микроскопа должен быть оснащен подогреваемой прозрачной пластиной, с цифровым дисплеем, с нагреваемой площадью не менее 100 x 100 мм. Максимальная температура нагрева не менее 50 ° C. Комплект флуоресцентных фильтров для флуоресцентной турели (не менее 2 набора): набор №1 должен обеспечивать широкопольное синее возбуждение для работы с зеленым флуоресцентным белком (GFP) и другими флуорохромами, возбуждаемыми синим светом. Диапазон возбуждения фильтра должен покрывать спектр излучения зеленого флуоресцентного белка; набор №2 должен обеспечивать широкополосное зеленое возбуждение для работы с красным флуоресцентным белком и флуоресцином (RFP/FITC), а также другими флуорохромами, возбуждаемыми зеленым светом. Диапазон возбуждения фильтра должен покрывать спектр излучения красного флуоресцентного белка и флуоресцина (FITC). Цифровая CCD-камера с возможностью работы, в цветном и в монохромном режиме, с охлаждением. Разрешение камеры - не менее 5 мегапикселей. Разрешение сенсора камеры: не менее 2.1 мегапикселей, размер сенсора - не менее 2.1 дюйма, частичное считывание. Скорость передачи живого изображения: не менее 14 кадров в секунду. Наличие управляющего компьютера: компьютер должен иметь жесткий диск с объемом памяти не менее 1 ТB типа SATAIII или аналогичный, оперативную память не менее 4 GB; LED монитор c размером экрана не менее 24”. Наличие клавиатуры и мыши. Программное обеспечение, пылезащитный чехол, сетевой кабель. | комплект | 1 | 12590000 | 12590000 | 14100800 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
4 | Тринокулярный микроскоп проходящего света | Тендер | Микроскоп должен иметь: набор объективов: не менее 2 штук, класса не ниже планфлюорит, с увеличением 10х, 20х; не менее 2-х штук класса не ниже планапохромат с увеличением 40х, 100х. Встроенный осветитель света, предметный столик, с управлением правой рукой, с регулировкой перемещения по осям X и Y. Окуляры широкопольные с увеличением не менее 10х с полем зрения не менее 25 мм. Тринокулярный тубус прямого изображения. Револьверная головка с наклоном вперед: не менее 6 позиций. Конденсор: универсальный ахромат/апланат с не менее 5-ю позициями для больших и не менее 3-мя позициями для малых оптических элементов, убираемая верхняя линза, апертурная диафрагма, верхняя сухая линза. Двухпозиционный слайдер в комплекте с нейтральный фильтрами. Однополосные блоки флуоресцентных фильтров для турели: для широкополосного УФ возбуждения: возбуждающий фильтр в диапазоне 340 - 390 нм; для широкополосного синего возбуждения и узкополосной эмиссии: возбуждающий фильтр в диапазоне 460 - 495 нм; для широкополосного зеленого возбуждения и широкополосной эмиссии: возбуждающий фильтр в дипазоне 530 - 550 нм. Адаптер для одновременной установки двух камер. Две камеры: 1) охлаждаемая цветная цифровая CCD камера с возможностью монохромного режима, с разрешением не менее 2 физических мегапикселей. Охлаждение элементы Пельтье. 2) Охлаждаемая цифровая монохромная камера с разрешением не менее 1,3 мегапикселя. Биннинг: 2x, 4x, 8х. Максимальное время экспозиции не менее 160 сек; работа с частью изображения - областью интереса (ROI). Охлаждение – элементы Пельтье. Программное обеспечение для кариотипирования и FISH-анализа. Наличие управляющего компьютера: компьютер должен иметь жесткий диск с объемом памяти не менее 1 ТB типа SATAIII или аналогичный, оперативную память не менее 4 GB; LED монитор c размером экрана не менее 24”. Наличие клавиатуры и мыши. | комплект | 1 | 13587093 | 13587093 | 15217544.16 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
5 | Инвертированный флуоресцентный микроскоп | тендер | Микроскоп должен быть инвертированным, флуоресцентным, исследовательского класса, полностью моторизованный. Микроскоп должен иметь иметь: раму микроскопа с 2-мя ярусами для промежуточных элементов и слотом для компенсатора колебаний по оси Z, встроенный моторизованный модуль грубой и точной фокусировки, шестигнездную револьверную головку для объективов, осветитель проходящего света мощностью не менее 100Вт, бинокулярный с переменным углом наклона и регулируемой высотой окуляров тубус микроскопа, окуляры с увеличением не менее 10х, с полем зрения не менее 22 мм, конденсор моторизованный с апертурной диафрагмой для светлого поля, фазового контраста и ДИК, флуоресцентный источник света мощностью не менее 130Вт, моторизованный предметный столик, систему флуоресцентных фильтров, состоящую из не менее 5 блоков. В наличие должны быть следующие апохроматические объективы: с увеличением 10x, 20x, 40x, 60x. В наличии должна быть цифровая охлаждаемая монохромная камера для работы с флуоресцентным изображением; высокопроизводительный компьютер с программным инструментарием обработки графических изображений. | комплект | 1 | 24111000 | 24111000 | 27004320 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
6 | оптико-рентгеновская система для визуализации последнего поколения для мелких животных | тендер | Оптико-рентгеновская система 3D-молекулярной визуализации последнего поколения мелких животных для детекции, локализации и количественной оценки сигналов флуоресценции, биолюминесценции, микротомографии c высоким разрешением и чувствительностью у лабораторных животных in vivo и клеток in-vitro. Система должна выполнять проведение фотографической, биолюменесцентной, флуоресцентной, 3D-топографической и микро X-ray компьютерной томографии (микро КТ) в одном блоке. Система должна включать в себя следующие блоки: 1. Блок для работы с лабораторными животными in vivo и клетками in-vitro с программным обеспечением. 2. Система газовой анестезии. В состав Блока для работы с лабораторными животными in vivo и клетками in-vitro должно входить: цифровая высокочувствительная CCD камера с системой фокусировки изображения – 1 штука; источник света для возбуждения флуоресценции – не менее 3 штук; набор фильтров возбуждения – не менее 10 штук; набор фильтров эмиссии – не менее 18 штук; система топографического определения поверхности лабораторного животного – 1 штука; источник света для получения референсного фотографического изображения животного – 1 штука; система газовой анестезии - 1 штука; блок рентгеновской микротомографии – 1 штука; платформа для размещения лабораторных животных с подогревом – 1 штука; лицензионное программное обеспечение – 1 комплект; калибровочный фантом – 1 штука; калибровочный источник света – 1 штука; стартовый набор красителей – 1 набор; компьютер – 1 штука. | комплект | 1 | 145000000 | 145000000 | 162400000 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
7 | Система для проведения анализа методом вестерн блот | тендер | Система должна включать в себя: 1) Источник питания для 4-х электрофоретических камер - не менее 2 штук; 2) Набор для приготовления геля и вертикального электрофореза - 2 набора; 3) Система для быстрого переноса белков из геля на мембрану - 1 штука; 4) Комплект из красных светодиодных модулей и красного фильтра - 1 комплект; 5) Комплект из зеленых светодиодных модулей и зеленого фильтра - 1 комплект; 6) Комплект из синих светодиодных модулей и синего фильтра - 1 комплект; 7) Система формирования изображений (гель-документирующая система) - 1 штука; 8) Комплект стандарта и коньюгата - 3 комплекта; 9) Набор для переноса белков (PVDF) - 3 набора; 10) Набор для переноса белков (нитроцеллюлоза) - 2 набора. | комплект | 1 | 12126859 | 12126859 | 13582082.08 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
8 | Магнитный сепаратор | запрос ценовых предложений | В наличии должен быть штатив с магнитом и держателем пробирок. Рабочий объем должен быть от 10 мкл до 2000 мкл. Сепаратор должен вмещать не менее 16 штук стандартных пробирок объемом 1,5 – 2 мл. | штука | 2 | 246890 | 493780 | 553033.6 | DDP | В течение 120 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
9 | Магнитный концентратор | запрос ценовых предложений | Магнитный концентратор для 96 луночных микропланшет и ПЦР стрипов. Рабочий объем должен быть от 5 до 200 мкл. Концентратор должен вмещать не менее 96 лунок для ПЦР стрипов, ПЦР плашек и ПЦР плашек без юбочки, с лунками объемом не более 200 мкл). Магнитный концентратор должен включать не менее 7 магнитов. | штука | 1 | 225893 | 225893 | 253000.16 | DDP | В течение 120 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
10 | Отсасыватель медицинский с колбой-ловушкой | запрос ценовых предложений | Аспиратор с колбой-ловушкой для аспирации остатков растворов из микропробирок при очистке, переосаждении ДНК / РНК и других макромолекул. Принцип действия - создание отрицательного давления в колбе ловушке. В наличии должен быть всасывающий фильтр гидрофобный: с КПД не менее 99,9%, должен задерживать частицы размером до 0,027 микрон. Производительность по воде должна быть не менее 6 л/мин, по воздуху не менее 18 л/мин. | штука | 1 | 80357 | 80357 | 89999.84 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
11 | Флюориметр | запрос ценовых предложений | Для количественного определения ДНК, РНК и белка. Время анализа 1 образца должно быть не более 5 сек; время прогрева не более 2 сек; Чувствительность для ДНК должна составлять не менее 200 пг, для РНК не менее 5нг, для белков не менее 250 нг. Динамический диапазон должен быть не менее 5 порядков. Калибровка должна проходить по 2 или 3 точкам. | штука | 1 | 491071 | 491071 | 549999.52 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
12 | Автоклав | запрос ценовых предложений | Должен соответствовать требованиям «класса S», в соответствии с European Standard EN 13060. Должен быть снабжён эффективной вакуумной помпой, для создания вакуума на начальном этапе процесса стерилизации, а также для создания пост-вакуума для достижения оптимального результата сушки. Должна быть возможность осуществления документирования стерилизационных циклов через встроенный серийный порт при подключении принтера или персонального компьютера. Емкость должна быть не менее 22 литра. Автоклав должен иметь не менее пяти программ автоклавирования. | штука | 1 | 864420 | 864420 | 968150.4 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
13 | Секвенатор для полногеномного секвенирования в комплекте | тендер | В комплект поставки должно входить: 1.Система высокопроизводительного полногеномного секвенирования, производящая синтез с использованием флуоресцентно меченых нуклеотидов с одновременной регистрацией флуо-ресцентного сигнала от нуклеотида, встраивающегося в синтезируемую цепочку с последующим распознаванием образа, и переводом данных в цифро-вой формат. За один запуск система должна прочесть более 600 миллиардов нуклеотидов. 2. Система генерации кластеров на кювете высокопроизводительного генетического анализа для непрерывной генерации компактных кластеров в проточной ячейке кюветы. Кювета на своей поверхности должна содержать не менее 102-106 одноцепочечных молекул ДНК. 3. Высокопроизводительный компьютерный кластер для параллельных вычислений, который должен обеспе-чивать возможность биоинформатической обработки данных, полученных в результате секвенирования ДНК. В наличии должна иметься: 1) стойка с дверью с закаленным стеклом со съемными боковыми панелями 2) управляющий компьютер с 4-мя процессорами, каждый состоящий из не менее 64 разрядных 8 ядер. 3) Дисковая система хранения данных, включающая в себя до двенадцати жестких и твердотельных дисков. Набор реагентов для контроля эффективности запуска; для подготовки библиотек ДНК к секвенированию; для мультиплексного секвенирования; для генерации кластеров для парноконцевого чтения; для систем полногеномного секвенирования. | комплект | 1 | 270000000 | 270000000 | 302400000 | DDP | В течение 120 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
14 | Источник беcперебойного питания с двойным преобразованием | запрос ценовых предложений | Мощность должна быть не менее 8000ВА, 6000Вт. Должен иметь двойное преобразование тока. Время работы при полной нагрузке должно быть не менее 5 мин; при половинной нагрузке не менее 15 мин. Форма выходного сигнала: синусоид. Аппарат должен обладать возможностью сетевого управлени | штука | 10 | 749483.3 | 7494833 | 8394212.96 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
15 | Устройство для получения эмульсий с аксессуарами и комплектом держателей | запрос ценовых предложений | Диапазон колебаний от 180 до 1800 колебаний в минуту. Диапазон таймера от 10 секунд до 99 минут. Емкость не менее 96 образцов. В комплект поставки должен входить набор адаптеров: на 96 лунок (2 шт.), на 24 пробирки (2 шт.), на емкости до 100 мл (2 шт.) | комплект | 1 | 4417857 | 4417857 | 4947999.84 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
16 | Автоматическая система дозирования | тендер | Автоматическая система для дозирования объемов в диапазоне не менее чем, от 1 до 1000 мкл. Для применения в серийных разведениях, распределениях реактивов, в переносе проб из отдельных пробирок на планшеты, в постановке ПЦР в реальном времени, в постановке количественного клеточного теста, в постановке иммунного количественного теста. Система дозирования имеет не менее двух модулей, один на 1 канал и второй не менее чем на 8 – каналов с автоклавируемыми дозирующими модулями на 1-50 мкл, 20-300 мкл и 40-1000 мкл. В комплект входит базовый прибор включая пульт управления, карта ММС и считыватель карт, а также лицензионное программное обеспечение, с помощью которого можно программировать автоматическую систему дозирования на обычном компьютере. | комплект | 1 | 11254000 | 11254000 | 12604480 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
17 | Система гель-документирования | запрос ценовых предложений | Система гель-документирования с высокочувствительной технологией детекции и модульными вариантами для применения на широком спектре образцов и поддержки нескольких методов детекции. В комплект системы гель-документирования входит: прибор гель-документирования с высокочувствительной технологией детекции; портативный либо персональный компьютер; лицензионное программное обеспечение; элементы защиты в виде защитных очков с фильтром безопасности. Система совместима с широким спектром образцов, от больших полиакриламидных до малых агарозных гелей, должна подходить к ПЦР и электрофорезным системам, должна позволять осуществлять анализ изображений и документацию рестрикционных реакций, амплифицированных нуклеиновых кислот, генетических фингерпринтов, ПДРФ и белков. Система охватывает образцы размером не менее 28 х 36 см и гель размером не менее 19.4 х 26 см. Источники возбуждения - стандарты Epi-white cвет и trans-UV (302 нм, 254 нм, 365 нм). Обладает не менее чем, 3 режимами иллюминации (Trans-UV, trans-white и epi-white). Детектор системы на основе заряд-связывающего устройства (CCD). Разрешение изображений - не менее 4 мегапикселей. Совместимость с красителями SYBR Green BP, SYPRO Ruby, Rodamine, Coomassie Brilliant Blue, окрашиванием серебром, зелеными флуорисцентными белками, документирование различных блотов и имеет функцию подсчета колоний. | комплект | 1 | 3789000 | 3789000 | 4243680 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
18 | Ультразвуковой дезинтегратор молекул | тендер | Ультразвуковой дезинтегратор молекул осуществляющий пре-аналитическую обработку образцов с помощью адаптивной фокусированной акустики. Объем проб в диапазоне не менее, чем от 25 мкл до 10 мл. Позволяет осуществлять такие биологические и химические приложения, как дробление ДНК, РНК и хроматина, гомогенизация тканей, лизис клеток, разведение смеси и микронизацию частиц. Контролируется специальным программным обеспечением и включать в себя протоколы для стандартных методов, таких как дробление ДНК на определенные фрагменты. Работает на высоких частотах не менее 500 кГц, быть беззвучным и исключает потребность в защитных элементах. С функциями беспрерывного контроля температуры, использования закрывающихся пробирок для исключения контаминации образов, выделения аэрозолей и исключать меры по очистке прибора. В комплект также входит: портативный компьютер с USB кабелем; набор для дробления ДНК, состоящий из держателя для стеклянных пробирок объемом 100/150/300 мкл, усилителя, станции для подготовки образцов с держателем колпачков, начальный набор для дробления ДНК и не менее 4-х упаковок по 25 стеклянных микропробирок. | комплект | 1 | 16700000 | 16700000 | 18704000 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
19 | ДНК - амплификатор на 384 лунки | запрос ценовых предложений | ДНК амплификатор должен иметь реакционный блок для 384 луночного планшета. Блок должен иметь скорость нагрева и охлаждения до не менее 2,5 °С/сек, а диапазон рабочих температур не менее, чем от 0 до 100°С. Точность поддержания температур не более +/-0,2°С, гомогенность температуры по блоку, не более ±0,4°С. Амплификатор должен иметь нагреваемую крышку. Амплификатор должен иметь возможность программировать программы не менее 99. Должен быть в наличии цветной дисплей с высоким разрешением. Амплификатор должен работать автономно и подсоединенным к компьютеру, должен иметь русскоязычное пронграммное обеспечение и возможностью апгрейда 6-канальным оптическим блоком. | штука | 1 | 2605000 | 2605000 | 2917600 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
20 | Анаэростат | запрос ценовых предложений | Анаэростат объемом не менее 2,5 л из поликарбонатного стекла для культивирования микроорганизмов в анаэробных условиях. В наличии должна быть корзина на не менее, чем 12 стандартных чашек Петри диаметром 90 мм; комплект газогенераторов для создания микроаэрофильных условий с концентрацией СО2 в диапазоне не менее чем от 8 до 10%, и О2 в диапазоне не менее чем от 5 до 6%, необходимой для культивирования Neisseria, Campylobacter, Haemophilus, Legionella, Lactobacillus, Bifidobacteriumь, в упаковке должно быть не менее 25 пакетов. - комплект газогенераторов для культивирования Clostridium, Bacteroides, Fusobacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus, в упаковке должно быть не менее 25 пакетов. | комплект | 2 | 447000 | 894000 | 1001280 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
21 | Ферментеры со съемными емкостями | тендер | Ферментер должен иметь сменные автоклавируемые стеклянные сосуды с общим объемом: 5 л (рабочий объем в диапазоне не менее, чем от 1.25 до 3.75 л), 7.5 л (рабочий объем в диапазоне не менее, чем от 2 до 5.5 л), 14 л (рабочий объем в диапазоне не менее, чем от 3 до 10.5 л). Скорость перемешивания должна быть в диапазоне не менее, чем от 50 до 1200 об/мин. Не менее 2-х лопастных мешалок и не менее 3-х мешалок для сосуда объемом не менее 14 л). Сменные сосуды должны быть с датчиками растворенного кислорода и рН, устройствами подачи субстрата, пеногасителя, газов, отвода метаболитов, асептического отбора проб, конденсером. Автоматическое управление нагревом и охлаждением сосуда. Максимальная температура должна быть не менее 80°С. Блок управления должен быть оснащен сенсорным дисплеем (диагональю не менее 38 см), должен поддерживать одновременную работу от 1 до 4 независимых сосудов и регулировать до не менее 32 параметров для каждого из них, сохранять до не менее 10 наборов команд для каждого сосуда. В наличии должны быть не менее 3-х встроенных перистальтических насосов, коннекторы для коммуникаций, модуль весового дозирования (в диапазоне не менее, чем от 0.4 до 20 л/мин), компьютером, балоны с газами (азот, кислород, углекислый газ, объемом не менее 40 литров в каждом балоне. | штука | 1 | 21294642.8571 | 21294642.8571 | 23850000 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
22 | Сканирующий столик для микроскопа | запрос ценовых предложений | Сканирующий столик для микроскопа должен быть моторизованным. Должен подходить к микроскопу AxioImager Z1 Zeisse. Размер столика должен быть не менее 130 x 85мм. Анодированное покрытие; линейные кодирующие устройства и двигатель. Максимальная скорость должна быть не менее 100 мм/с. В наличии должна быть вставка под образцы размером 160 х 116 мм. Электронная система управления по осям XY. Подключение к предметному столику через разъем типа USB. В наличии должен быть джойстик управления по осям XY. Система переключения режимов скорости: медленный – в диапазоне не менее, чем от 1,5 до 40 µm/с; быстрый – в диапазоне не менее, чем от 0,5 до 12,5 мм/с. Разрешение должно быть не менее 0,2 µm; воспроизводимость: не менее +/- 1 µm; абсолютная точность не менее +/- 5 µm. | штука | 1 | 5312500 | 5312500 | 5950000 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
23 | Комплект для 2D электрофареза | запрос ценовых предложений | Комплект для 2D электрофареза должен состоять из: 1) автоматической системы изоэлектрофокусировки - 1 шт; Стрипы готовые с диапазоном pH не менее, чем от 3 до 10, длина стрипа должна быть не менее 18 см, в упаковке должно быть не менее 12 штук - 5 упаковок; Стрипы готовые с диапазоном pH не менее, чем от 3 до 6, длина стрипа должна быть не менее 18 см, в упаковке должно быть не менее 12 штук - 3 упаковки; Cтандарты для изоэлектрофокусировки pI 4.45-9.6 – 1 штука; Стандарты для 2-D электрофореза не менее 500 мкл в упаковке - 1 упаковка.2) Камера для вертикального электрофореза на 2 геля, размер геля не менее 18,5 х 20 см. Должна включать в себя: емкость с крышкой, центральный охлаждающий стержень, запирающую защёлку, не менее 2-х наборов зажимов (не менее 5 штук в наборе), не менее 2-х наборов стёкол размером не менее 20 x 20 см (не менее 5 штук в наборе), не менее 4-х спейсеров толщиной не менее 1 мм, заливочный столик, не менее 2-х прокладок для охлаждающей системы, набор из не менее 2-х 2-D гребёнок - 1 набор; кювета для стрипов. Источник питания для электрофореза с диапазоном не менее, чем от 10 до 500 Вт. | комплект | 1 | 6964285.7143 | 6964285.7143 | 7800000 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
24 | Анализатор вина | ценовые предложения | Должен определять в вине и винных напитках следующие параметры: глюкоза/фруктоза, D-молочная кислота, L-молочная кислота, яблочная кислота, общее содержание сульфитов, первичный азот аминогрупп, виннокаменная кислота, аммиак, уксусная кислота, глюконовая кислота, и др. Производительность не менее 100 анализов в час, максимальное количество образцов не менее 50, диапазон измерений от 0,05 до 3,0 А, в наличии должны быть фильтры: 340, 405, 420, 480, 520, 560, 600, 620, 635 нм. | штука | 1 | 3261000 | 3261000 | 3652320 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
25 | ДНК амплификатор | запрос ценовых предложений | 96 луночный ПЦР амплификатор с позолоченным модулем. Диапазон температур должен быть не уже чем от +4 до +99,9 ºС, точность температур должна быть не менее 0,25ºС. Блок на 96 лунок должен быть расчитан на работу с пробирками или плашками объемом 0.2 мл; в наличии должен быть LCD-дисплей с подсветкой; крышка должна быть нагреваемой, поддерживающая температуру не менее 105°C, с возможностью работы без минерального масла. | штука | 2 | 3160000 | 6320000 | 7078400 | DDP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
26 | Автоматический счетчик клеток | запрос ценовых предложений | Должен иметь функции: определения живых/ мертвых клеток, анализ процента пролиферации, определение общей концентрации клеток, средний объем клеток (MCV). Диапазон измерений размера клеток должен быть не уже, чем от 6 до 50 мкм. Объем каждой пробы должен быть не более 10 мкл. Скорость анализа должна быть не менее 30 секунд на обработку одного образца. Должен иметь возможность экспорта данных на ПК через разъем USB. Функция сохранения полученных результатов с памятью не менее, чем на 100 измерений и выведения полученных результатов на принтер. В наличии должны быть: термопринтер; цветной экран с функцией отображения меню и результатов; стартовый набор стекол. | штука | 1 | 1263000 | 1263000 | 1414560 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
27 | Автоматический счетчик клеток с набором стекол | запрос ценовых предложений | Должен иметь функции: определения живых/ мертвых клеток, анализ процента пролиферации, определение общей концентрации клеток, средний объем клеток (MCV). Диапазон измерений размера клеток должен быть не уже, чем от 6 до 50 мкм. Объем каждой пробы должен быть не более 10 мкл. Скорость анализа должна быть не менее 30 секунд на обработку одного образца. Должен иметь возможность экспорта данных на ПК через разъем USB. Функция сохранения полученных результатов с памятью не менее, чем на 100 измерений и выведения полученных результатов на принтер. В наличии должны быть: термопринтер; цветной экран с функцией отображения меню и результатов; набор из 600 двухкамерных стекол для 1200 подсчетов. | штука | 1 | 1490000 | 1490000 | 1668800 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
28 | Ультразвуковой аппарат для соникации клеточных культур | запрос ценовых предложений | Ультразвуковой аппарат для создания микропор в клеточной мембране с помощью ультразвука для экспериментов в in vivo, in ovo и in vitro условиях. Аппарат должен иметь следующие параметры: частота ультразвуковой волны должна быть в диапазоне от 200 до 5000 кГц; выходная мощность/энергия должна быть в диапазоне 0 до 6.00 Ватт; рабочий цикл должен быть в диапазоне от 0 до 100%; доля импульса должна быть в диапазоне от 0.5 до 100.0 Hz; продолжительность соникации должна регулироваться мануально. Аппарат должен производить два типа акустической волны: синусоидную и прямоугольную. Аппарат должен иметь функцию разверстки по частоте и возможность ее регулирования. | штука | 1 | 3566000 | 3566000 | 3993920 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
29 | Автоматический биохимический анализатор | Тендер | Наличие функций: способность анализа образцов на биохимические параметры, с использованием двух или более смешанных методов, включая точечные, кинетические, монохромотические, бихромотические, турбидиметрические, ISE и реагент бланк тесты. Производительность анализатора - не менее 400 фотометрических и не менее 240 ионоселективных тестов/час. Диапазон измерений параметров - не уже чем от 340 до 800 нм. Минимальный объем пробы должен быть не более 2 мкл, минимальный реакционный объем не более 150 мкл. Скорость анализа на обработку одного образца должна быть не более 10 секунд. Обширное меню тестов (не менее 130 разновидностей аналитов), контроль за ходом анализа и уровня реагентов в реальном времени, охлаждаемую карусель для реагентов и образцов, идентификацию образцов по штрих-коду, микродозатор или определитель для образцов с датчиком уровня жидкости, срока годности реагентов, препятствий, пузырьков и сгустков. Управление работой анализатора осуществляется с помощью лицензионного программного обеспечения, возможность хранения данных - не менее 30 000 отчетов. В комплект анализатора также входит: компьютер (монитор и системный блок) с лицензионным програмным обеспечением для биохимического анализатора; принтер (лазерный, черно-белый); источник бесперебойного питания (2000 VA) со стабилизатором напряжения и фильтром питания; система водоочистки; стартовый набор реагентов для подготовки оборудования к работе, а также для определения следующих анализов: глюкоза, АСТ, АЛТ, Общий белок, Общий билирубин, Билирубин (прямой), Холестерин, Триглицириды, Мочевина, Креатинин. | комплект | 1 | 13498469 | 13498469 | 15118285.28 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
30 | Камера для горизонтального электрофореза | запрос ценовых предложений | Камера для горизонтального электрофореза с пропускающей ультрафиолетовые лучи подложкой для геля и флуоресцентной линейкой. Камера для горизонтального электрофореза проводит одновременный анализ большого количества проб с использованием планшетного формата; использует гребенки, имеющие не менее 50 лунок и шириной не менее 1,4 мм. Камера снабжена портами для рециркуляции буфера; выдерживает длительную работу и работу при высоком напряжении. Ширина геля не менее 23 см, длина геля не менее 13 см. Поддерживаемое количество образцов не менее 26. В комплект камеры также должны входить камера с защитной крышкой; комплект проводов; не менее 2-х заслонок для заливки геля, гелевая рамка, гребенка толщиной не менее 1,4 мм и не менее 25 лунок; гребенка толщиной не менее 1,4 мм и не менее 50 лунок – не менее 2-х штук; заливочный столик. (Полное описание согласно технической спецификации.) | комплект | 1 | 304000 | 304000 | 340480 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
31 | Складские стеллажи | запрос ценовых предложений | Стеллажи складские металлические разборные: должны быть изготовлены из трубы квадратного сечения размером не менее 25-30 мм. Должны быть окрашены химически стойким покрытием, снабжены регулируемыми опорами и не менее чем пятью полками. Высота стелажей - 3000 мм, глубина - не менее 600 мм. Длина и количество стеллажей: длина 1500 мм – 1 штука; длина 1300 мм – 1 штука; длина 1800 мм – 2 штуки; длина 2200 мм – 2 штуки. Нагрузка на одну полку должна быть не менее 150 кг. | комплект | 1 | 224000 | 224000 | 250880 | DDP | В течение 7 календарных дней со дня подписания договора | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53, блок 9, 5 этаж
32 | Стремянка со ступенями | запрос ценовых предложений | Односторонняя алюминиевая стремянка, c высокой дугой безопасности, с противоскользящей площадкой. Многократное прочное заклепочное соединение ступенек с боковинами. Рабочая высота должна быть не менее 305 сантиметров, количество ступеней должно быть не менее 5. Допустимая нагрузка должна быть не менее 150 кг. | штука | 2 | 16050 | 32100 | 35952 | DDP | В течение 7 календарных дней со дня подписания договора | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53, блок 9, 5 этаж
33 | Тележка платформенная металлическая | запрос ценовых предложений | Тележка платформенная металлическая для перевозки среднегабаритных и упакованных грузов. Каркас тележки должен быть изготовлен из профильной трубы, настил - металлический лист. Края платформы должны быть закруглены, для уменьшения вероятности травматизма и жесткого соприкосновения с препятствием. Грузоподъемность должна быть не менее 120 кг. Высота тележки должна быть не менее 90 см. Размеры платформы должны быть не менее 90 х 60 см. | штука | 1 | 12000 | 12000 | 13440 | DDP | В течение 7 календарных дней со дня подписания договора | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53, блок 9, 5 этаж
34 | Стремянка | запрос ценовых предложений | Стремянка должна быть изготовлена из стали, максимально допустимая нагрузка должна быть не менее 150 кг. Общая высота стремянки должна быть не менее 115 см. Количество ступеней должно быть не менее 3. | штука | 4 | 8125 | 32500 | 36400 | DDP | В течение 7 календарных дней со дня подписания договора | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53, блок 9, 5 этаж
35 | Штамп датер со свободным полем с отметкой «Қабылдады» и «Уақыты» | запрос ценовых предложений | Прямоугольный, автоматическая оснастка, цвет – синий. Дизайн – макет. Размер 5 х 3 см. | штука | 1 | 4550 | 4550 | 5096 | DDP | В течение 7 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
36 | Штамп датер со свободным полем, с отметкой «Шығыс» и «Қолы» | запрос ценовых предложений | Прямоугольный, автоматическая оснастка, цвет – синий. Дизайн – макет. Размер 5 х 3 см. | штука | 1 | 4550 | 4550 | 5096 | DDP | В течение 7 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
37 | Штамп датер со свободным полем, с отметкой «Кіріс» и «Қолы» | запрос ценовых предложений | Прямоугольный, автоматическая оснастка, цвет – синий. Дизайн – макет. Размер 5 х 3 см. | штука | 1 | 4550 | 4550 | 5096 | DDP | В течение 7 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
38 | Штамп с отметкой «Орындалды» и «Қолы» | запрос ценовых предложений | Прямоугольный, автоматическая оснастка, цвет – синий. Дизайн – макет. Со специальным свободным полем для подписи. Размер 5 х 3 см. | штука | 1 | 4100 | 4100 | 4592 | DDP | В течение 7 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
39 | Штам с отметкой «Бақылауға алынды» и «Қолы» | запрос ценовых предложений | Прямоугольный, автоматическая оснастка, цвет – синий. Дизайн – макет. Размер 5 х 3 см. | штука | 1 | 4000 | 4000 | 4480 | DDP | В течение 7 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
40 | Штамп c названием организации | запрос ценовых предложений | Прямоугольный, автоматическая оснастка, цвет – синий. Дизайн – макет. Размер 6 х 2 см | штука | 1 | 4000 | 4000 | 4480 | DDP | В течение 7 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
41 | Штамп на государственном языке «КӨШІРМЕ ДҰРЫС» | запрос ценовых предложений | Прямоугольный, автоматическая оснастка, цвет – синий. Дизайн – макет. Размер стандарт. | штука | 1 | 4000 | 4000 | 4480 | DDP | В течение 7 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
42 | Печать на государственном языке ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ «ӨМІР ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМДАР ОРТАЛЫҒЫ» ЖЕКЕ МЕКЕМЕСІ и в центре на государственном языке «БҰЙРЫҚТАР ҮШІН» | запрос ценовых предложений | Круглая, диаметр 40 мм., автоматическая оснастка, цвет – синий. Дизайн – макет. | штука | 1 | 4000 | 4000 | 4480 | DDP | В течение 7 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
43 | Печать для счетов | запрос ценовых предложений | Круглая, диаметр 40 мм., автоматическая оснастка, цвет – синий. Дизайн – макет. | штука | 1 | 2500 | 2500 | 2800 | DDP | В течение 7 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
44 | Штамп с реквизитами | запрос ценовых предложений | Прямоугольный, автоматическая оснастка, цвет – синий. Дизайн – макет. Размер 8,5 x 4,5. | штука | 1 | 4500 | 4500 | 5040 | DDP | В течение 7 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
| Итого по товарам: | [5 empty] | 697340410.5714 | 781021259.84
Услуги
1 | Почтовые услуги | запрос ценовых предложений | Отправка и доставка почтовой корреспонденции по странам СНГ, дальнего зарубежья, городам Республики Казахстан, оформление необходимых для перевозки документов, проверка количества и качества, хранение корреспонденции, предоставление упаковочного материала. Время прибытия курьера для приема почты – к указанному времени либо в течение не менее 30 минут после получения заявки от Заказчика. Сроки доставки корреспонденции: по странам СНГ– от 2 до 4 рабочих дней, по странам дальнего зарубежья – от 2 до 4 рабочих дней, по городам Республики Казахстан от 1-3 рабочих дней, по городу Астана в течение следующего рабочего дня следующего за днем отправки. Предоставление оперативных сведений о прохождении корреспонденции по всему маршруту следования; уведомлений о доставке корреспонденции; возможности самостоятельного отслеживания Заказчиком маршрута следования по Интернету. | услуга | 1 | 422000 | 422000 | 472640 |  | со дня подписания договора до 31.12.2013 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
2 | Почтовые услуги | запрос ценовых предложений | Отправка и доставка почтовой корреспонденции только по территории Республики Казахстан, оформление необходимых для перевозки документов, проверка количества и качества, хранение корреспонденции, предоставление упаковочного материала. | услуга | 1 | 20000 | 20000 | 22400 |  | со дня подписания договора до 31.12.2013 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
3 | Услуги письменного перевода | запрос ценовых предложений | Письменный перевод с русского на казахский и английский языки , не менее 430 листов | услуга | 1 | 650000 | 650000 | 728000 |  | со дня подписания договора до 31.12.2013 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
4 | Услуги по обучению работников промышленной безопасности в лабораториях и при работе с прекурсорами, наркотическими средствами и психотропными веществами | запрос ценовых предложений | Услуги по обучению не менее 14 работников ЧУ «Центр наук о жизни» промышленной безопасности в лабораториях и при работе с прекурсорами, наркотическими средствами и психотропными веществами. В обучение должны входить курсы по следующей тематике: 1. Требования к помещениям и оборудованию химических лабораторий. 2. Требования безопасности при работе: - с огнеопасными и взрывоопасными веществами; - с едкими веществами; - с металлическими калием и натрием; - с ртутью; - с жидкими газами и охлаждающими смесями; - со стеклянной химической посудой и ампулами. 3. Безопасность при эксплуатации баллонов и сосудов, работающих под давлением; 4. Правила лицензирования деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 5. Безопасность при работе с электрооборудованием и электроприборами; 6. Законодательсвто РК "О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими"; 7. Правила лицензирования деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 8. Квалификационные требования к деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; 9. Оказание до врачебной помощи при несчастных случаях. По окончанию обучения сотрудникам должны быть выданы свидетельства о прохождении вышеуказанных курсов. Продолжительность обучения должна быть не менее 40 часов. | услуга | 1 | 207200 | 207200 | 232064 |  | Со дня подписания договора до 01 ноября 2013 года | Астана
| Итого по услугам: | [5 empty] | 1299200 | 1455104
| Итого по разделу 1: | [5 empty] | 698639610.5714 | 782476363.84
2. Товары, работы, услуги, приобретения которых осуществляются без Применения норм Правил в соответствии с пунктом 15 Правил
Товары
1 | Вода питьевая | подпункт 14) | Вода питьевая, в бутылях не менее 19 литров. Биогенная питьевая вода, не менее 8 степеней очистки, бутыли из поликарбоната. | штука | 660 | 446.428 | 294642.48 | 329999.5776 | DDP | со дня подписания договора до 31.12.2013 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
2 | Канцелярские товары | подпункт 14) | канцелярские товары | комплект | 1 | 2053000 | 2053000 | 2299360 | DDP | со дня подписания договора до 31.12.2013 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
3 | Подарки на Новый год | подпункт 14) | конфеты в ассортименте, не менее 1 кг, качество товара должно соответствовать требованиям действующих стандартов в РК, иметь соответствущий срок годности к моменту поставки товара. В подарочной упаковке. | упаковка | 53 | 2232.1429 | 118303.5737 | 132500.0025 | DDP | декабрь 2013 года | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
4 | Программируемый замораживатель | подпункт 26) | Замораживатели должны позволить проводить полный контроль процесса замораживания образца, осуществляя программируемое, контролируемое, протоколируемое и серийно воспроизводимое охлаждение в жидком азоте до заданной температуры. Оборудование должно обладать следующими характеристиками: микропроцессорным контролем, внутренней стальной камерой, пенополиуретановой литой изоляцией, двойной полой прокладкой дверцы для обеспечения полной герметичности, двойным соленоидным вентилем для точного температурного контроля и ускорения замораживания, встроенным вентилятором позволяющим достигать высокой гомогенности температуры, кольцом для впрыскивания жидкого азота предохраняющего от преждевременного начала процесса кристаллизации, цифровым дисплеем, встроенным термопринтером, 6 стандартными протоколами и 10 дополнительными программами, программируемых пользователем. Каждая программа должна состоять из 20 стадий, звуковой и визуальной аварийной сигнализации. Должно происходить прекращение подачи азота при открывании двери. Необходима возможность подключения к персональному компьютеру. Температурный диапазон должен составлять от 50°С до -180°С. Внутренний объем должен быть не менее 17 л, а количество соломин не менее 160 шт. Количество тростей должно быть не менее 77 шт., а количество 1,2/2,0 мл пробирок не менее 380 шт., количество 4,0/5,0 мл пробирок не менее 228 шт. | штука | 1 | 6061000 | 6061000 | 6788320 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
5 | Цифровой шприц | подпункт 26) | Цифровой шприц со встроенным LCD дисплеем, регулируемый поршень в диапазоне не менее, объем не менее 500 мкл, газонепроницаемый, со съемной иглой размер 22 g. Стенка шприца должна быть изготовлена из боросиликатного стекла. | штука | 1 | 250950 | 250950 | 281064 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
6 | Механический дозатор для шприца | подпункт 26) | Дозатор должен позволять последовательно разливать пробу до не менее, чем 50 раз с помощью специальной кнопки, объем проб должен быть в диапазоне не менее, чем от 0,5 мкл до 50 мкл. Должен быть совместим с газонепроницаемыми шприцами объемом от 10 мкл до 2,5 мл. | штука | 1 | 35000 | 35000 | 39200 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
7 | Шприц газонепроницаемый | подпункт 26) | Газонепроницаемый шприц, подходящий для разлива проб объемом не менее 1000 мкл, материал стенки шприца - боросиликатное стекло. Автоклавируемый. | штука | 1 | 25000 | 25000 | 28000 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
8 | Шприц газонепроницаемый | подпункт 26) | Газонепроницаемый шприц, подходящий для разлива проб объемом не менее 500 мкл, материал стенки шприца - боросиликатное стекло. Автоклавируемый. | штука | 1 | 25000 | 25000 | 28000 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
9 | Иглы для газонепроницаемых шприцов | подпункт 26) | Съемная игла для газонепроницаемых шприцов объемом от 250 мкл и больше, стандартная длина иглы 51 мм, размер 22 g, тип наконечника - 3, в упаковке не менее 6 шт. | штука | 1 | 15000 | 15000 | 16800 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
10 | Центрифужный вакуумный концентратор | подпункт 26) | Центрифужный вакуумный концентратор со встроенной вакуумной помпой; ротор должен быть рассчитан на не менее 48 пробирок объемом 1,5-2,0 мл, в наличии должен быть уловитель пара; скорость ротора - не менее 1400 rpm. | штука | 1 | 2224000 | 2224000 | 2490880 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
11 | Ультразвуковой дезмембранатор | подпункт 26) | Система для программируемого лизиса клеток с помощью ультразвука используемого при приготовления проб для вестерн блоттинга. Объем приготовляемой пробы должен быть в диапазоне не менее, чем от 0,2 до 50 мл. Программируемое время должно быть в диапазоне не менее, чем от 1 с до 10 ч. | штука | 1 | 461000 | 461000 | 516320 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
12 | Блочный нагреватель в комплекте с термоблоками | подпункт 26) | Температурный диапазон должен быть не менее, чем от +13 до +99 градусов, регулируемая скорость перемешивания должна быть в диапазоне не менее, чем от 300 до 1400 rpm. В наличии должны быть: Термоблок на не менее 24 пробирки объемом 2,0 мл - 1 штука; Термоблок на не менее 24 пробирки объемом 1,5 мл - 1 штука. | комплект | 1 | 1197000 | 1197000 | 1340640 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
13 | Система анестезии для грызунов и мелких животных | подпункт 26) | Система должна быть одноканальной, должна включать в себя вапоризатор, настольную рамку и вентилятор для животных, регулятор кислорода, набор соединений для анестезии, ситему подачи и распределения кислорода, канюлю для трахеи. | штука | 1 | 2946000 | 2946000 | 3299520 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
14 | Лабораторная микроволновая печь | подпункт 26) | Лабораторная микроволновая печь общего назначения с высокой эффективностью отвода паров. Должна подходит для общего лабораторного пользования (высушивание срезов, гистологических окрашиваний и т.д.). Высота камеры должна быть не менее 8,5 дюйма для возможности использования высоких контейнеров. Должен быть режим перемешивания, подсветка, грязеотталкивающее керамическое покрытие. Должна сохранять не менее 20 установок. | штука | 1 | 747000 | 747000 | 836640 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
15 | Лабораторный гомогенизатор | подпункт 26) | Гомогенизатор должен быть настольный. Объем проб должен быть в диапазоне не менее, чем от 0,1 мл до 3 л. Диапазон скорости должен быть не менее, чем от 500 до 30000 оборотов в минуту. Гомогенизатор долбжен включать в себя: стойку, сосудодержатель, зажим, кольцо безопасности, генератор. | штука | 1 | 1788000 | 1788000 | 2002560 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
16 | Цитоцентрифуга в комплекте с расходными материалами | подпункт 26) | Цитоцентрифуга должна иметь запечатанный ротор с прозрачной крышкой. Емкость ротора должна быть не менее 12 стекол. Скорость в диапазоне, не менее, чем от 200 до 2000 об/сек; время торможения в диапазоне, не менее, чем от 50 до 100 об/сек. Время работы должно программироваться в диапазоне не менее, чем от 1 до 99 минут. В комплект должны входить: набор из 4-х сменных фильтров для концентратора клеток - 2 набора; набор из 200 многоразовых фильтров для концентратора клеток - 1 набор; концентратор клеток на 3 лунки, одноразовый (не менее 10 штук в упаковке) - 2 упаковки; концентратор клеток на 1 лунку, одноразовый (не менее 10 штук в упаковке) - 2 упаковки; концентратор клеток на 1 лунку, многоразовый (не менее 10 штук в упаковке) - 2 упаковки; концентратор клеток на 3 лунки, многоразовый (не менее 10 штук в упаковке); зажим из нержавеющей стали (не менее 10 штук в упаковке) - 2 упаковки; заменяемые подложечные пластины (не менее 10 штук в упаковке) - 2 упаковки; силиконовый вкладыш для концентратора клеток на 1 лунку (не менее 100 штук в упаковке) - 1 упаковка; силиконовый вкладыш для концентратора клеток на 3 лунки (не менее 100 штук в упаковке) - 1 упаковка. | комплект | 1 | 2507442 | 2507442 | 2808335.04 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
17 | Персональный детектор радиоактивности | подпункт 26) | Доза: 0 мбэр в> 1600 бэр, Доза: 0 мбэр / ч до> 400 бэр / ч, Точность: Hp (10) цезия-137 ± 10%; Hp (0,07) 90Sr/90Y | штука | 2 | 262872 | 525744 | 588833.28 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
18 | Бокс для безопасной работы со встроенными перчатками | подпункт 26) | Бокс для безопасной работы с ядовитыми химическими реактивами. Должен быть изготовлен из полностью прозрачного пластика без затемнений. Возможность снятия верхней секции для более легкой установки оборудования. Полностью регулируемые зажимы из нержавеющей стали. Клапан для снижения давления, позволяющий более удобное обращение с перчатками. Размеры не должны превышать 61х110х79 см. Комплект должен включать химические защитные перчатки. | штука | 1 | 2067000 | 2067000 | 2315040 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
19 | Набор дозаторов с наконечниками | подпункт 26) | 8-канальные дозаторы объемом не менее 30-300 мкл - 3 шт.; дозаторы переменного объема: на 0,5-10 мкл - 3 шт.; 10-100 мкл - 3 шт.; 100-1000 мкл - 3 шт.; 2-20 мкл - 3 шт.; 500-5000 мкл. - 3 шт.; 20-200 мкл - 3 шт.; наконечники в штативе 0,1-20 мкл, не менее 5 штативов по 96 штук в упаковке, 10 упаковок; наконечники 20-300 мкл, 10 кассет по 96 штук в упаковке, 10 упаковок; наконечники 0-10 мкл, 10 кассет по 96 штук в упаковке, 10 упаковок; наконечники 2-200 мкл, 10 кассет по 96 штук в упаковке, 10 упаковок; наконечники в штативе объемом 100-5000 мкл, стерильные, - 5 штативов по 24 штуки в упаковке - 5 упаковок. | комплект | 1 | 2356250 | 2356250 | 2639000 | DAP | в течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
20 | Центрифужный вакуумный концентратор в комплекте с дополнительным планшетным ротором | подпункт 26) | Центрифужный вакуумный концентратор со встроенным мембранным насосом должна включать ротор с фиксирующим углом на не менее 48 пробирок объемом по 1,5 и 2 мл, а также колебательный ротор для использования не менее двух 96 луночных планшетов по 0,2 мл. Система должна создавать ваккум не менее 20 гПа (20 мбар), установленную скорость вращения не менее 1400 оборотов/мин. | штука | 1 | 2534000 | 2534000 | 2838080 | DAP | в течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
21 | Весы электронные полумикроаналитические | подпункт 26) | Наибольший предел взвешивания: не менее 220 г, наименьший предел взвешивания не более 0,001г, дискретность отсчета: при взвешивании до 100 гр - не более 0,01 мг, при взвешивании свыше 100 гр - не более 0,1 мг. Весы должны иметь функциы автоматической калибровки и юстировки; выдачи данных на печать для протоколирования по стандартам ISO/GLP. Весы должны иметь встроенные прикладные программы для выполнения следующих действий: сумма нетто, подсчет, процентное взвешивание, усреднение, выбор единиц измерения массы. | штука | 1 | 1853000 | 1853000 | 2075360 | DAP | в течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
22 | Весы электронные технические | подпункт 26) | Наибольший предел взвешивания: не менее 2200 г, наименьший предел взвешивания не менее 0,5 г, дискретность отсчета: не менее 10 мг. Весовая платформа весов размером не менее 190 х 200 мм. Весы должны иметь функцию автоматической калибровки и юстировки; выдачи данных на печать для протоколирования по стандартам ISO/GLP. Весы должны иметь встроенные прикладные программы для выполнения следующих действий: сумма нетто, подсчет, процентное взвешивание, усреднение, выбор единиц измерения массы. | штука | 1 | 911000 | 911000 | 1020320 | DAP | в течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
23 | Весы электронные прецизионные | подпункт 26) | Наибольший предел взвешивания: не менее 320 г, наименьший предел взвешивания: не более 0,02 г, дискретность отсчета: не более 1 мг. Весовая чаша должна быть диаметром внутренней окружности не менее 110 мм. Весы должны иметь функциы автоматической калибровки и юстировки; выдачи данных на печать для протоколирования по стандартам ISO/GLP. Весы должны иметь встроенные прикладные программы для выполнения следующих действий: сумма нетто, подсчет, процентное взвешивание, усреднение, выбор единиц измерения массы. | штука | 1 | 954000 | 954000 | 1068480 | DAP | в течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
24 | Настольная центрифуга с охлаждением в комплекте с роторами | подпункт 26) | Настольная центрифуга с охлаждением. Максимальная вместимость должна быть не менее 1,6 л, максимальная скорость не менее 15,000 rpm. В наличии должен быть электронный дисплей, таймер не менее, чем 9 часов. Центрифуга должна поддерживать не менее 6 программ. В наличии должны быть следующие роторы: 1) бакетный ротор объемом не менее 4 x 400mL (1.6L), с максимальной скоростью не менее 5000 rpm в комплекте с: корзинами объемом не менее 400 мл, не менее 4-х штук; колпачками и уплотнителями, не менее 4-х штук; адаптером для конических пробирок вместимостью не менее 4 х 50 мл, не менее 4 штук в наборе; адаптером для круглодонных пробирок, вместимостью 5 х 30 мл, не менее 4 штук в наборе; адаптер для пробирок длиной не менее 125 мм, вместимостью не менее 4 х 15 мл, не менее 4-х штук; адаптер для конических пробирок, вместимостью не менее 9 х 15 мл, не менее 4-х штук; адаптер для микропробирок, вместимостью не менее 34 x 2/1.5 мл, не менее 4-х штук; 2) Угловой ротор, объемом не менее 30 х 15 мл, с углом 37°, с максимальной скоростью не менее 5600 rpm, в комплекте с: адаптером для круглодонных пробирок, вместимостью не менее 1 x 5 мл; адаптером для круглодонных пробирок, вместимостью не менее 1 x 10 мл; 3) Угловой ротор, объемом не менее 6 x 94 мл, с максимальной скоростью не менее 10 000 rpm, в комплекте с адаптером для конических пробирок объемом не менее 50 мл и 15 мл с уплотнителеми. | комплект | 1 | 2221000 | 2221000 | 2487520 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
25 | Центрифужный вакуумный концентратор в комплекте с роторами | подпункт 26) | Центрифужный вакуумный концентратор со встроенной вакуумной помпой; ротор должен быть рассчитан на не менее 48 пробирок объемом 1,5-2,0 мл, в наличии должен быть уловитель пара; скорость ротора - не менее 1400rpm. В комплекте также должны быть дополнительные роторы: ротор вместимостью не менее 72 пробирок объемом 0,5 мл и ротор вместимостью не менее 18 пробирок объемом 10 мл. | комплект | 1 | 2511000 | 2511000 | 2812320 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
26 | Набор комплектующих для шаровой мельницы | подпункт 26) | Набор должен содержать: шлифовальные шарики из нержавеющей стали, размером не более 5 mL, не менее 2-х штук; емкость для перемалывания из нержавеющей стали, объемом не менее 10mL, не менее 2-х штук; шлифовальные шарики из закаленной стали, размером не более 5 mL, не менее 2-х штук; емкость для перемалывания из нержавеющей стали, объемом не менее 15mL, не менее 2-х штук. | набор | 1 | 410000 | 410000 | 459200 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
27 | Набор комплектующих для гомогенизатора | подпункт 26) | Набор должен содержать: сосуды для гомогенизатора из боросиликатного стекла с насечками, объемом: 2 мл - 1 штука, 5 мл - 1 штука, 15 мл - 5 штук, 30 мл - 1 штука, 60 мл - штука; цилиндры для гомогенизатора из боросиликатного стекла объемом 2 мл - 1 штука, 5мл - 1 штука, 15 мл - 3 штуки, 30 мл - 1 штука, 60 мл - 1 штука. | набор | 1 | 523000 | 523000 | 585760 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
28 | Водяная баня для расправления срезов | подпункт 26) | Водяная баня для подготовки срезов тканей парафином и устранения морщин и искажений срезов тканей. Должна быть изготовлена из аллюминия с тефлоновым покрытием, с цифровым контролером, функцией защиты от перегрева. Температурный диапазон не менее, чем от + 40 ° C до +75 ° C; чувствительность не менее 1/2 ° C. | штука | 1 | 466000 | 466000 | 521920 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
29 | Нагревательный столик для сушки стекл | подпункт 26) | Электрический столик для быстрой сушки стеклянных и пластиковых колб, мерных цилиндров, пробирок и аналогичного оборудования, вместительностью не менее 60 штук, с таймером на не менее чем 120 минут. Размер столика должен быть не менее 450 x 150 мм, высота не менее 400 мм. | штука | 1 | 266000 | 266000 | 297920 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
30 | Водяная баня для горизонтального окрашивания | подпункт 26) | Водяная баня должна включать в себя не менее 6 окрашивающих стекол, емкость для окрашивания из натрий-кальциевого стекла, размером не более 95мм x 76мм x 64мм для обработки не менее 10 - 20 слайдов, крышку, штатив. | штука | 1 | 71000 | 71000 | 79520 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
31 | Низкотемпературный морозильник | подпункт 26) | Низкотемпературный холодильник, вертикальный, с каскадной системой охлаждения. Диапазон рабочей температуры должен быть не уже, чем от −40°C до −80°C; объем камеры должен быть не менее 600 л. В наличии должны быть: визуальная и звуковая сигнализация, сигнализация сбоя электросети, сигнализация отклонения от заданной температуры; цифровой дисплей; несколько уровней защиты; замок; не менее 3-х регулируемых полок. | штука | 2 | 3457142.8571 | 6914285.7143 | 7744000 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
32 | Комплектующие для оборудования по фармакологии | подпункт 26) | В комплект поставки входит до комплектация оборудования решаемые задачи фармакологии для Evolution201, Nicolet iS10 производства Thermo Fisher. А так же Potter S Sartorius и Fritsch Pulverisette 23 | комплект | 1 | 8777000 | 8777000 | 9830240 | DAP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
33 | Автоматическая станция для приготовления культуральных сред | подпункт 26) | Розлив стерильной среды должен осуществляться через гибкую трубку с клапаном посредством создания дополнительного давления внутри камеры или при помощи электронного перистальтического насоса. Станция должна быть укомплектована устройством для прецизионного дозирования с микропроцессорным управлением, дозирующее среды объемом в диапазоне не менее, чем от 0,1 до 999 мл. Полный цикл приготовления и стерилизации среды должен быть от 60 до 120 минут в зависимости от размера бака и объема среды. Станция должна быть оснащена специальным портом для внесения добавок (витаминов, антибиотиков, крови) в готовую среду до разлива. Станция должна иметь функцию автоматической стерилизации среды. Приготовленная среда должна автоклавироватся непосредственно в средоварке. Время стерилизации должно регулироваться в диапазоне не менее, чем от 1 до 99 минут. Температура автоклавирования должна регулироваться в диапазоне не менее, чем от +60 °С до +130 °С. В наличии должна быть встроенная магнитная мешалка для обеспечения постоянного перемешивания в течение всего цикла приготовления и розлива среды. Скорость мешалки должна регулироваться в диапазоне не менее, чем от 0 до 260 об/мин. | штука | 1 | 5965178.5714 | 5965178.5714 | 6681000 | DDP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
34 | Ламинарный шкаф | подпункт 26) | Бокс для выделения ДНК должен иметь: полностью закрывающееся защитное стекло с электрическим приводом; сенсорную панель управления с жидко-кристаллическим дисплеем, отражающим текущие параметры; столешницу из зеркально полированной нержавеющей стали; подставку для рук на передней кромке столешницы; регулировку интенсивности освещения в диапазоне не менее, чем от 750 до 2000 Люкс; двойную электророзетку в рабочей зоне; счетчик часов работы фильтров; программирование скорости нисходящего ламинарного потока в диапазоне от 0% до 100%; УФ-лампу с таймером работы, показывающим общее время излучения лампы и дающим возможность программировать начало и продолжительность работы УФ-лампы; визуальную и звуковую сигнализацию скорости выходящего потока воздуха и ламинарного потока в рабочей зоне; не менее 3-х НЕРА фильтров, обеспечивающих двойную фильтрацию отработанного воздуха в соответствии со стандартом EN 1822; конвектор для всасывания. | штука | 1 | 2666071.4286 | 2666071.4286 | 2986000 | DDP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
35 | Счетчик колоний | подпункт 26) | В наличии должна быть цветная цифровая камера с возможностью масштабирования, с разрешением не менее 640х480 пикселей. Программа автоматически должна подбирать яркость, контраст и чувствительность. Минимальный размер колоний: не менее 0,1 мм. Счетчик должен иметь следующие возможности: автоматическое разделение слившихся колоний; создание многоугольных зон подсчета; освещение светодиодами с длительным сроком службы; возможность прослеживания данных: сохранение результатов каждого подсчета в памяти; возможность подключения к информационной системе и считывателю штрих кодов; автоматическая коррекция возможных дефектов поверхности; сохранение изображения; составление отчетности; сохранение всех полученных результатов в базе данных с возможностью распечатывания и их перенесения в Excel. Должен иметь возможность автоматического и ручного подсчета колоний на стандартных и спиральных чашках Петри. Должен быть адаптирован ко всем видам агара. | штука | 1 | 4062500 | 4062500 | 4550000 | DDP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
36 | Спектрофотометр UV | подпункт 26) | Спектрофотометр планшетный на 96 и 384 лунки должен иметь возможность измерения интенсивности флуоресценции, фотометрии и люминометрии со спектральными сканированиями. Флуоресценция должна быть с временным разрешением. Флуоресценция: возбуждение в диапазоне не менее, чем от 200 до 1000 нм, эмиссия в диапазоне не менее, чем от 270 до 840 нм; фотометрия в диапазоне не менее, чем от 200 до 1000 нм; люминометрия в диапазоне не менее, чем от 270 до 840 нм. Прибор должен быть укомплектован инкубатором с термостатом, с темпертурным диапазоном, не менее чем от +4°C до +45°C, с орбитальным шейкером с регулируемой скоростью и диаметром вращения, а также не менее тремя диспенсерами. Прибор должен иметь возможность работать в режиме измерения флуоресценции с 6 до 1536 - луночными планшетами, в режиме фотометрии с 6 до 384-луночными планшетами, в режиме люминометрии с 6 до 1536 луночными планшетами. | штука | 1 | 4464285.7143 | 4464285.7143 | 5000000 | DDP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
37 | Планшетный шейкер-инкубатор | подпункт 26) | Диапазон инкубирования должен быть: в диапазоне не менее, чем от 13°С до 99°С, с шагом установки не более 1°С. Частота смешивания должна быть в диапазоне не менее, чем от 300 до 1,500 об/мин. Точность поддержания температуры в диапазоне 20°С и 45°С должна быть не более 0,5°С, в диапазоне от ниже 20°С и выше 45°С не более 2°С. Скорость нагревания должна быть не более 5°С/мин. | штука | 1 | 401785.7143 | 401785.7143 | 450000 | DDP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
38 | Электропоратор -мультипоратор | подпункт 26) | Электропоратор - мультипоратор должен иметь: 1) модуль для эукариотических клеток. Шаг установления импульсного напряжения в диапазоне от 20 до 100 В должен быть не более 1 В; в диапазоне от 100 до 1000 B должен быть не менее 10 В; в диапазоне от 1000 до 1200 В не более 100 В. Интервал между импульсами долен быть не более 1 минуты. Длительность импульса должна быть в диапазоне не менее, чем от 15 до 500 мкс, с шагом не более 5 мкс. Форма импульса – затухающая. 2) модуль для прокариотических клеток. Шаг установления импульсного напряжения в диапазоне от 200 до 1000В должен быть не более 10 В; в диапазоне от 1000 до 2500 В должен быть не более 100 В. Длительность импульса должна быть не менее 5 мкс. Форма импульса – спадает экспоненциально. Сопротивление не менее 600 ОМ. 3) В наличии должна быть электронная схема защиты для предотвращения электрических искр, встроенный модуль для бактерий, кюветы для электропоратора, ширина зазора кюветы должна быть не менее 1 мм, объем кюветы не более 100 мкл, кюветы должны быть стерильные, в упаковке должно быть не менее 1000 шт. | штука | 1 | 3865178.5714 | 3865178.5714 | 4329000 | DDP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
39 | Аппарат для определения свободно радикальных групп | подпункт 26) | Аппарат должен иметь лампу со спектральным диапазоном 505 нм с возможностью регулирования фильтром с полосой пропускания 8 нм. Измерительная система аппарата должна работать по закону Ламберта Бэра. Температура работы должна быть +37 °С с отображением в режиме реального времени. В комплект поставки должен входить: 1) не менее чем 1 графический термопринтер, с возможностью распечатки результатов; 2) реагенты для проведения d-ROM тестов не менее чем на 50 анализов; 3) реагенты для проведения ВАР тестов не менее, чем на 50 анализов. | штука | 1 | 1964285.7143 | 1964285.7143 | 2200000 | DDP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
40 | Камера сублимационная вакуумная с механизмом укупоривания | подпункт 26) | Камера сублимационная вакуумная с механизмом укупоривания должна представлять из себя настольную лиофильную сушилку объемом не менее 2,5 л с функцией нагрева/охлаждения внутренней камеры и механизмом автоматического укупоривания флаконов. Емкость по льду должна быть не менее 2,5 л. Камера должна включать в себя: 1) каскадную систему охлаждения до не меньше чем до -85°С, механизм укупоривания флаконов пробками; 2) не менее 4-х клапанов для сушки в колбах; 3) прозрачную акриловую дверцу; 4) полку размером для сушки образцов во флаконах объемом в диапазоне не менее, чем от 2 до 125 мл; 5) система охлаждения и нагрева полки должна быть в диапазоне не менее, чем от -55°С до +50°С; 6) датчик для мониторинга температуры полки; 6) контрольную панель с ЖК-дисплеем; 7) программируемое управление; 8) запуск в автоматическом и ручном режиме; 9) аварийную визуальную и звуковую сигнализацию; 10) предохранительный клапан сброса вакуума; 11) автоматическое отключение при перебоях в электропитании; 12) ускоренное, принудительное размораживание коллектора с помощью нагретого газа; 13) впускной вентиль для подачи в камеру стерильного воздуха или инертного газа; 14) RS-232 интерфейс для связи с компьютером. В комплект поставки должен входить вакуумный насос. Производительность насоса должна быть не менее 1,84 л в течение 24 ч. Камера должна вмещать в себя: не менее 390 флаконов, объемом не менее 2 и 3 мл, 233 флакон объемом не менее 5 мл, 190 флаконов объемом не менее 10 мл, 120 флаконов объемом не менее 20 мл, 86 флакон объемом не менее 30 мл, 64 флакон объемом не менее 50 мл, 42 флакона объемом не менее 100 мл, 36 флакон объемом не менее 125 мл. | штука | 1 | 7857142.8571 | 7857142.8571 | 8800000 | DDP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
41 | Твердотельный термостат-шейкер | подпункт 26) | Твердотельный термостат-шейкер. Должен: 1) Осуществлять микропроцессорный контроль температуры, скорости и времени перемешивания. 2) Обеспечивать возможность программирования двух вариантов последовательности – инкубирования, перемешивания и последующего охлаждения образцов до значений температуры ниже комнатной. 3) Включать в себя функцию кратковременного перемешивания «short mix». 4) Иметь жидкокристаллический дисплей отображающий одновременно скорость перемешивания, температуру и время. 5) Иметь RS 232 интерфейс для связи с компьютером. 6) Диапазон регуляции температуры должен быть не менее, чем от 13°С ниже комнатной температуры до 99°С. 7) Частота перемешивания должна быть в диапазоне не менее, чем от 300 до 1500 об/мин. 8) Точность поддержания температуры должна быть не менее чем ±0,5°С в диапазоне от 20°С до 45°С, не менее, чем ± 2°С в диапазоне ниже 20°С и выше 45°С. 9) Скорость нагрева не менее чем 5°С/мин. 10) Время охлаждения в диапазоне от 99°С до 10°С ниже комнатной температуры не менее чем за 15 минут. 11) Амплитуда при перемешивании должна быть не более 3 мм. 12) Таймер должен поддерживать диапазон времени не менее, чем от 1 секунды до 99 часов 59 минут. 13) В комплекте сменные блоки: для пробирок не менее 24 штук объемом 0,5 мл, 1,5 мл, 2,0 мл; плита адаптера для 96 х 0,2 мл микропробирок; планшеты МТР; для 8 х 15 мл; для 4 х 50 мл; для криопробирок на 1,5-2 мл. | штука | 2 | 1796428.5714 | 3592857.1429 | 4024000 | DDP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
42 | Комплект оборудования для электрофореза | подпункт 26) | Камера для горизонтального электрофореза: Размер геля должен быть 25 х 30 см; 1) Камера должна вмещать в себя не более чем 3 литров буфера; Максимальные электрические параметры не менее чем 100 В, 500 мА, 500 Вт; Максимальное количество образцов не менее чем 624. В налии должно быть: не менее 6 гребенок с не менее чем 26 зубьями каждая. 2) Источник питания для электрофореза: с напряжение 6-600 В с шагом в 1 В. Ток: 5-500 мА с шагом в 1 мА. Максимальная мощьность не менее 400 Вт. Таймер должен поддерживать диапазон времени не менее чем от 0 до 99 час 59 мин. | комплект | 1 | 3214285.7143 | 3214285.7143 | 3600000 | DDP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
43 | ПЦР бокс | подпункт 26) | Настольный ПЦР бокс с рабочей зоной с вертикальным потоком воздуха для ПЦР. Должен иметь встроенный HEPA-фильтр, поддерживать класс чистоты ISO 5. Должен иметь встроенный УФ излучатель со спектральным диапазоном 254 нм и мощностью не менее 15 Вт. Не менее чем 1 встроенную лампу освещения. Съемную столешницу из нержавеющей стали. Общий объем циркулируемого воздуха должен быть не менее чем 250 м3/ч. Рабочая зона должна быть не менее чем 620 x 350 x 500 мм. | штука | 1 | 979464.2857 | 979464.2857 | 1097000 | DDP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
44 | Разливочная станция | подпункт 26) | Разливочная станция должна вмещать не менее 440 чашек Петри высотой 16,5 мм. В комплект поставки должна быть включена УФ-лампа, мощностью не менее чем 2.3 Вт. Диапазон дозирования должен быть не менее чем от 1 мл до 1000 мл. Максимальная скорость подачи питательной смеси должна быть не менее чем 1000 мл/мин. Должна включать интегрированный перистальтический насос (основной насос) - для точного наполнения среды. Должна обеспечивать автоматическое заполнение и укладку чашек Петри. Все поверхности должны быть изготовленны из алюминия. В комплект поставки должен входить укладчик-карусели - на не менее чем 220 и 440 чашек Петри (для чашек высотой 16,5 мм). Интегрированный перистальтический насос (дополнительный насос) - для точного добавления добавок. Контроль над насосами (основным и дополнительным) должен быть осуществим с помощью сенсорного экрана. Должна включать в себя функции «Drop-Stop» для предотвращения разливов на заливочных соплах. Должна включать в себя функцию «Shaker» для оптимального распределения среды в чашках Петри. Должна включать в себя функцию ручного заполнения для ножного переключателя или таймера времени. Должна включать в себя функцию охлаждения для охлаждения чашек Петри. Должна включать в себя функцию «Printer» для печати на чашках Петри. Должен поддерживать чашки Петри диаметром не менее чем 90 мм и высотой не менее чем от 12 до 26 мм. | штука | 1 | 7636607.1429 | 7636607.1429 | 8553000 | DDP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
45 | СО2 инкубатор с воздушной рубашкой | подпункт 26) | Объем рабочей камеры должен быть не более 55 л. Равномерное распределение СО2 по объему камеры. Система воздушной рубашки. Режим стерилизации горячим воздухом не менее 180 ºС. Не менее 2-х перфорированных выдвижных полки из нержавеющей стали. В наличии должен быть контроллер температуры и концентрации CO2, ЖК-монитор, система измерения CO2, газосмесительная головка. | штука | 2 | 2321428.5714 | 4642857.1429 | 5200000 | DDP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
46 | Сосуд Дьюара для транспортировки биоматериалов | подпункт 26) | Для траспортировки биоматериалов, алюминиевый сосуд Дьюара, вместимость жидкого азота должна быть не менее 3 л. Полный вес сосуда должен быть не более 5,2 кг. скорость испарения – не более 0,11 л/ день; статичное время – не менее 27 дней, максимальное время непрерывной работы – не менее 17 дней. | штука | 1 | 209000 | 209000 | 234080 | DDP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
47 | Сосуд для хранения азота | подпункт 26) | Для хранения азота, вместимость жидкого азота должна быть не менее 10 л. Полный вес сосуда – не более 14,1 кг; скорость испарения – не более 0,22 л/ день; статичное время – не менее 45 дней. | штука | 1 | 154000 | 154000 | 172480 | DDP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
48 | Штатив-держатель для дозаторов | подпункт 26) | Штатив для крепления не менее 6 дозаторов производства Fisher. Дозаторы должны располагаться горизонтально. | штука | 5 | 35000 | 175000 | 196000 | DDP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
49 | Штатив-карусель для дозаторов | подпункт 26) | Штатив для крепления не менее 6 дозаторов производства Eppendorf. Дозаторы на штативе должны располагаться по кругу. | штука | 2 | 52000 | 104000 | 116480 | DDP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
50 | Набор дозаторов | подпункт 26) | 8-канальные дозаторы объемом не менее 30-300 мкл - 4 шт.; дозаторы переменного объема: на 0,5-10 мкл - 4 шт.; 10-100 мкл - 4 шт.; 100-1000 мкл - 4 шт.; 2-20 мкл - 4 шт.; 500-5000 мкл. - 4 шт.; 20-200 мкл - 4 шт.; наконечники в штативе 0,1-20 мкл, не менее 5 штативов по 96 штук в упаковке, 40 упаковок; наконечники 20-300 мкл, 10 кассет по 96 штук в упаковке,40 упаковок; наконечники 0-10 мкл, 10 кассет по 96 штук в упаковке, 40 упаковок; наконечники 2-200 мкл, 10 кассет по 96 штук в упаковке, 40 упаковок; наконечники в штативе объемом 100-5000 мкл, стерильные, - 5 штативов по 24 штуки в упаковке - 40 упаковок. | набор | 1 | 5055000 | 5055000 | 5661600 | DDP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
51 | Система очистки воды класса 1 и 2 | подпункт 26) | Система очистки воды должна обеспечить производство воды 1 и 2 классов чистоты используя водопроводную воду. Общая производительность системы очистки воды должна быть не менее 70 л/день. Скорость потока воды 2 класса чистоты до 2 л/мин, 1 класса чистоты не меньше чем, от 0,05 до 2 л/мин. Вода должна соответствовать следующим критериям чистоты: контаминированность не больше 1 КОЕ/мл, пирогенность не больше 0,001 EU/мл, в 1/мл не должно содержать частицы размерами более 0,23 мкм, значение общего органического углерода не более 5 ppb. Система очистки воды должна быть укомплектована УФ и ультрафильтром, а также ячейкой общего органического углерода. Система очистки воды должна обеспечить возможность мониторинга качества в режиме реального времени. | комплект | 1 | 4606000 | 4606000 | 5158720 | DDP | В течение 105 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
76 | Раствор для консервации тканей для сохранения РНК | подпункт 20) | Раствор для консервации тканей и сохранения РНК. Набор состоит из не менее 50 пробирок по 1.5 мл. | набор | 2 | 90339.2857 | 180678.5714 | 202360 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
77 | Без нуклеазная вода | подпункт 20) | Вода без нуклеаз. Упаковка состоит из не менее 10 пробирок по не менее 50 мл. | упаковка | 1 | 47169.6429 | 47169.6429 | 52830 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
78 | Набор для выделения ДНК и РНК | подпункт 20) | Набор для выделения РНК. Состоит из 2 мл ДНК колонок не менее 50 штук, 2 мл РНК колонок не менее 50 штук, 1,5 мл, колонки для сбора образцов - не менее 100 штук, 2 мл колонки для сбора образцов - не менее 100 штук, буфер RTL - не менее 45мл, буфер RW1 - не менее 45 мл, буфер PRE - не менее 11мл, безнуклеазная вода - не менее 10 мл, буфер AW1 - не менее 19 мл, буферAW2 - не менее 13 мл, буфер EB - не менее22 мл. | набор | 1 | 206379.4643 | 206379.4643 | 231145 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
79 | Набор для выделения РНК | подпункт 20) | Набор должен состоять из колонок №1 - не менее 50 штук, колонок №2 - не менее 50 штук, колонки для сбора образцов 1,5 мл - не менее 50 штук, 2 мл – не менее 200 штук, буфер EL - не менее 5 флаконов по 120 мл, буфер RLT - не менее 45 мл, буфер RW1 - не менее 45 мл, буфер RPE - не менее 11 мл, безнуклеазная вода - не менее 10 мл. | набор | 1 | 134415.1786 | 134415.1786 | 150545 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
80 | Набор для выделения ДНК | подпункт 20) | Набор должен состоять из колонок 2 мл не менее 50 штук, колонок для сбора образцов не менее 150 образцов, буфер AL - не менее 12мл, буфер PRE - не менее 11мл, безнуклеазная вода - не менее 10 мл, буфер AW1 - не менее 19 мл, буферAW2 - не менее 13 мл, буфер AE - не менее 12 мл, протеаза-1 - не менее 1,2 мл, протеаза -2 - не менее 1,2 мл. | набор | 1 | 62888.3929 | 62888.3929 | 70435 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
81 | Набор для выделения и очистки продуктов ПЦР от компонентов реакционной смеси | подпункт 20) | Выделение и очистка продуктов ПЦР от компонентов реакционной смеси; основано на процедуре связывания ДНК с мембраной (силикой) в миницентрифужной колонке при соответствующей ионной силе и рН. Набор должен состоять из мини колонок - не менее 50 штук, колонок для сбора образцов 2 мл - не менее 50 штук, буфер PB - не менее 30мл, буфер PE 6мл - не менее двух пробирок, буфер EB - не менее 15мл. | набор | 1 | 42973.2143 | 42973.2143 | 48130 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
82 | Набор для выделения РНК | подпункт 20) | Набор должен состоять из колонок №1 - не менее 50 штук, колонки для сбора образцов 1,5 мл - не менее 50 штук, 2 мл – не менее 200 штук, буфер RLT - не менее 45 мл, буфер RW1 - не менее 45 мл, буфер RPE - не менее 11 мл, безнуклеазная вода - не менее 10 мл. | набор | 1 | 131093.75 | 131093.75 | 146825 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
83 | Набор для выделения ДНК из крови и тканей | подпункт 20) | Набор должен состоять из колонок 2 мл не менее 50 штук, колонок для сбора образцов - не менее 100 образцов, буфер ATL - не менее 10мл, буфер AL - не менее 12мл, буфер AW1 - не менее 19 мл, буферAW2 - не менее 13 мл, буфер AE - не менее 22 мл, протеин киназа-1 - не менее 1.25 мл. | набор | 1 | 131093.75 | 131093.75 | 146825 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
84 | Диэтилпирокарбонат | подпункт 20) | Иингибитор рибонуклеаз, чистота не менее 99%, в упаковке не менее 100 мл. | упаковка | 1 | 115265.1786 | 115265.1786 | 129097 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
85 | Центрифужные пробирки 15 мл | подпункт 20) | Пробирки с закручивающейся крышкой без Рнказ/Днказ, объем 15 мл, стерильные. В упаковке должно быть не менее 50 штук. | упаковка | 5 | 1334.8214 | 6674.1071 | 7475 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
86 | Центрифужные пробирки 50 мл | подпункт 20) | Пробирки с закручивающейся крышкой без Рнказ/Днказ, объем 50 мл, стерильные. В упаковке должно быть не менее 50 штук . | упаковка | 5 | 1562.5 | 7812.5 | 8750 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
89 | Набор лабораторных реагентов для удаления ДНК из смесей нуклеиновых кислот | подпункт 20) | Набор предназначен для удаления ДНК из смесей нуклеиновых кислот. Должен быть рассчитан на не менее чем 50 реакций. | набор | 1 | 30375 | 30375 | 34020 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
90 | Пробирки без Рнказ/Днказ 1,5 мл | подпункт 20) | Пробирки без Рнказ/Днказ, объемом 1,5 мл. В упаковке должно быть не менее 500 штук . | упаковка | 5 | 1611.6071 | 8058.0357 | 9025 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
97 | Набор для определения каспазы 3, колориметрический | подпункт 20) | Набор должен содержать все необходимые реактивы для колориметрического обнаружения протеазы каспазы 3, играющую важную роль в процессе апоптоза. Достаточно на не менее 100 тестов. | набор | 2 | 220138.3929 | 440276.7857 | 493110 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
98 | Стауроспорин | подпункт 20) | Стауроспорин из Streptomyces sp. (индуктор апоптоза), чистота не менее 95% (ВЭЖХ), в упаковке не менее 0,1 мг. | упаковка | 1 | 41443.75 | 41443.75 | 46417 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
99 | Альбумин | подпункт 20) | Альбумин из бычьей сыворотки, в упаковке не менее 50 г. | упаковка | 1 | 46153.5714 | 46153.5714 | 51692 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
102 | Пластинки с поли-L-лизином | подпункт 20) | Пластинки, покрытые поли-L-лизином, в упаковке не менее 72 пластинки. | упаковка | 1 | 19403.5714 | 19403.5714 | 21732 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
103 | Гидрофобный карандаш-маркер для блокировки жидкости | подпункт 20) | Гидрофобный карандаш-маркер для блокировки жидкости в иммуногистохимии. Достаточной для не менее чем 600 блокировок. | штука | 1 | 30329.4643 | 30329.4643 | 33969 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
104 | Покровные стекла | подпункт 20) | Покровные стекла, размер не менее 24×50 мм, в упаковке не менее 65 штук. | упаковка | 2 | 4925 | 9850 | 11032 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
105 | Набор для измерения активности SIRT1 | подпункт 20) | Данный набор должен содержать все реагенты для измерения активности SIRT1, а также для скрининга ингибиторов/активаторов SIRT1. Достаточно для проведения не менее 100 анализов. | набор | 2 | 145054.4643 | 290108.9286 | 324922 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
106 | Набор для определения каспазы 8, колориметрический | подпункт 20) | Набор содержит необходимые реактивы для колориметрического обнаружения протеазы каспазы 8, играющую важную роль в процессе апоптоза. Достаточный для проведения не менее 100 тестов с помощью планшетного спектрофотометра. | набор | 2 | 247589.2857 | 495178.5714 | 554600 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
108 | Набор для определения активности глутатион-редуктазы | подпункт 20) | Набор должен содержать все необходимые реактивы для определения глутатион-редуктазы. Достаточно для проведения не менее 100 тестов. | набор | 2 | 206683.0357 | 413366.0714 | 462970 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
109 | Набор для определения содержания перекисей | подпункт 20) | Набор должен содержать все необходимые реактивы для определения содержания перекисей. Достаточно для проведения не менее 100 тестов. | набор | 2 | 103072.3214 | 206144.6429 | 230882 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
110 | Набор для определения содержания супероксид анионов | подпункт 20) | Набор должен содержать все необходимые реактивы для определения содержания супероксид анионов. Достаточно для проведения не менее 100 тестов с помощью планшетного спектрофотометра. | набор | 2 | 172504.4643 | 345008.9286 | 386410 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
111 | Набор для определения уровня глутатиона | подпункт 20) | Набор должен содержать все необходимые реактивы для определения содержания глутатиона. Достаточно для не менее 100 тестов. | набор | 2 | 146938.3929 | 293876.7857 | 329142 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
112 | Набор для определения активности глутатион-пероксидазы | подпункт 20) | Набор должен содержать все необходимые реактивы для определения активности глутатион-пероксидазы. Достаточно для проведения не менее 100 тестов. | набор | 2 | 206413.3929 | 412826.7857 | 462366 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
113 | Глутатин пероксидаза | подпункт 20) | Глутатин пероксидаза из эритроцитов теленка, лиофилизированный порошок, активность не менее 300 ед/мг белка. | упаковка | 1 | 37138.3929 | 37138.3929 | 41595 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
114 | Иммуноглобулин G | подпункт 20) | Иммуноглобулин G сыворотки человека, лиофилизированный порошок, в упаковке не менее 10 мг. | упаковка | 1 | 30007.1429 | 30007.1429 | 33608 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
116 | Набор для измерения антиоксидантной активности | подпункт 20) | Набор должен содержать все необходимые реактивы для измерения антиоксидантной активности. Достаточно для проведения не менее 200 тестов. | набор | 2 | 135097.3214 | 270194.6429 | 302618 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
117 | Набор для измерения активности глутатион-S-трансферазы | подпункт 20) | Набор должен содержать все необходимые реактивы для измерения активности фермента глутатион-S-трансферазы. Достаточно для проведения не менее 500 тестов с помощью планшетного спектрофотометра. | набор | 1 | 122449.1071 | 122449.1071 | 137143 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
118 | 2,2-азобис (2-метилпропионамид) дигидрохлорид | подпункт 20) | 2,2-азобис (2-метилпропионамид) дигидрохлорид (инициатор свободнорпадикального окисления), в упаковке не менее 25 г. | упаковка | 1 | 8423.2143 | 8423.2143 | 9434 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
119 | Раствор фосфорной кислоты | подпункт 20) | Раствор фосфорной кислоты для ВЭЖХ, 0,66 М. | упаковка | 1 | 30814.2857 | 30814.2857 | 34512 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
120 | Раствор фосфорной кислоты | подпункт 20) | Раствор фосфорной кислоты для ВЭЖХ, 49-51%, в упаковке не менее 500 мл. | упаковка | 1 | 23978.5714 | 23978.5714 | 26856 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
121 | 1-октанол | подпункт 20) | 1-октанол, чистота не менее 99%, в упаковке не менее 1 л. | упаковка | 1 | 20291.9643 | 20291.9643 | 22727 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
122 | Набор для изучения цитотоксичности in vitro | подпункт 20) | Набор содержит реагенты для определения цитотоксичности in vitro, принцип метода основан на МТТ-тесте. Достаточно для постановки не менее 1000 тестов. | набор | 1 | 143170.5357 | 143170.5357 | 160351 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
123 | Набор для изучения цитотоксичности in vitro | подпункт 20) | Набор содержит реагенты для определения цитотоксичности in vitro, принцип метода основан на определении лактатдегидрогеназы. Достаточно для постановки не менее 500 тестов. | набор | 1 | 143170.5357 | 143170.5357 | 160351 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
124 | Набор для определения содержания АТФ в клетках | подпункт 20) | Набор для определения содержания АТФ (Аденозин-5'-трифосфата) в клетках. | набор | 1 | 138326.7857 | 138326.7857 | 154926 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
125 | Набор для постановки НСТ-теста | подпункт 20) | Набор для постановки НСТ (Нитротетразол синий) теста. | набор | 1 | 82215.1786 | 82215.1786 | 92081 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
126 | Набор для определения активности NO-синтазы | подпункт 20) | Система для определения активности NO-синтазы, флюориметрия. Достаточно для постановки не менее 200 тестов. | набор | 1 | 170351.7857 | 170351.7857 | 190794 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
127 | 96-луночные планшеты | подпункт 20) | 96-луночные планшеты, из черного полистирола, с прозрачным плоским дном стерильные. В упаковке не менее 48 штук. | упаковка | 1 | 116958.9286 | 116958.9286 | 130994 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
128 | 96-луночные планшеты | подпункт 20) | 96-луночные планшеты из полистирола, нестерильные. Объем не менее 400 мкл. В упаковке не менее 10 штук. | упаковка | 1 | 19026.7857 | 19026.7857 | 21310 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
129 | 96-луночные планшеты | подпункт 20) | 96-луночные планшеты из белого полистирола, не стерильные, в упаковке не менее 960 штук. | упаковка | 1 | 75917.8571 | 75917.8571 | 85028 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
130 | 96-луночные планшеты | подпункт 20) | 96-луночные планшеты, УФ-прозрачные, из акрилового сополимера, плоскодонный, нестерильный. В упаковке не менее 50 штук. | упаковка | 1 | 188113.3929 | 188113.3929 | 210687 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
132 | Супероксиддисмутаза | подпункт 20) | Супероксиддисмутаза, порошок лиофилизированный, не менее 2500 ед/мг белка, чистота не менее 90%. | упаковка | 2 | 14640.1786 | 29280.3571 | 32794 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
133 | Ресвератрол | подпункт 20) | Ресвератрол, в упаковке не менее 500 мг. | упаковка | 1 | 156088.3929 | 156088.3929 | 174819 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
134 | (±)-6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхромиан-2-карбоновая кислота (тролокс) | подпункт 20) | (±)-6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметилхромиан-2-карбоновая кислота (тролокс), чистота не менее 97%. В упаковке не менее 1 г. | упаковка | 1 | 12029.4643 | 12029.4643 | 13473 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
135 | Диметилсульфоксид | подпункт 20) | Диметилсульфоксид, для молекулярной биологии, подходящий для выращивания культур клеток, чистота не менее 99,9%. В упаковке не менее 100 мл. | упаковка | 5 | 16577.6786 | 82888.3929 | 92835 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
136 | Хлороформ | подпункт 20) | Хлороформ, для ВЭЖХ, чистота не менее 99,9%. В упаковке не менее 1 л. | упаковка | 2 | 24974.1071 | 49948.2143 | 55942 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
137 | Гексан | подпункт 20) | Гексан, для ВЭЖХ, чистота не менее 95%. В упаковке не менее 1 л. | упаковка | 2 | 26669.6429 | 53339.2857 | 59740 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
138 | Гептан | подпункт 20) | Гептан, для ВЭЖХ. В упаковке не менее 2,5 л. | упаковка | 1 | 65126.7857 | 65126.7857 | 72942 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
141 | Мембранный фильтр | подпункт 20) | Мембранный фильтр с целлюлозой, размер пор не более 0,2 мкм, диаметр не менее 47 мм. В упаковке не менее 100 штук. | упаковка | 1 | 31433.0357 | 31433.0357 | 35205 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
143 | Кислород газообразный в баллонах | подпункт 20) | Кислород газообразный (содержание кислорода не менее 99.7%, в баллоне не менее 10 литров) | упаковка | 1 | 21205.16 | 21205.16 | 23749.7792 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
144 | Готовые реакционные смеси для ПЦР-секвенирования на 96 капиллярном секвенаторе | подпункт 20) | Основной реагент при постановке ПЦР-секвенировании. Набор должен включать в себя: не менее 10 пробирок по 800 мкл готовой реакционной смеси, пробирку с праймером М13, контрольную ДНК pГЭМ, 5 флаконов по 12 мл секвенирующего буфера. Набор должен хватать не менее чем на 1000 реакций. | набор | 2 | 2592693.75 | 5185387.5 | 5807634 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
145 | Полимер для проведении капиллярного электрофореза | подпункт 20) | Полимер для проведении капиллярного электрофореза на ДНК-секвенаторе модели 3130 xl и 3730 xl, а также для фрагментного анализа. Один флакон должен быть рассчитан на 8 тыс-12 тыс образцов. В наборе должно быть не менее 5 флаконов объемом не менее 25 мл. | набор | 1 | 909824.1071 | 909824.1071 | 1019003 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
146 | Буфер для работы на 96 капиллярном секвенаторе с ЭДТА | подпункт 20) | Подходящий для капиллярного электрофореза на ДНК секвенаторе модели 3730 xl. Данный буфер должен содержать ЭДТА. Он также предназначен для работы с POP полимерами. В наборе должен быть буфер, концентрация которого должна быть не менее 10Х и объемом не менее 25 мл; ЭДТА не менее 500 мл. Не менее 200 реакций. | флакон | 1 | 69172.3214 | 69172.3214 | 77473 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
147 | Буфер для секвенирования для наборов | подпункт 20) | Подходящий для проведения капиллярного электрофореза на 16 капиллярном и 96 капиллярном ДНК-секвенаторах, а также для фрагментного анализа. Концентрация не менее 5Х. Флакон объемом не менее 28 мл. | флакон | 1 | 349120.5357 | 349120.5357 | 391015 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
148 | Планшеты на 96 лунок - содержащие колонки с фильтрами | подпункт 20) | Колонки для очистки продуктов реакции ПЦР секвенирования в виде 96 луночного планшета с полимером для очистки. В упаковке должно быть не менее 2-х штук. | упаковка | 10 | 44742.8571 | 447428.5714 | 501120 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
149 | Набор для ПЦР для детекции Real Time | подпункт 20) | В набор должны входить: ДНК-полимераза для детекции Real Time (TagMan), дезоксинуклеотидтрифосфаты с dUTP, пассивный референсный краситель и оптимизированный буфер. Набор должен быть расчитан нне менее чем на 400 реакций. | набор | 3 | 263918.75 | 791756.25 | 886767 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
150 | TaqДНК полимераза рекомбинантная | подпункт 20) | Рекомбинантная 100 мкл TaqДНК полимераза 5 ед/мкл, объемом не менее 500 ед, с 2,5 мл 10-ти кратным ПЦР-буфером и 1 мл 50млМ MgCl2 для ПЦР. | упаковка | 5 | 61550.8929 | 307754.4643 | 344685 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
151 | Трис боратный ЭДТА | подпункт 20) | Трис боратный ЭДТА, в упаковке не менее 10 л. | упаковка | 1 | 46585.7143 | 46585.7143 | 52176 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
152 | Смесь трифосфатов нуклеозидов | подпункт 20) | Набор должен сотоять из трифосфатов нуклеозидовь dATP, dCTP, dGTP и dTTP в концентрации не менее 25 mM раствора. | упаковка | 1 | 82578.5714 | 82578.5714 | 92488 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
153 | раствор ЭДТА | подпункт 20) | не менее 100 мл раствора ЭДТА, 0.5М, pH 8. | флакон | 1 | 16275.8929 | 16275.8929 | 18229 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
154 | Агароза S | подпункт 20) | Агароза S. Упаковка должна содержать не менее 500 г. | упаковка | 3 | 187437.5 | 562312.5 | 629790 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
155 | Маркер длин ДНК | подпункт 20) | Маркер длин ДНК 25bp. Для определения размера фрагментов с использованием ДНК-электрофореза. | упаковка | 1 | 58528.5714 | 58528.5714 | 65552 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
156 | Маркер длин ДНК | подпункт 20) | Маркер длин ДНК 50bp. Для определения размера фрагментов с использованием ДНК-электрофореза. | упаковка | 1 | 59347.3214 | 59347.3214 | 66469 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
157 | Набор для очистки образцов для циклического сиквенса | подпункт 20) | Набор растворов и буферов для очистки сиквенс продуктов от излишних терминирующих красителей и солей. Набор должен содержать флакон объемом не менее 2 мл; проведение процесса очистки должно занимать не более 40 мин; набор должен быть расчитан на не менее 1000 реакций. | упаковка | 1 | 557518.75 | 557518.75 | 624421 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
158 | Фиксатор для планшета на 96 (использование септ) | подпункт 20) | Фиксаторы для 96-ти луночных планшет (использование септ) используемые на секвенаторе 3730xl. Не менее 4 шт в упаковке | упаковка | 1 | 23530.3571 | 23530.3571 | 26354 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 55
159 | Основания для 96-ти луночных планшет (использование септ) | подпункт 20) | Основания для 96-ти луночных планшет (использование септ) используемые на секвенаторе 3730xl. Не менее 4 шт в упаковке | упаковка | 1 | 23475 | 23475 | 26292 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 56
160 | Праймер | подпункт 20) | HERG 1F- 5'-GGGCCACCCGAAGCCTAGT-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
161 | Праймер | подпункт 20) | HERG 1R-5'-CCGTCCCCTCGCCAAAGC-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
162 | Праймер | подпункт 20) | HERG 2F-5'-GGTCCCGTCACGCGCACTCT-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
163 | Праймер | подпункт 20) | HERG 2R-5'-TTGACCCCGCCCCTGGTCGT-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
164 | Праймер | подпункт 20) | HERG 3F-5'TGCCCACTGAGTGGGTGC-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
165 | Праймер | подпункт 20) | HERG 3R-5'TGACCTTGGACAGCTCACAG-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
166 | Праймер | подпункт 20) | HERG 4F-5'-CTCCGGGGCTGCTCGGGAT-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
167 | Праймер | подпункт 20) | HERG 4R-5'-CACCAGCGCACGCCGCTCCT-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
168 | Праймер | подпункт 20) | HERG 4F-5'-CCTGGACGAAGTGACAGCCAT-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
169 | Праймер | подпункт 20) | HERG 4R-5'-GGCTGGGGCGGAACGGGTCC-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
170 | Праймер | подпункт 20) | HERG 5F-5'-GCCTGACCACGCTGCCTCT-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
171 | Праймер | подпункт 20) | HERG 5R-5'-CCTCCAAGGTGAGAGGAGA-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
172 | Праймер | подпункт 20) | HERG 6F-5'-CAGAGATGTCATCGCTCCTG-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
173 | Праймер | подпункт 20) | HERG 6R-5'-AGGCGTAGCCACACTCGGTAG-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
174 | Праймер | подпункт 20) | HERG 6F-5'-TCCTGCTGAAGGAGACGGAAG-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
175 | Праймер | подпункт 20) | HERG 6R-5'-TACACCACCTGCCTCCTTGCTGA-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
176 | Праймер | подпункт 20) | HERG 7F-5'-TGCCCCATCAACGGATGTGC-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
177 | Праймер | подпункт 20) | HERG 7R-5'-CAGCCAGCCGATGCGTGAGTCCA-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
178 | Праймер | подпункт 20) | HERG 7F-5'-TAGCCTGCATCTGGTACGC-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
179 | Праймер | подпункт 20) | HERG 7R-5'-GCCCGCCCCTGGGCACACTCA-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
180 | Праймер | подпункт 20) | HERG 8F-5'-:CTGTGGGTGGGTGGGGTCC-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
181 | Праймер | подпункт 20) | HERG 8R-5'-TTTCCCAGCCTGCCACCCACT-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
182 | Праймер | подпункт 20) | HERG 9F-5'-CCAAGGGAGGGTGTGCTGAG-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
183 | Праймер | подпункт 20) | HERG 9R-5'-GGCATTTCCAGTCCAGTGC23-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
184 | Праймер | подпункт 20) | HERG 10F-5'-AGAAGGTGCCTGCTGCCTG-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
185 | Праймер | подпункт 20) | HERG 10R-5'-TCCAGCTCAGGGCAGCCAA-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
186 | Праймер | подпункт 20) | HERG 11F-5'-AAGGGCCCTGATACTGATTTT-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
187 | Праймер | подпункт 20) | HERG 11R-5'-TTCCAGCTCCCAGCCTCA-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
188 | Праймер | подпункт 20) | HERG 12F-5'-CCCCTCTTTGAGGCCCATT-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
189 | Праймер | подпункт 20) | HERG 12R-5'-CTTCTCGCAGTCCTCCATCA-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
190 | Праймер | подпункт 20) | HERG 12F-5'-TGAGAGCAGTGAGGATGA-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
191 | Праймер | подпункт 20) | HERG 12R-5'-TAGACGCACCACCGCTGCC-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
192 | Праймер | подпункт 20) | HERG 13F-5'-CTCACCCAGCTCTGCTCTCTG-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
193 | Праймер | подпункт 20) | HERG 13R-5'-CACCAGGACCTGGACCAGACT-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
194 | Праймер | подпункт 20) | HERG 14F-5'-F:GTGGAGGCTGTCACTGGTGT-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
195 | Праймер | подпункт 20) | HERG 15R-5'-GAGGAAGCAGGGCTGGAGCTT-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
196 | Праймер | подпункт 20) | HERG 15F-5'-TGCCCATGCTCTGTGTGTATTG-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
197 | Праймер | подпункт 20) | HERG 15R-5'-CGGCCCAGCAGCGCCTTGATC-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
198 | Праймер | подпункт 20) | KCNE1 3F-5'- CTGCAGCAGTGGAACCTTAATG-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
199 | Праймер | подпункт 20) | KCNE1 3R-5'- GTTCGAGTGCTCCAGCTTCTTG-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
200 | Праймер | подпункт 20) | KCNE1 3F-5'-GGGCATCATGCTGAGCTACAT-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
201 | Праймер | подпункт 20) | KCNE1 3R-5'- TTAGCCAGTGGTGGGGTTCA-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
202 | Праймер | подпункт 20) | KCNE2 F-5'- CCGTTTTCCTAACCTTGTTCG-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
203 | Праймер | подпункт 20) | KCNE2 R-5'- GTTCCCGTCTCTTGGATTTCA-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
204 | Праймер | подпункт 20) | KCNE2 F-5'- AATGTTCTCTTTCATCATCGTG -3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
205 | Праймер | подпункт 20) | KCNE2 R-5'- TGTCTGGACGTCAGATGTTAG-3' 10000 PMOLE | упаковка | 1 | 9907 | 9907 | 11095.84 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
206 | Кюветы | подпункт 20) | Объемом не менее 1,5-3,0 мл, УФ-прозрачные. В упаковке не менее 100 штук. | упаковка | 1 | 8692.8571 | 8692.8571 | 9736 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
207 | Кюветы | подпункт 20) | Объемом не менее 70-850 мкл. УФ-прозрачные. В упаковке не менее 500 штук. | упаковка | 1 | 28930.3571 | 28930.3571 | 32402 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
208 | Кюветы | подпункт 20) | Объемом не менее 70-850 мкл. УФ-прозрачные. В упаковке не менее 100 штук. | упаковка | 5 | 6647.3214 | 33236.6071 | 37225 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
209 | Кюветы | подпункт 20) | Объемом не менее 70-550 мкл. УФ-прозрачные. В упаковке не менее 500 штук. | упаковка | 1 | 28930.3571 | 28930.3571 | 32402 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
210 | Крышки на УФ-кюветы | подпункт 20) | Голубые, круглые, в упаковке не менее 100 штук. | упаковка | 1 | 3337.5 | 3337.5 | 3738 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
211 | Крышки на УФ-кюветы | подпункт 20) | Желтые, круглые, в упаковке не менее 100 штук. | упаковка | 1 | 3444.6429 | 3444.6429 | 3858 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
212 | Крышки на УФ-кюветы | подпункт 20) | Зеленые, круглые, в упаковке не менее 100 штук. | упаковка | 1 | 3337.5 | 3337.5 | 3738 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
213 | Крышки на УФ-кюветы | подпункт 20) | Оранжевые, круглые, в упаковке не менее 100 штук. | упаковка | 1 | 3337.5 | 3337.5 | 3738 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
214 | Держатель для кювет | подпункт 20) | Должен быть рассчитан не менее чем на 12 кювет. | штука | 10 | 7642.8571 | 76428.5714 | 85600 | DDP | В течение 70 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
215 | Держатель для кювет | подпункт 20) | Должен быть рассчитан не менее чем на 20 кювет. | штука | 10 | 8638.3929 | 86383.9286 | 96750 | DDP | В течение 70 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
216 | Ингибитор протеазы | подпункт 20) | Лиофилизированный порошок, для приготовления 100 мл ингибитора | бутыль | 1 | 19322.3214 | 19322.3214 | 21641 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
217 | Молекулярные пробы | подпункт 20) | Молекулярные пробы, в твердой форме, не менее 5мг | упаковка | 1 | 149091.9643 | 149091.9643 | 166983 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
218 | Заполнитель для пипеток | подпункт 20) | Заполнитель для пипеток с регулируемым соплом, электрический, с подставкой. | штука | 2 | 61516.0714 | 123032.1429 | 137796 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
219 | Шпатель | подпункт 20) | Шпатель, маленькая ложка. Длина не менее 180 мм. | штука | 2 | 495.5357 | 991.0714 | 1110 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
220 | Нитриловые перчатки | подпункт 20) | Нитриловые перчатки голубого цвета, размер S, не менее 100 штук в упаковке. | упаковка | 10 | 3056.25 | 30562.5 | 34230 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
221 | Коробка для слайдов | подпункт 20) | Коробка для не менее 100 слайдов с пластиковой защелкой. | штука | 5 | 1498.2143 | 7491.0714 | 8390 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
222 | Центрифужные пробирки | подпункт 20) | Центрифужные пробирки с закручивающеся крышкой, объемом 50 мл, стерильные, без ДНК и РНК, размер не менее 30*120 мм, каждая пробирка индивидуально упакована, в упаковке не менее 50 штук. | упаковка | 10 | 1681.25 | 16812.5 | 18830 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
223 | Серологические пипетки | подпункт 20) | Серологические пипетки на 5 мл, стерильные, в упаковке не менее 200 штук. | упаковка | 5 | 14449.1071 | 72245.5357 | 80915 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
224 | Серологические пипетки | подпункт 20) | Серологические пипетки на 10 мл, стерильные, в упаковке не менее 200 штук. | упаковка | 5 | 15371.4286 | 76857.1429 | 86080 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
225 | Серологические пипетки | подпункт 20) | Серологические пипетки на 25 мл, стерильные, в упаковке не менее 100 штук. | упаковка | 5 | 18458.9286 | 92294.6429 | 103370 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
226 | Набор для определения общего белка | Подпункт 20) | Набор для определения общего белка, микро Лоури, в модификации Петерсона. Рассчитан на проведение не менее 200 анализов. | набор | 3 | 54900 | 164700 | 184464 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
227 | Лизирующий реагент | подпункт 20) | Лизирующий реагент, подходящий для лизиса клеток млекопитающих и солюбилизации белков. Не менее 50 мл в упаковке. | упаковка | 2 | 15608.9286 | 31217.8571 | 34964 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
228 | Пирен | подпункт 20) | Пирен (не менее 98% чистота), в упаковке не менее 25 г. | упаковка | 1 | 7024.1071 | 7024.1071 | 7867 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
229 | Иммерсионное масло | подпункт 20) | Иммерсионное масло. Для микроскопии. Не менее 50 мл в упаковке. | упаковка | 2 | 3041.0714 | 6082.1429 | 6812 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
230 | Раствор Хэнкса | подпункт 20) | Раствор Хэнкса. Модифицированный, с кальцием и магнием, без фенолового красного, протестировано на клеточных культурах. Не менее 1000 мл в упаковке. | упаковка | 6 | 7077.6786 | 42466.0714 | 47562 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
231 | Культуральные планшеты | подпункт 20) | Культуральные планшеты 24- луночные, плоскодонные, стерильные, с крышкой, не менее 50 штук в упаковке. | упаковка | 1 | 47283.9286 | 47283.9286 | 52958 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
232 | Культуральные планшеты | подпункт 20) | Культуральные планшеты 12- луночные, плоскодонные, стерильные, с крышкой, не менее 50 штук в упаковке. | упаковка | 1 | 52208.9286 | 52208.9286 | 58474 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
233 | Культуральные планшеты | подпункт 20) | Культуральные планшеты 12- луночные, плоскодонные, стерильные, с крышкой, не менее 50 штук в упаковке, каждый культуральный планшет должен быть индивидуально упакован. | упаковка | 1 | 50190.1786 | 50190.1786 | 56213 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
234 | Микроцентрифужные пробирки | подпункт 20) | Микроцентрифужные пробирки, объем 1,5 мл, должны выдерживать центрифугирование до 20 000 об/мин, не мене 500 штук в упаковке. | упаковка | 10 | 1735.7143 | 17357.1429 | 19440 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
235 | Вата | подпункт 20) | Вата нестерильная, не менее 100 г. | упаковка | 5 | 215 | 1075 | 1075 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
236 | Маркеры лабораторные | подпункт 20) | Маркеры лабораторные, черного цвета, не менее 10 штук в упаковке. | упаковка | 1 | 10226.7857 | 10226.7857 | 11454 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
237 | Антибактериальное жидкое мыло | подпункт 20) | Не токсичное, не вызывающее раздражений на коже, не 500 мл в бутыле. | бутыль | 6 | 13805.3571 | 82832.1429 | 92772 | DDP | В течение 70 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
238 | Набор для определения концентрации интерлейкина-2 | подпункт 20) | Набор должен содержать все необходимые реактивы для определения концентрации интерлейкина-2 в биологических жидкостях человека и культуральных средах. Достаточно для проведения не менее 96 тестов с помощью планшетного спектрофотометра. | набор | 2 | 64960 | 129920 | 129920 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
239 | Мешки для биоотходов | подпункт 20) | Размер не менее 200*300 мм, в упаковке не менее 100 штук. | упаковка | 2 | 6931.25 | 13862.5 | 15526 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
240 | Защитные очки | подпункт 20) | Должны быть изготовлены из очень прозрачного, ударопрочного поликарбоната. Должны обеспечивать широкое поле зрения. Должны подходить для носки поверх обычных очков. | штука | 2 | 544.6429 | 1089.2857 | 1220 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
241 | Защитные очки | подпункт 20) | Должны быть изготовлены из очень прозрачного, ударопрочного поликарбоната. Должны обеспечивать широкое поле зрения. Должны на 99,9% защищать от УФ-излучения. | штука | 2 | 592.8571 | 1185.7143 | 1328 | DDP | В течение 70 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
242 | Защитная маска | подпункт 20) | Должна подходить для работы с УФ-светом, защищать лицо от химических брызг и других объектов. Должна подходить для носки поверх обычных очков. | штука | 1 | 17122.3214 | 17122.3214 | 19177 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
243 | Штатив для дозаторов | подпункт 20) | Рассчитан на не менее 6 дозаторов | штука | 2 | 7809.8214 | 15619.6429 | 17494 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
244 | Резервуар для жидкости | подпункт 20) | Объем не менее 55 мл, нестерильный, в упаковке не менее 50 штук | упаковка | 5 | 1853.5714 | 9267.8571 | 10380 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
245 | Штатив для микропробирок | подпункт 20) | Разноразмерный, 4-сторонний | штука | 5 | 1233.9286 | 6169.6429 | 6910 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
246 | Термопленка | подпункт 20) | Самоклеющаяся, в упаковке не менее 100 штук | упаковка | 1 | 47230.3571 | 47230.3571 | 52898 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
247 | Фосфатно-солевой буфер | подпункт 20) | Модифицированный, без кальция хлорида и магния хлорида, жидкий, стерильный, должен подходить для клеточных культур, в упаковке не менее 6 бутылей по 500 мл. | упаковка | 2 | 23708.9286 | 47417.8571 | 53108 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
248 | Бутыль с крышкой | подпункт 20) | Градуированный, с крышкой, объемом не менее 500 мл, в упаковке не менее 10 штук | упаковка | 1 | 34177.6786 | 34177.6786 | 38279 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
249 | Бумажные полотенца | подпункт 20) | 2-слойные, в рулоне не менее 17 м, в упаковке не менее 2 рулонов. | упаковка | 100 | 241.0714 | 24107.1429 | 27000 | DDP | В течение 30 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
250 | Набор для флуоресцентной детекции альбумина | подпункт 20) | Набор должен содержать: раствор синего альбумина 580 в 2-пропаноле не менее 10 мл, буфер для определения альбумина не менее 250 мл - 2 шт., альбумин из человеческой сыворотки не менее 1 гр - 2 шт., альбумин из бычьей сыворотки не менее 10 г, калибратор не менее 100 мл. | упаковка | 1 | 129176.7857 | 129176.7857 | 144678 | DDP | в течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
251 | Набор для определения мочевины | подпункт 20) | Набор должен содержать: буфер для мочевины не менее 25 мл, субстрат для пероксидазы не менее 0.2 мл, смесь ферментов не менее 1 vl, проявитель не менее 1 vl, смесь конвертирующих ферментов не менее 1 vl, cтандарт мочевины не менее 0.1 мл. Достаточный для не менее 100 определений. | упаковка | 1 | 75218.75 | 75218.75 | 84245 | DDP | в течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
252 | Кардиогрин | подпункт 20) | Для микроскопии, диагностическое средство для определения печеночных функций, не менее 500 мг в упаковке. | упаковка | 1 | 94057.14 | 94057.14 | 105343.9968 | DDP | в течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
253 | Набор для подсчета клеток -8 | подпункт 20) | Для определения количества живых клеток при оценке пролиферации и цитотоксичности, достаточный для не менее 3000 тестов. | упаковка | 1 | 127831.25 | 127831.25 | 143171 | DDP | в течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
254 | Набор для подсчета клеток | подпункт 20) | Для флуометрического определеняи количества живых клеток, достаточный для не менее 500 тестов. | упаковка | 1 | 93653.57 | 93653.57 | 104891.9984 | DDP | в течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
255 | Краситель синий Эванса | подпункт 20) | Темно коричневый или черный, порошок или кристалы или гранулы, содержание красителя должно быть не менее 75 %. Не менее 50 гр в упаковке. | упаковка | 1 | 49517.86 | 49517.86 | 55460.0032 | DDP | в течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
256 | 96 луночный планшет | подпункт 20) | 96-луночный, черный полистиреновый планшет с плоским дном, рабочий объем 25-340 мкл, общий объем 392 мкл, не менее 40 штук в упаковке. | упаковка | 1 | 42708.93 | 42708.93 | 47834.0016 | DDP | в течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
257 | Набор для скрининга | подпункт 20) | Голубой, содержащий EOMCC субстрат. Достаточный для не менее 300 определений. | упаковка | 1 | 131305.36 | 131305.36 | 147062.0032 | DDP | в течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
258 | Набор для скрининга | подпункт 20) | Голубой, содержащий BOMCC субстрат. Достаточный для не менее 300 определений. | упаковка | 1 | 102868.75 | 102868.75 | 115213 | DDP | в течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
259 | Козьи анти-мышиные антитела | подпункт 20) | Козьи анти-мышиные антитела высоко перекрестно-адсорбированные, концентрация не менее 2 мг/мл, в упаковке не менее 5 мл. | упаковка | 1 | 102955.36 | 102955.36 | 115310.0032 | DDP | в течение 90 календарных дней со дня подписания договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
260 | Аллоксан моногидрат | подпункт 20) | не менее 25 г в стеклянной бутылке | упаковка | 2 | 17762 | 35524 | 39786.88 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
261 | Тетрахлорметан | подпункт 20) | в упаковке не менее 1 л, химически чистый, чистотой не менее 99.9% | упаковка | 1 | 145863 | 145863 | 163366.56 | DDP | В течение 70 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
262 | Замороженная суспензия эпителиальных LA7 клеток | подпункт 20) | Суспензия LA7 клеток опухоли молочной железы из самки крысы. Уровень 1 биологической безопасности. | упаковка | 2 | 251175 | 502350 | 562632 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
263 | Замороженная суспензия эндотелиальных клеток мозга bEnd.3 | подпункт 20) | Суспензия bEnd.3 клеток мозга мышей. Уровень 1 биологической безопасности. | упаковка | 2 | 170212.5 | 340425 | 381276 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
264 | Набор ареометров | подпункт 20) | В наборе должно быть не менее 19 ареометров, которые должны охватывать диапазон измерения плотности от 700 до 1840 кг/м3. | набор | 1 | 31964.2857 | 35800 | 35800 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
265 | Лабораторный ёрш для средних размеров бутылей | подпункт 20) | Лабораторный ёрш для бутылей средних размеров, общая длина ерша должна быть не менее 200 мм, щетки не менее 120 мм | штука | 1 | 323.2143 | 362 | 362 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
266 | Лабораторный ёрш для бюреток | подпункт 20) | Лабораторный ёрш для пробирок и бюреток, общая длина ерша ручки должна быть не менее 630мм, щетки не менее 120 мм | штука | 1 | 415.1786 | 465 | 465 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
267 | Ножницы с тупыми концами | подпункт 20) | Ножницы с тупыми концами, из нержавеющей стали, длиной 160 мм | штука | 2 | 1863.3929 | 2087 | 4174 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
268 | Ножницы для лаборатории, с двумя острыми концами | подпункт 20) | Ножницы для лаборатории, из нержавеющей стали, с двумя острыми концами, длиной 160 мм | штука | 2 | 1863.3929 | 2087 | 4174 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 56
269 | Пинцет с тупыми концами | подпункт 20) | Пинцет общего пользования, из нержавеющей стали с тупыми и прямыми концами, длиной 145 мм | штука | 2 | 1126.7857 | 1262 | 2524 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
270 | Пинцет общего пользования с острыми концами | подпункт 20) | Пинцет общего пользования, из нержавеющей стали с острыми и изогнутыми концами, длиной 115 | штука | 2 | 1167.8571 | 1308 | 2616 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
271 | Коробка для криопробирок | подпункт 20) | Коробка для криопробирок из поликарбоната, должна вмещать не менее 100 пробирок, 10 x 10 рядов. | штука | 30 | 3433.0357 | 3845 | 115350 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
272 | Маска одноразовая | подпункт 20) | Маска одноразовая с воздухопроницаемой тканью, на резинке | штука | 200 | 26.7857 | 30 | 6000 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
273 | Маска одноразовая бумажная | подпункт 20) | Маска одноразовая бумажная на резинке | штука | 200 | 8.9286 | 10 | 2000 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
274 | Перчатки | подпункт 20) | Перчатки латексные смотровые, неопудренные, размера M, не менее 100 штук в упаковке | упаковка | 10 | 3696.4286 | 4140 | 41400 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
275 | Наконечники универсальные для дозаторов объемом 0.5-10 мкл | подпункт 20) | Наконечники с фильтром универсальные для дозаторов объемом 0.5-10 мкл. Не менее 96 штук в упаковке. | упаковка | 20 | 3223.2143 | 3610 | 72200 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
276 | Наконечники универсальные для дозаторов объемом 1-200 мкл | подпункт 20) | Наконечники с фильтром универсальные для дозаторов объемом 1-200 мкл. Не менее 96 штук в упаковке. | упаковка | 20 | 2875 | 3220 | 64400 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
277 | Наконечники универсальные для дозаторов объемом 100-1000 мкл | подпункт 20) | Наконечники с фильтром универсальные для дозаторов объемом 100-1000 мкл. Не менее 96 штук в упаковке. | упаковка | 10 | 3245.5357 | 3635 | 36350 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
278 | Пакет полиэтиленовый для сбора и хранения медицинских отходов | подпункт 20) | Пакет полиэтиленовый для сбора и хранения медицинских отходов, размером не менее 700х800 мм, класса А | штука | 100 | 53.5714 | 60 | 6000 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 55
279 | Мешки для биоотходов | подпункт 20) | Мешки для биоотходов автоклавируемые, размером 310 x 660 мм, не менее50 штук в упаковке | упаковка | 2 | 6483.9286 | 7262 | 14524 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 56
280 | Автоклавируемые мешки для биоотходов | подпункт 20) | Автоклавируемые мешки для биоотходов, размером 650×1000 мм, и выдерживающий температуру автоклавирования 135°C, не менее 200 штук в упаковке | упаковка | 1 | 95913.3929 | 107423 | 107423 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
281 | Ступка фарфоровая с пестиком | подпункт 20) | Ступка фарфоровая с пестиком, размером не менее 100 мм и объемом не менее 170 мл; | штука | 4 | 765.1786 | 857 | 3428 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
282 | Штатив для дозаторов | подпункт 20) | Штатив для одноканальных дозаторов, пластиковый не менее чем на 6 мест | штука | 1 | 7809.8214 | 8747 | 8747 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
283 | Криопробирки, 5мл | подпункт 20) | Криопробирки полипропиленовые, объемом 5мл с маркировочной панелью, не менее 100 штук в упаковке | упаковка | 1 | 7739.2857 | 8668 | 8668 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
284 | Персональный защитный набор | подпункт 20) | Персональный защитный набор должен содержать: халат из нетканого материала, с манжетами белый, перчатки размер L, маска для лица, шапочка белая, бахилы не менее 2-х штук. | набор | 300 | 772.3214 | 865 | 259500 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
285 | Криопробирки на 2 мл | подпункт 20) | Криопробирки на 2 мл с основанием и завинчивающейся крышкой и плоским дном, не менее 100 штук в упаковке | упаковка | 10 | 4375.8929 | 4901 | 49010 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
286 | Перчатки хирургические, опудренные | подпункт 20) | Перчатки хирургические, опудренные, размер 7, не менее 50 штук в упаковке | упаковка | 10 | 11848.2143 | 13270 | 132700 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
287 | Аптечка в пластиковом футляре | подпункт 20) | Аптечка в пластиковом футляре универсальная | штука | 2 | 2970 | 3326.4 | 6652.8 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
288 | Скальпель №36 | подпункт 20) | Скальпель №36 со съемным лезвием одноразовый стерильный с пластиковой ручкой, в упаковке не менее 10 штук | упаковка | 50 | 740 | 828.8 | 41440 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
289 | Коробка стерилизационная | подпункт 20) | Коробка стерилизационная КСКФ-9. Круглая с фильтром; предназначена для стерилизации материалов и предметов медицинского назначения | штука | 1 | 9509 | 10650.08 | 10650.08 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
290 | Корнцанг прямой | подпункт 20) | Корнцанг прямой, длиной не менее 260 мм, из нержавеющей стали | штука | 1 | 3150 | 3528 | 3528 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
291 | Корнцанг изогнутый | подпункт 20) | Корнцанг изогнутый, длиной не менее 256,4 мм, из нержавеющей стали | штука | 1 | 3150 | 3528 | 3528 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
292 | Ножницы для капсулотомии по Ваннасу | подпункт 20) | Ножницы для капсулотомии по Ваннасу, лезвия длиной 6 мм, остроконечные, прямые, с плоской ручкой, общей длиной не менее 84 мм | штука | 1 | 18900 | 21168 | 21168 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
293 | Тонометр | подпункт 20) | Полуавтоматический, для измерения артериального давления на предплечье. Способ измерения: осциллометрический. Диапазон измерения: сист./диаст. давление: не менее чем, от 30 до 280 мм рт. ст., пульс: не менее чем, от 40 до 200 в минуту; Минимальный шаг индикации: не более 1 мм рт. ст.; Источник питания: 2 x 1,5 В батарейки; размер AAА | штука | 1 | 9107.1429 | 10200 | 10200 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
294 | Гидроксид натрия | подпункт 20) | Гидроксид натрия, чистотой не менее 97%, объемом не менее 500 гр. | упаковка | 1 | 14370.5357 | 16095 | 16095 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
295 | Акриламид | подпункт 20) | Акриламид для электрофореза, чистотой не менее 99.0%, объемом не менее 500 гр. | упаковка | 1 | 48844.6429 | 54706 | 54706 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
296 | Трис ацетатный ЭДТА буфер | подпункт 20) | 50 кратный трис ацетатный ЭДТА буфер, объемом не менее 10 литров | бутыль | 1 | 169813.3929 | 190191 | 190191 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
297 | Акриламид | подпункт 20) | Акриламид для электрофореза, соотношением акриламида на N,N′- метиленбисакриламид 32.5:1, объемом не менее 100 гр. | упаковка | 1 | 19241.9643 | 21551 | 21551 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
298 | Аммоний персульфат | подпункт 20) | Аммоний персульфат, чистотой не менее 98.0%, объемом не менее 100 гр. | флакон | 1 | 7562.5 | 8470 | 8470 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
299 | N,N,N',N'-тетраметилэтилендиамин | подпункт 20) | N,N,N',N'-тетраметилэтилендиамин, чистотой не менее 99.5%, объемом нен менее 100 мл | упаковка | 1 | 19968.75 | 22365 | 22365 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
300 | Сорбент | подпункт 20) | Сорбент сефадекс, для разделения смесей высокомолекулярных веществ, объемом не менее 100 гр | флакон | 3 | 223368 | 250172.16 | 750516.48 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
301 | Гидрокарбонат натрия | подпункт 20) | Гидрокарбонат натрия, читотой не менее 99.5-100.5%, объемом не менее 500 гр. | упаковка | 1 | 9661.6071 | 10821 | 10821 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
302 | Трис | подпункт 20) | Трис основание, чистотой не менее 99.8%, объемом не менее 250 гр. | упаковка | 1 | 21421.4286 | 23992 | 23992 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
303 | Трис гидрохлорид | подпункт 20) | Трис гидрохлорид, чистотой не менее 99.0%, объемом не менее 500 гр. | флакон | 1 | 49652.6786 | 55611 | 55611 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
304 | Бромистый этидий | подпункт 20) | Краситель для гельэлектрофареза бромистый этидий, объемом не менее 5 гр | упаковка | 1 | 59878.5714 | 67064 | 67064 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
305 | Хлорид аммония | подпункт 20) | Хлорид аммонияr, читотой не менее 99.5% , объемом не менее 500 гр. | упаковка | 1 | 17358.0357 | 19441 | 19441 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
306 | Бромфенол синий | подпункт 20) | Краситель для гельэлектрофареза бромфенол синий, объемом 25 гр | упаковка | 1 | 28660.7143 | 32100 | 32100 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
307 | Ксиленцианол | подпункт 20) | Краситель для гельэлектрофареза ксиленцианол, объемом не менее 50 гр | флакон | 1 | 95267.8571 | 106700 | 106700 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
308 | Глицерин | подпункт 20) | Глицерин, очищенный, безводный; не менее 5 л в бутыле. | бутыль | 1 | 19241 | 21549.92 | 21549.92 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
309 | Средства для дезактивации нуклеиновых кислот | подпункт 20) | Для очищения лабораторного. оборудования из пластика и стекла от РНКаз. Плотность 1.000 гр/см3. Объемом не менее 250 мл. | упаковка | 5 | 13616.9643 | 15251 | 76255 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
310 | Бетаин | подпункт 20) | 5М раствор бетаина для ПЦР. В упаковке не менее 5 флаконов объемом не менее 1.5мл. | упаковка | 5 | 26561.6071 | 29749 | 148745 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
311 | Смесь трифосфатов нуклеозидов | подпункт 20) | Смесь трифосфатов нуклеозидов, концентрацией 100 mM | набор | 1 | 65126.7857 | 72942 | 72942 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
312 | ПЦР буфер | подпункт 20) | 10-ти кратный оптимизированный ПЦР буфер, объемом не менее 5 мл. | флакон | 5 | 35523.2143 | 39786 | 198930 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
313 | Пленка для обертывания | подпункт 20) | Пленка из поливинилхлорида для обертывания, размером не менее 45см х 1200 м | рулон | 1 | 11250 | 12600 | 12600 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
314 | Комплект для определения уровня сахара в крови | подпункт 20) | Комплект должен содержать глюкометр, устройство для прокалывания кожи, насадку для получения капли крови из альтернативных мест; не менее 2-х барабанов по 6 ланцетов, чехол, не менее 3 упаковок тест полос по 50 штук в упаковке, а также дополнительно 10 тест-полосок. | комплект | 1 | 18857.1429 | 21120 | 21120 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
315 | Крафт-бумага | подпункт 20) | Крафт-бумага для воздушной и паровой стерилизации, размером не менее 100*106 см. | рулон | 4 | 1000 | 1120 | 4480 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
316 | Формалин | подпункт 20) | концентрацией не менее 36.5-38%, объемом не менее 500 мл. | штука | 2 | 21421.4286 | 23992 | 47984 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
317 | Ростомер | подпункт 20) | Ростомер деревянный, размером не менее 2100ммх350ммх500мм | штука | 1 | 37500 | 42000 | 42000 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
318 | Весы напольные | подпункт 20) | Напольные весы с платформой из прочного стекла; качественные тензометрические датчики; включение весов нажатием на поверхность; автоматическое выключение; максимальный предел взвешивания не менее 180 кг. | штука | 1 | 8482.1429 | 9500 | 9500 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
319 | Раствор для консервации тканей | подпункт 20) | Раствор для консервации тканей и сохранения РНК объемом не менее 50 мл. | штука | 4 | 32906.25 | 36855 | 147420 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
320 | Набор для выделения ДНК | подпункт 20) | Набор должен состоять из колонок 2 мл не менее 50 штук, колонок для сбора образцов не менее 150 образцов, буфер AL - не менее 12мл, буфер PRE - не менее 11мл, безнуклеазная вода - не менее 10 мл, буфер AW1 - не менее 19 мл, буферAW2 - не менее 13 мл, буфер AE - не менее 12 мл, протеаза-1 - не менее 1,2 мл, протеаза -2 - не менее 1,2 мл. | набор | 1 | 62888.3929 | 70435 | 70435 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
321 | Набор для выделения и очистки продуктов ПЦР от компонентов реакционной смеси | подпункт 20) | Выделение и очистка продуктов ПЦР от компонентов реакционной смеси; основано на процедуре связывания ДНК с мембраной (силикой) в миницентрифужной колонке при соответствующей ионной силе и рН. Набор должен состоять из мини колонок - не менее 50 штук, колонок для сбора образцов 2 мл - не менее 50 штук, буфер PB - не менее 30мл, буфер PE 6мл - не менее двух пробирок, буфер EB - не менее 15мл. | набор | 1 | 42973 | 48129.76 | 48129.76 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
322 | Набор лабораторных реагентов для удаления ДНК из смесей нуклеиновых кислот | подпункт 20) | Набор для удаления ДНК из смесей нуклеиновых кислот. Должен быть рассчитан на не менее чем 50 реакций. | набор | 1 | 30375 | 34020 | 34020 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
323 | Набор для выделения РНК | подпункт 20) | Набор должен состоять из колонок №1 - не менее 50 штук, колонок №2 - не менее 50 штук, колонки для сбора образцов 1,5 мл - не менее 50 штук, 2 мл – не менее 200 штук, буфер EL - не менее 5 флаконов по 120 мл, буфер RLT - не менее 45 мл, буфер RW1 - не менее 45 мл, буфер RPE - не менее 11 мл, безнуклеазная вода - не менее 10 мл. | набор | 1 | 134415 | 150544.8 | 150544.8 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
324 | Антитело Эндоглин (H-300) | подпункт 20) | Упаковка должна содержать кроличий поликлональный иммуноглобулин - Эндоглин (H-300), в концентрации не менее 200 µг/мл. | упаковка | 1 | 105598.2143 | 105598 | 118269.76 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
325 | Кроличья система окрашивания ABC | подпункт 20) | Система окрашивания должна включать не менее 1мл нормальной блокирующей сыворотки, не менее 250µг биотинилированного вторичного антитела. | упаковка | 2 | 122924.1071 | 245848 | 275349.76 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
326 | Антитело Thy-1 (H-110) | подпункт 20) | Упаковка должна содержать кроличий поликлональный иммуноглобулин Thy-1 (H-110), в концентрации не менее 200 µг/мл. | упаковка | 1 | 105598.2143 | 105598 | 118269.76 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
327 | Антитело CD34 (H-140) | подпункт 20) | Упаковка должна содержать кроличий поликлональный иммуноглобулин CD34 (H-140), в концентрации не менее 200 µг/мл. | упаковка | 1 | 105598.2143 | 105598 | 118269.76 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
328 | Антитело CD19 (M-20)-R | подпункт 20) | Упаковка должна содержать кроличий поликлональный иммуноглобулин CD19 (M-20)-R, в концентрации не менее 200 µг/мл. | упаковка | 1 | 105598.2143 | 105598 | 118269.76 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
329 | Покровные стекла, 22 x 50 мм | подпункт 20) | Покровные стекла должны быть изготовлены из чистого стекла, с однородным качеством покрытия для гистологических целей. Размеры покровных стекол должны быть 22 х 50 мм. | упаковка | 1 | 14848.2143 | 14848 | 16629.76 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
330 | Козья сыворотка | подпункт 20) | Упаковка должна содержать не менее 1мл нормальной сыворотки для иммуногистохимической блокировки. | упаковка | 3 | 21861.6071 | 65585 | 73455.2 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
331 | 4',6-диамино-2-фенилиндол дигидрохлорид | подпункт 20) | Должен быть в консистенции порошковой пудры, чистота продукта должна быть не менее 98% (уровень ВЭЖХ), должен подходить для флуоресценции. | упаковка | 2 | 25055.3571 | 50111 | 56124.32 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
332 | Козьи анти-кроличьи антитела c красителем | подпункт 20) | Упаковка должна содержать не менее 0.5мл козьих анти-кроличьих антител (H+L) с красителем Alexa Fluor 488. | упаковка | 2 | 80745.5357 | 161491 | 180869.92 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
333 | Козьи анти-кроличьи антитела c красителем | подпункт 20) | Упаковка должна содержать не менее 0.5мл козьих анти-кроличьих антител (H+L) с красителем Alexa Fluor 594. | упаковка | 2 | 81263.3929 | 162527 | 182030.24 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
334 | Жидкий азот |  | Чистота должна быть не менее 99.6%. | упаковка | 80 | 446.43 | 35714.4 | 40000.128 | DDP | Еженедельно со дня подписания договора до 31 декабря 2013 года | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
335 | Иглы, направляющие растворитель, стальные | подпункт 20) | Должны подходить для использования со стандартными 12- и 24-канальными моделями, должны быть изготовлены из нержавеющей стали, в упаковке должно быть не менее 12 штук. | упаковка | 1 | 14532.1429 | 14532.1429 | 16276 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
336 | Иглы, направляющие растворитель, тефлоновые | подпункт 20) | Должны подходить для использования со стандартными 12- и 24-канальными моделями, должны быть изготовлены из тефлона. В упаковке должно быть не менее 12 штук. | упаковка | 1 | 15258.9286 | 15258.9286 | 17090 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
337 | Плунжер клапана контроллера потока | подпункт 20) | Должен подходить для использования со стандартными 12- и 24-канальными моделями. В упаковке должно быть не менее 24 штук. | упаковка | 1 | 24300.8929 | 24300.8929 | 27217 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
338 | Ловушка жидкостей для вакуумного коллектора | подпункт 20) | Должен подходить для использования со стандартными 12-канальными моделями вакуумного коллектора | упаковка | 1 | 28257.1429 | 28257.1429 | 31648 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
339 | Картриджи для твёрдофазной экстракции | подпункт 20) | Должны подходить для экстракции веществ с гидроксильными группами (в т. ч. ресвератрола). В упаковке должно быть не менее 54 штук. | упаковка | 1 | 38349.1071 | 38349.1071 | 42951 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
340 | Тефлоновые префильтры | подпункт 20) | Размер пор должен быть не более 0,2 мкм, должен подходить для фильтрования агрессивных растворов. В упаковке должно быть не менее 50 штук. | упаковка | 1 | 52208.9286 | 52208.9286 | 58474 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
341 | Нейлоновые префильтры | подпункт 20) | Размер пор должен быть не более 0,2 мкм, должен подходить для фильтрования водных/органических растворов. В упаковке должно быть не менее 50 штук. | упаковка | 1 | 52208.9286 | 52208.9286 | 58474 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
342 | Нейлоновые префильтры | подпункт 20) | Размер пор должен быть не более 0,45 мкм, должен подходить для фильтрования водных/органических растворов. В упаковке должно быть не менее 50 штук. | упаковка | 1 | 52208.9286 | 52208.9286 | 58474 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
343 | Поливинилиденфторидные префильтры | подпункт 20) | Размер пор должен быть не более 0,2 мкм, должен подходить для фильтрования белковых растворов. В упаковке должно быть не менее 50 штук. | упаковка | 1 | 52208.9286 | 52208.9286 | 58474 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
344 | Фильтродержатель | подпункт 20) | Пластиковый держатель для фильтра, диаметр 25 мм. В упаковке должно быть не менее 10 штук. | упаковка | 1 | 69970.5357 | 69970.5357 | 78367 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
345 | Фильтродержатель | подпункт 20) | Пластиковый держатель для фильтра, диаметр 47 мм. В упаковке должно быть не менее 8 штук. | упаковка | 1 | 69970.5357 | 69970.5357 | 78367 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
346 | Нитроцеллюлозные фильтры | подпункт 20) | Фильтры из нитроцеллюлозы, диаметр 25 мм, размер пор не более 0,22 мкм. В упаковке должно быть не менее 100 штук. | упаковка | 1 | 27907.1429 | 27907.1429 | 31256 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
347 | Нитроцеллюлозные фильтры | подпункт 20) | Фильтры из нитроцеллюлозы, диаметр 47 мм, размер пор не более 0,22 мкм. В упаковке должно быть не менее 100 штук. | упаковка | 1 | 38053.5714 | 38053.5714 | 42620 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
348 | Поливинилиденфторидные фильтры | подпункт 20) | Фильтры из поливинилиденфторида, диаметр 47 мм, размер пор не более 0,10 мкм. В упаковке должно быть не менее 100 штук. | упаковка | 1 | 45373.2143 | 45373.2143 | 50818 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
349 | Поливинилиденфторидные фильтры | подпункт 20) | Фильтры из поливинилиденфторида, диаметр 47 мм, размер пор не более 0,22 мкм. В упаковке должно быть не менее 100 штук. | упаковка | 1 | 48522.3214 | 48522.3214 | 54345 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
350 | Поливинилиденфторидные фильтры | подпункт 20) | Фильтры из поливинилиденфторида, диаметр 47 мм, размер пор не более 0,45 мкм. В упаковке должно быть не менее 50 штук. | упаковка | 1 | 47607.1429 | 47607.1429 | 53320 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
351 | Пробирки центрифужные | подпункт 20) | Пробирки центрифужные типа Эппаендорф, объемом не менее 2 мл, полупрозрачные, цвет янтарный, должны подходить для манипуляций с фоточувствительными веществами. Не менее 1000 штук в упаковке. | упаковка | 1 | 24296.4286 | 24296.4286 | 27212 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
352 | Салфетки | подпункт 20) | Не оставляющие ворс, смоченные спиртом, 100% биодеградируемые, не менее 40 штук в упаковке | упаковка | 5 | 2879.4643 | 14397.3214 | 16125 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
353 | Салфетки | подпункт 20) | Не оставляющие ворс, должны подходить для чистки объектива камеры, не менее 25 штук в упаковке | упаковка | 5 | 3121.4286 | 15607.1429 | 17480 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
354 | Трифторуксусная кислота | подпункт 20) | Должна подходить для ультра ЖХ/МС, а также в качестве добавочного элюента для ультра ВЭЖХ/МС, в упаковке не менее 1 мл | упаковка | 3 | 7024.1071 | 21072.3214 | 23601 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
355 | Муравьиная кислота | подпункт 20) | Должна подходить для ультра ЖХ/МС, а также в качестве добавочного элюента для ультра ВЭЖХ/МС, в упаковке не менее 1 мл | упаковка | 3 | 11383.9286 | 34151.7857 | 38250 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
356 | Ацетонитрил | подпункт 20) | Должен подходить для ультра ЖХ/МС, а также для ультра ВЭЖХ/МС, в упаковке не менее 2 л | упаковка | 2 | 67010.7143 | 134021.4286 | 150104 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
357 | Формиат аммония | подпункт 20) | Должен подходить для ультра ЖХ/МС, а также в качестве добавочного элюента для ультра ВЭЖХ/МС, в упаковке не менее 25 г | упаковка | 1 | 42520.5357 | 42520.5357 | 47623 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
358 | Ацетат аммония | подпункт 20) | Должен подходить для ультра ЖХ/МС, а также в качестве добавочного элюента для ультра ВЭЖХ/МС, в упаковке не менее 25 г | упаковка | 1 | 22875 | 22875 | 25620 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
359 | Этилацетат | подпункт 20) | Должен подходить для ВЭЖХ, обладать чистотой не менее 99,9%, в упаковке не менее 1 л | упаковка | 1 | 12836.6071 | 12836.6071 | 14377 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
360 | Этилацетат | подпункт 20) | Должен обладать чистотой не менее 99,5%, в упаковке не менее 2,5 л | упаковка | 1 | 17411.6071 | 17411.6071 | 19501 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
361 | 2-пропанол | подпункт 20) | Должен подходить для ЖХ/МС, в упаковке не менее 2,5 л | упаковка | 2 | 21099.1071 | 42198.2143 | 47262 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
362 | Галловая кислота | подпункт 20) | Сертифицированный эталонный материал, не менее 100 мг в упаковке | упаковка | 1 | 14316.9643 | 14316.9643 | 16035 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
363 | (-)-Эпигаллокатехин | подпункт 20) | Аналитический стандарт, не менее 1 мг в упаковке | упаковка | 3 | 17466.0714 | 52398.2143 | 58686 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
364 | Эпигаллокатехин галлат | подпункт 20) | Первичный эталонный стандарт, не менее 10 мг в упаковке | упаковка | 2 | 45255.3571 | 90510.7143 | 101372 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
365 | (-)-Эпикатехин | подпункт 20) | Аналитический стандарт, не менее 10 мг в упаковке | упаковка | 2 | 48575.8929 | 97151.7857 | 108810 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
366 | Эпикатехингаллат | подпункт 20) | Первичный эталонный стандарт, не менее 10 мг в упаковке | упаковка | 2 | 74007.1429 | 148014.2857 | 165776 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
367 | (+)-Катехин аналитический стандарт | подпункт 20) | Аналитический стандарт, не менее 10 мг в упаковке | упаковка | 2 | 44539.2857 | 89078.5714 | 99768 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
368 | Катехин галлата раствор | подпункт 20) | Аналитический стандарт со следующим составом 2000 мкг / мл в метаноле, в ампуле не менее 0,5 мл | упаковка | 3 | 64588.3929 | 193765.1786 | 217017 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
369 | Транс-кофейная кислота | подпункт 20) | Сертифицированный эталонный материал, не менее 50 мг в упаковке | упаковка | 1 | 14316.9643 | 14316.9643 | 16035 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
370 | Хлорогеновая кислота | подпункт 20) | Первичный эталонный стандарт, не менее 25 мг в упаковке | упаковка | 1 | 53285.7143 | 53285.7143 | 59680 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
371 | Транс-феруловая кислота | подпункт 20) | Сертифицированный эталонный материал, не менее 50 мг в упаковке | упаковка | 1 | 14316.9643 | 14316.9643 | 16035 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
372 | Транс-р-кумаровая кислота | подпункт 20) | Аналитический стандарт, не менее 50 мг в упаковке | упаковка | 1 | 9203.5714 | 9203.5714 | 10308 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
373 | Транс-3-гидроксикоричная кислота | подпункт 20) | Чистота образца должна быть не менее 99%, не менее 5 г в упаковке | упаковка | 1 | 5705.3571 | 5705.3571 | 6390 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
374 | 2-гидроксикоричная кислота | подпункт 20) | Чистота образца должна быть не менее 97%, при этом в образце должны быть преимущественно транс-формы, не менее 5 г в упаковке | упаковка | 1 | 6270.5357 | 6270.5357 | 7023 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
375 | Кверцитрин | подпункт 20) | Первичный эталонный стандарт, не менее 25 мг в упаковке | упаковка | 1 | 76160.7143 | 76160.7143 | 85300 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
376 | Кверцетин дигидрат | подпункт 20) | Первичный эталонный стандарт, не менее 50 мг в упаковке | упаковка | 1 | 41848.2143 | 41848.2143 | 46870 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
377 | Мирицетин | подпункт 20) | Аналитический стандарт, не менее 10 мг в упаковке | упаковка | 2 | 46019.6429 | 92039.2857 | 103084 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
378 | Морина гидрат | подпункт 20) | Должен быть представлен в виде порошка, не менее 2 г в упаковке | упаковка | 1 | 5840.1786 | 5840.1786 | 6541 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
379 | (±)-нарингенин | подпункт 20) | Аналитический стандарт, не менее 50 мг в упаковке | упаковка | 1 | 15958.9286 | 15958.9286 | 17874 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
380 | Апигенин | подпункт 20) | Аналитический стандарт, не менее 10 мг в упаковке | упаковка | 2 | 32159.8214 | 64319.6429 | 72038 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
381 | Апигенин-7-глюкозид | подпункт 20) | Аналитический стандарт, не менее 5 мг в упаковке | упаковка | 3 | 50190.1786 | 150570.5357 | 168639 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
382 | Кемпферол | подпункт 20) | Аналитический стандарт, не менее 10 мг в упаковке | упаковка | 2 | 42385.7143 | 84771.4286 | 94944 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
383 | Кемпферол-3-глюкозид | подпункт 20) | Аналитический стандарт, не менее 5 мг в упаковке | упаковка | 3 | 68894.6429 | 206683.9286 | 231486 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
384 | Ресвератрол | подпункт 20) | Аналитический стандарт, не менее 100 мг в упаковке | упаковка | 1 | 63108.0357 | 63108.0357 | 70681 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
385 | Полидатин | подпункт 20) | Должен подходить для ВЭЖХ, обладать чистотой не менее 95%, в упаковке должно быть не менее 25 г | упаковка | 1 | 32428.5714 | 32428.5714 | 36320 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
386 | Дезоксирибонуклеаза 1 | подпункт 20) | Лиофилизированный порошок, содержание белка должно составлять не менее 80%, не менее 2000ЕД/мг белка | упаковка | 1 | 30007.14 | 30007.14 | 33607.9968 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
387 | Интерлейкин-4 человеческий | подпункт 20) | Рекомбинантный, чистотой не менее 98%, должен быть свободен от компонентов животных, экспрессирован E. coli, подходить для работы с клеточными культурами, в упаковке не менее 20 UG. | упаковка | 2 | 75352.6786 | 150705.3571 | 168790 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
388 | Интерферон-гамма человеческий | подпункт 20) | Рекомбинантный, чистотой не менее 98%, должен быть свободен от компонентов животных, экспрессирован E. coli, подходить для работы с клеточными культурами, в упаковке не менее 100 UG. | упаковка | 2 | 75352.6786 | 150705.3571 | 168790 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
389 | Набор для иммуноферментного определения человеческого макрофагального колониестимулирующего фактора M-CSF/CSF1 | подпункт 20) | Набор должен содержать все необходимые реактивы для количественного определения концентрации M-CSF/CSF1 в биологических жидкостях человека и культуральных средах. Достаточно для проведения не менее 96 тестов с помощью планшетного спектрофотометра. | упаковка | 2 | 169543.75 | 339087.5 | 379778 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
390 | Набор для иммуноферментного определения человеческого PARC/CCL18 | подпункт 20) | Набор должен содержать все необходимые реактивы для количественного определения концентрации PARC/CCL18 в биологических жидкостях человека и культуральных средах. Достаточно для проведения не менее 96 тестов с помощью планшетного спектрофотометра. | упаковка | 2 | 107647.3214 | 215294.6429 | 241130 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
391 | Набор для иммуноферментного определения человеческого интерлейкина 1-бета | подпункт 20) | Набор должен содержать все необходимые реактивы для количественного определения концентрации интерлейкина 1-бета в биологических жидкостях человека и культуральных средах. Достаточно для проведения не менее 96 тестов с помощью планшетного спектрофотометра. | упаковка | 2 | 107647.3214 | 215294.6429 | 241130 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
392 | Набор для иммуноферментного определения человеческого фактора некроза опухоли альфа | подпункт 20) | Набор должен содержать все необходимые реактивы для количественного определения концентрации фактора некроза опухоли альфа в биологических жидкостях человека и культуральных средах. Достаточно для проведения не менее 96 тестов с помощью планшетного спектрофотометра. | упаковка | 2 | 107647.3214 | 215294.6429 | 241130 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
393 | Набор для иммуноферментного определения человеческого антагониста рецептора интерлейкина 1 | подпункт 20) | Набор должен содержать все необходимые реактивы для количественного определения концентрации антагониста рецептора интерлейкина 1 в биологических жидкостях человека и культуральных средах. Достаточно для проведения не менее 96 тестов с помощью планшетного спектрофотометра. | упаковка | 2 | 169543.75 | 339087.5 | 379778 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
394 | Человеческий макрофагальный колониестимулирующий фактор M-CSF | подпункт 20) | Рекомбинантный, чистотой не менее 98%, в упаковке не менее 10 UG. | упаковка | 2 | 61089.2857 | 122178.5714 | 136840 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
395 | Липополисахариды | подпункт 20) | Получены из E. coli, в упаковке не менее 10 мг, должны подходить для работы с клеточными культурами. | упаковка | 2 | 14398.2143 | 28796.4286 | 32252 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
396 | Экстрагирующие соли для дисперсной твердофазной экстракции | подпункт 20) | Состав: 4 г MgSO4, 1 г NaCl, 1 г цитрата натрия, 0,5 г динатрия цитрата сесквигидрата | упаковка | 1 | 44643.75 | 44643.75 | 50001 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
397 | Сорбенты для дисперсной твердофазной экстракции | подпункт 20) | Должны быть с 2 керамическими гомогенизаторами, для фильтрации 2 мл пробы, должны подходить для удаления полярных органических кислот, сахаров, липидов, кератиноидов, хлорофилла | упаковка | 1 | 54562.5 | 54562.5 | 61110 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
398 | Завинчивающиеся крышки | подпункт 20) | Должны подходить для флаконов на 2 мл, должны иметь тефлоновую и силиконовую мембраны, не менее 1000 штук в упаковке | упаковка | 1 | 50004.46 | 50004.46 | 56004.9952 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
399 | Таксифолин | подпункт 20) | Чистотой не менее 98%, в упаковке не менее 200 г. | упаковка | 1 | 214285.71 | 214285.71 | 239999.9952 | DDP | В течение 90 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
400 | Митомицин С | подпункт 20) | Порошкообразный Митомицин С из Streptomyces caespitosus, в упаковке должно быть не менее 5 виалов по 2мг | упаковка | 1 | 185906.25 | 185906.25 | 208215 | DDP | В течение 15 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
401 | Набор для определения SNP | подпункт 20) | KIT-TQMN DRUG METABOLISM, rs1229984 ADH1B. Не менее 400 реакций. | набор | 2 | 113608.9286 | 227217.8571 | 254484 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
402 | Набор для определения SNP | подпункт 20) | TAQMAN SNP ASSAYS MTO HUMAN M, rs7412 APOE1B. Не менее 400 реакций. | набор | 1 | 205141.9643 | 205141.9643 | 229759 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
403 | Набор для определения SNP | подпункт 20) | TAQMAN SNP ASSAYS MTO HUMAN M, rs429358 APOE. Не менее 400 реакций. | набор | 1 | 205141.9643 | 205141.9643 | 229759 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
404 | Набор для определения SNP | подпункт 20) | TAQMAN SNP ASSAYS MTO HUMAN M, rs662799 APOA5. Не менее 400 реакций. | набор | 1 | 205141.9643 | 205141.9643 | 229759 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
405 | Набор для определения SNP | подпункт 20) | TAQMAN SNP ASSAYS MTO HUMAN M, rs3135506 APOA5. Не менее 400 реакций. | набор | 1 | 205141.9643 | 205141.9643 | 229759 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
406 | Набор для определения SNP | подпункт 20) | TAQMAN SNP ASSAYS MTO HUMAN M, rs7529229 IL6R. Не менее 400 реакций. | набор | 1 | 205141.9643 | 205141.9643 | 229759 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
407 | Набор для определения SNP | подпункт 20) | TAQMAN SNP ASSAYS MTO HUMAN M, rs17817449 FTO. Не менее 400 реакций. | набор | 1 | 205141.9643 | 205141.9643 | 229759 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
408 | Набор для определения SNP | подпункт 20) | TAQMAN Genotyping MASTER MIX. Не менее 400 реакций. | набор | 1 | 205141.9643 | 205141.9643 | 229759 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
409 | Набор для определения SNP | подпункт 20) | CUST TQMN SNP ASSAYS-HUMAN MED rs17238484 HMGCR. Не менее 600 реакций. | набор | 1 | 208418.75 | 208418.75 | 233429 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня подписания договора | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
410 | Центрифужные пробирки, 15мл | подпункт 20) | Центрифужные пробирки с закручивающимися крышками, полипропиленовые, автоклавируемые, с коническим дном, нестерильные, объем 15 мл. Не менее 50 штук в упаковке. | упаковка | 80 | 1207.14 | 96571.2 | 108159.744 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
411 | Центрифужные пробирки, 1,5мл | подпункт 20) | Центрифужные пробирки, полипропиленовые, автоклавируемые, объем 1,5 мл. Пробирки должны выдерживать центрифугирование до не менее 20 000 оборотов, должны быть нейтральными, свободными от ДНК и РНК. Не менее 500 штук в упаковке. | упаковка | 4 | 1735.72 | 6942.88 | 7776.0256 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
412 | Пробирки с закручивающимся колпачком | подпункт 20) | Пробирки с закручивающимся колпачком, размер 16x160мм, не менее 100 штук в упаковке. | упаковка | 60 | 11216.08 | 672964.8 | 753720.576 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
413 | Петли для инокуляции | подпункт 20) | Петли для инокуляции из полистирола, один должен быть конец 1мкл, другой конец -10мкл. В упаковке должно быть не менее 10 штук. | упаковка | 180 | 97.32 | 17517.6 | 19619.712 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
414 | Борная кислота | подпункт 20) | Борная кислота, очищенная, степень очистки не менее 99.5-100.5%, порошок; в упаковке должно быть не менее 1кг. | упаковка | 2 | 8719.65 | 17439.3 | 19532.016 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
415 | Метоксиэтанол | подпункт 20) | 2-Methoxyethanol, степень чистоты не менее 99.5%, не менее 1 литра во флаконе. | Флакон | 2 | 13267.86 | 26535.72 | 29720.0064 | DDP | В течение 60 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
416 | Набор с пикотитровальной пластиной | подпункт 20) | Набор состоит из 3 частей: Пикотитровальная пластина (1шт); Набор прокладок для уплотнения (1шт); Набор аксеcсуаров для прокладок (1шт); Размер пикотитровальной пластины и прокладок для уплотнения не должны превышать 70х75мм. | набор | 1 | 368587.5 | 368587.5 | 412818 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
417 | Реагенты для секвенирования XL+ | подпункт 20) | Набор реагентов для проведения реакции пирофосфатного секвенирования библиотеки фрагментов ДНК, иммобилизованных на частицах-носителях, в лунках пикотитровальной пластины в секвенаторе. Включает в себя буферный раствор для апиразы, дАТФ, дЦТФ, дГТФ, дТТФ, АТФ, ингибитор TW, субстрат, 0,1 % Tween; гипохлорит натрия, 1,4-дитиотреитол, шарики с ферментами, кофактор полимеразы, полимераза, апираза, пирофосфатаза, шарики для пирофосфатазы, шарики с контрольной ДНК. Средняя длина прочтения фрагментов из библиотеки ДНК при использовании данного комплекта - 700 п.о. Среднее количество читаемых фрагментов ДНК из библиотеки -1 миллион п.о. | набор | 1 | 809411.6071 | 809411.6071 | 906541 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
418 | Буфер для секвенирования XL+ | подпункт 20) | Буферный раствор для проведения реакции пирофосфатного секвенирования библиотеки фрагментов ДНК, иммобилизованных на частицах-носителях, в лунках пикотитровальной пластины в секвенаторе. Должен содержать не менее 5 флаконов по 2000 мл в упаковке. | упаковка | 1 | 240785.7143 | 240785.7143 | 269680 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
419 | Добавка к буферному раствору CB | подпункт 20) | Добавка к буферному раствору для проведения реакции пирофосфатного секвенирования библиотеки фрагментов ДНК, иммобилизованных на частицах-носителях, в лунках пикотитровальной пластины в секвенаторе. Должен содержать не менее 2-х пробирок по 44 мл в упаковке. | упаковка | 1 | 40748.2143 | 40748.2143 | 45638 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
420 | Сипперные трубки XL+ | подпункт 20) | Трубки должны быть снабжены фильтром, чтобы предотвратить проникновение мусора, осадка и других частиц в жидкостную систему. Упаковка должна содержать не менее 11 коротких сипперных трубок. | упаковка | 2 | 55566.0714 | 111132.1429 | 124468 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
421 | Трубки для предварительной промывки XL+ | подпункт 20) | Трубки должны быть снабжены фильтром, чтобы предотвратить проникновение мусора, осадка и других частиц в жидкостную систему. Упаковка должна содержать не менее 5 длинных трубок. | упаковка | 1 | 40748.2143 | 40748.2143 | 45638 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
422 | Упаковочные шарики для секвенирования | подпункт 20) | Набор упаковочных шариков для проведения реакции пирофосфатного секвенирования библиотеки фрагментов ДНК, иммобилизованных на частицах-носителях, в лунках пикотитровальной пластины в секвенаторе. Объем не менее 550 мкл. | набор | 1 | 66679.4643 | 66679.4643 | 74681 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
423 | Буферные растворы для шариков и для промывки | подпункт 20) | Набор буферных растворов для шариков и для промывки для проведения реакции пирофосфатного секвенирования библиотеки фрагментов ДНК, иммобилизованных на частицах-носителях, в лунках пикотитровальной пластины в секвенаторе. Содержит 1000мл буфера для предварительной промывки и 200 мл буфера для частиц-носителей в упаковке. | набор | 1 | 40748.2143 | 40748.2143 | 45638 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
424 | Реагент для восстановления шариков эмПЦР | подпункт 20) | Набор реагентов для восстановления шариков для эмульсионной ПЦР, большой объем, для последующего секвенирования образца. Используется для обогащения числа шариков, достаточного для заполнения стандартной пикотитровальной пластины. | Набор | 1 | 37043.75 | 37043.75 | 41489 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
425 | Набор реагентов для эмульсионной ПЦР лигированных библиотек, большой объем | подпункт 20) | Набор реагентов для эмульсионной амплификации в большом объеме библиотеки ДНК с лигированными адаптерами известной последовательности на частицах-носителях с целью ее последующего секвенировния образца, включает в себя реагенты для проведения реакции амплификации в эмульсии, включая частицы-носители ДНК, полимеразу, необходимые праймеры, пирофосфатазу А, с целью последующего секвенирования образца. Используется для обогащения числа шариков, достаточного для заполнения стандартной пикотитровальной пластины | Набор | 1 | 459345.5357 | 459345.5357 | 514467 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
426 | Эмульсионное масло для эмульсионной ПЦР | подпункт 20) | Масло для эмульсионной ПЦР, маленький объем, для последующего секвенирования образца. Должен содержать не менее 2-х флаконов с эмульсионым маслом объемом по 10 мл каждый в упаковке. | упаковка | 1 | 57417.8571 | 57417.8571 | 64308 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
427 | Набор с реагентами/адаптерами для быстрого приготовления библиотеки | подпункт 20) | Набор с реагентами/адаптерами для быстрого приготовления библиотеки, содержащий необходимые ферменты и олигонуклеотидные адаптеры, меченые FAM, для лигирования их к библиотеке ДНК и возможности дальнейшей иммобилизации полученной shotgun библиотеки ДНК на частицах-носителях, с целью ее последующего секвенирования образца. Используется для приготовления 12 библиотек фрагментов ДНК | Набор | 1 | 351917.8571 | 351917.8571 | 394148 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
428 | Набор с буферами для быстрого приготовления библиотеки | подпункт 20) | Набор с буферами для быстрого приготовления библиотеки, содержащий глицерин-содержащий буфер для небулизации ДНК, а также буфер для отделения библиотеки ДНК от коротких и длинных фрагментов, с целью ее последующего секвенирования образца. Используется для приготовления 12 библиотек фрагментов ДНК | Набор | 1 | 100018.75 | 100018.75 | 112021 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
429 | Небулизаторы для быстрого приготовления библиотеки | подпункт 20) | Набор небулизаторов для быстрого приготовления библиотеки, состоящий пластиковых небулизаторов, с конденсорами и вентилирующими крышками, с целью ее последующего секвенирования образца. | Набор | 1 | 114307.1429 | 114307.1429 | 128024 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
430 | Комплект реагентов для очистки системы подачи реагентов | подпункт 20) | Комплект реагентов для очистки системы подачи реагентов, содержащий буферный раствор для промывки и консервации реагентной системы, штатив с промывочными буферами, содержащий 4 пробирки по 44 мл с буфером, содержащим 0.5% гипохлорит натрия, штатив с промывочными реагентами, содержащим 9 пробирок по 44 мл с буфером, содержащим 0.5% гипохлорит натрия и 2 пробирки по 44 мл с Твином. | комплект | 1 | 55566.0714 | 55566.0714 | 62234 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
431 | Трубки для предварительной промывки XL+ | подпункт 20) | Трубки должны быть снабжены фильтром, чтобы предотвратить проникновение мусора, осадка и других частиц в жидкостную систему. Упаковка должна содержать не менее 5 длинных трубок. | упаковка | 1 | 40748.2143 | 40748.2143 | 45638 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
432 | Набор адаптеров для штрих-кодирования | подпункт 20) | Набор должен содержать не менее 12 индексов для штрих-кодирования | Набор | 1 | 368587.5 | 368587.5 | 412818 | DDP | В течение 45 календарных дней со дня заключения договора | Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
433 | Наконечники универсальные объемом 10 мкл | подпункт 20) | Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 0,5 - 10 мкл, в штативе, длина 4,5 см, стерильные, бесцветные, в штативе, не менее 96 штук в упаковке. | упаковка | 100 | 2116.0714 | 211607.1429 | 237000 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
434 | Наконечники универсальные объемом 1000 мкл | подпункт 20) | Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 1000 мкл, в штативе, стерильные, не менее 100 штук в упаковке. | упаковка | 100 | 2196.4286 | 219642.8571 | 246000 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
435 | Наконечники универсальные объемом 200 мкл | подпункт 20) | Наконечники универсальные для дозаторов с фильтром объемом 200 мкл, в штативе, не менее 96 штук в упаковке. | упаковка | 100 | 2116.0714 | 211607.1429 | 237000 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
436 | Пленки для ПЦР планшет и пробирок | подпункт 20) | Неадгезивные пленки для ПЦР планшет и пробирок, не менее 100 штук в упаковке. Для работы на Illumina Hi-Seq 2000. | упаковка | 10 | 51071.4286 | 510714.2857 | 572000 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
437 | Пленки адгезивные | подпункт 20) | Адгезивные, оптические, для ПЦР в реальном времени, не менее 100 штук в упаковке. Для работы на Illumina Hi-Seq 2000. | упаковка | 10 | 42991.0714 | 429910.7143 | 481500 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
438 | Вода для молекулярной биологии | подпункт 20) | Без ДНКазы, РНКазы, протеазы. Во флаконе должно быть не менее 1 литра. | Флакон | 1 | 20183.929 | 20183.929 | 22606.0005 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
439 | Мультиканальный резервуар | подпункт 20) | Мультиканальный резервуар для реагентов, подходящий для использования мультиканальных дозаторов, свободный от РНКаза/ДНКаза, одноразовый. В упаковке должно быть не менее 100 штук. | упаковка | 2 | 39553.5714 | 79107.1429 | 88600 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
440 | Ацетат аммония | подпункт 20) | Пригодный для молекулярной биологии, чистота должна быть не менее 98%, в упаковке должно быть не менее 500 гр. | упаковка | 1 | 22041.0714 | 22041.0714 | 24686 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
441 | Набор реагентов для ПЦР с горячим стартом | подпункт 20) | Набор реагентов для ПЦР с горячим стартом, для работы на Illumina Hi-Seq 2000, достаточный для проведения не менее 100 реакций. | набор | 4 | 11535.7143 | 46142.8571 | 51680 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
442 | ТЕ буфер | подпункт 20) | Tris-EDTA буфер, пригодный для молекулярной биологии, в упаковке должно быть не менее 100 мл. | упаковка | 11 | 9661.6071 | 106277.6786 | 119031 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
443 | 96-луночные ПЦР планшеты | подпункт 20) | 96-луночные планшеты для проведения ПЦР, в упаковке должно быть не менее 20 штук. | упаковка | 80 | 25319.6429 | 2025571.4286 | 2268640 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
444 | Набор реагентов для связывания образцов с адаптерами | подпункт 20) | Набор реагентов для Illumina Hi-Seq 2000 для связывания образцов с адаптерами. | набор | 2 | 1671415.1786 | 3342830.3571 | 3743970 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
445 | Набор реагентов для пробоподготовки библиотек | подпункт 20) | Набор реагентов для Illumina Hi-Seq 2000 для пробоподготовки библиотек. | набор | 2 | 27321.4286 | 54642.8571 | 61200 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
446 | Набор реагентов для определения последовательностей | подпункт 20) | Набор должен содержать готовые к загрузке реагенты для точного определения последовательности ДНК по технологии HiSeq 2000 секвенс системы. | набор | 2 | 2306357.1429 | 4612714.2857 | 5166240 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
447 | Набор планшетов для пробоподготовки библиотек ДНК | подпункт 20) | Набор планшетов для пробоподготовки библиотек Illumina Hi-Seq 2000. | набор | 1 | 51592.8571 | 51592.8571 | 57784 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
448 | Агар Мюллера Хинтона | подпункт 20) | Агаровая питательная среда для кокковых бактерий, не менее 500 грамм в упаковке | упаковка | 1 | 28660.7143 | 28660.7143 | 32100 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
449 | Бульон Мюллера Хинтона | подпункт 20) | Ферментационная среда для кокковых бактерий, не менее 500 грамм в упаковке | упаковка | 1 | 32698.2143 | 32698.2143 | 36622 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
450 | Набор деоксинуклеотидов | подпункт 20) | Набор должен содержать по 100мМ dATP, dCTP, dGTP, dTTP. | Набор | 5 | 165508.0357 | 827540.1786 | 926845 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
451 | Скрининговый реагент | подпункт 20) | Скрининговый реагент проведения техники blue/white select. Должен содержать 40 mg/ml 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-galactopyranoside и IPTG, в упаковке должно быть не менее 5 мл. | флакон | 5 | 97958.9286 | 489794.6429 | 548570 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
452 | Поливинилпирролидон | подпункт 20) | в порошке, в упаковке должно быть не менее 500 грамм | упаковка | 1 | 34043.75 | 34043.75 | 38129 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
453 | Высокодеионизированный формамид (Hi-Di) | подпункт 20) | Не менее 25 мл во флаконе. Для проведения генетического анализа, электрокинетической инъекции при капиллярном электрофорезе. | флакон | 10 | 15946.4286 | 159464.2857 | 178600 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
454 | Набор реагентов для приготовления экзомной библиотеки | подпункт 20) | Набор для работы на Illumina Hi-Seq 2000, достаточный для 48 образцов. | упаковка | 1 | 2464942.8571 | 2464942.8571 | 2760736 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
455 | Набор реагентов для генерации кластеров | подпункт 20) | Набор должен содержать плашку для реагентов парно-концевой кластеризации, проточную ячейку, коллекторы для проточной ячейки, буфер для гибридизации, реагенты парно-концевой кластеризации, комплект принадлежностей для секвенировани, реагенты для мультиплексной реакции. | упаковка | 1 | 1671415.1786 | 1671415.1786 | 1871985 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
456 | Набор реагентов для секвенирования | подпункт 20) | Набор реагентов для секвенирования должен содержать 250 мл PW1 буфера, 250 мл ICB буфера, 250 мл SB1 буфера, 250 мл SB2 буфера, 250 мл SB3 буфера, 250 мл CMR буфера, 250 мл SRE буфера, 5 мл EDP буфера, 4 5 мл LFN36 буфера. | упаковка | 1 | 2306357.1429 | 2306357.1429 | 2583120 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
457 | Набор двойных праймер-индексов для парно-концевого секвенирования | подпункт 20) | Набор для работы на Illumina Hi-Seq 2000. Должен содержать реагенты HP10, HP11, HP12. | упаковка | 1 | 27321.4286 | 27321.4286 | 30600 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
458 | Набор для адаптеров пробподготовки библиотеки | подпункт 20) | Набор для адаптеров пробподготовки библиотеки. Для работы на Illumina Hi-Seq 2000. Должен содержать две подставки. | упаковка | 1 | 51592.8571 | 51592.8571 | 57784 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
459 | Среда для дифференциации стволовых клеток | подпункт 20) | Концентрированная среда для дифференциации стволовых клеток, без инсулина, концентрация не менее 50Х, не менее 10 мл во флаконе. | флакон | 1 | 26308.1 | 26308.1 | 29465.072 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
460 | Среда для дифференциации стволовых клеток | подпункт 20) | Концентрированная среда для дифференциации стволовых клеток, с инсулином, концентрация не менее 50Х, не менее 10 мл во флаконе. | флакон | 1 | 26348.2 | 26348.2 | 29509.984 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
461 | Концентрат заменимых аминокислот | подпункт 20) | Концентрат заменимых аминокислот, концентрация не менее 100Х, во флаконе не менее 100 мл. | флакон | 1 | 11660.7 | 11660.7 | 13059.984 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
462 | Лейкемический ингибиторный фактор человека | подпункт 20) | Лейкемический ингибиторный фактор человека. Во флаконе не менее 10 мкг. | флакон | 1 | 92845.5 | 92845.5 | 103986.96 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
463 | Гистохимический набор для окрашивания стареющих клеток | подпункт 20) | Набор должен содержать реагенты, в количестве достаточном для проведения не менее 100 анализов. | набор | 1 | 73468.8 | 73468.8 | 82285.056 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
464 | Селективный ингибитор | подпункт 20) | Cелективный ингибитор ML141, степень очистки не менее 98, в виде порошка, в упаковке не менее 25 мг. | упаковка | 1 | 92845.5 | 92845.5 | 103986.96 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
465 | Шовная хирургическая нить 3/0 (2) 75 см с иглой | подпункт 20) | Синтетическая плетеная нить фиолетового цвета (состав Glicolide (90%) и L-лактида (10%) с покрытием, с коротким сроком рассасывания до 40-45 дней. Размер нити 3/0(2) 75см. Игла таперкат с изгибом 3/8, 26 мм. | штука | 100 | 816.9643 | 81696.4286 | 91500 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
466 | Шовная хирургическая нить 4/0(1,5) 75 см с иглой | подпункт 20) | Синтетическая плетеная нить фиолетового цвета (состав Glicolide (90%) и L-лактида (10%) с покрытием, с коротким сроком рассасывания до 40-45 дней. Размер нити 4/0(1,5)75см. Игла колющая с изгибом 3/8, 20 мм. | штука | 100 | 816.9643 | 81696.4286 | 91500 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
467 | Шовная хирургическая нить 5/0(1)75см с иглой | подпункт 20) | Синтетическая плетеная нить фиолетового цвета (состав Glicolide (90%) и L-лактида (10%) с покрытием, с коротким сроком рассасывания до 40-45 дней. Размер нити 5/0(1)75см. Игла колющая с изгибом 3/8, 16 мм. | штука | 100 | 1026.7857 | 102678.5714 | 115000 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
468 | Шовная хирургическая нить 2/0(3), 20 м | подпункт 20) | Плетенная нить лавсановая, с покрытием, окрашенная, обладающая высокой прочностью и биоинертностью. Размер нити 2/0(3), 20 м. | штука | 20 | 750 | 15000 | 16800 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
469 | Шовная хирургическая нить 3/0(2) 90см с иглой | подпункт 20) | Мононить полипропиленовая, цвет синий, нерассасывающаяся, устойчивая к воздествию тканевых жидкостей. Размер нити 3/0(2) 90см. Игла колющая с изгибом 3/8, 26 мм. | штука | 75 | 441.9643 | 33147.3214 | 37125 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
470 | Шовная хирургическая нить 4/0 (1,5) 90см с иглой | подпункт 20) | Мононить полипропиленовая, цвет синий, нерассасывающаяся, устойчивая к воздествию тканевых жидкостей. Размер нити 4/0 (1,5) 90см. Игла колющая с изгибом 3/8, 18 мм. | штука | 75 | 428.5714 | 32142.8571 | 36000 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
471 | Шовная хирургическая нить 5/0(1) 75см с иглой | подпункт 20) | Мононить полипропиленовая, цвет синий, нерассасывающаяся, устойчивая к воздествию тканевых жидкостей. Размер нити 5/0(1) 75см. Игла колющая с изгибом 3/8, 16 мм. | штука | 100 | 486.6071 | 48660.7143 | 54500 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
472 | Шовная хирургическая нить 6/0(0,7) 75см с иглой | подпункт 20) | Мононить полипропиленовая, цвет синий, нерассасывающаяся, устойчивая к воздествию тканевых жидкостей. Размер нити 6/0(0,7) 75см. Игла колющая с изгибом 1/2, 16 мм. | штука | 75 | 535.7143 | 40178.5714 | 45000 | DDP | До 20 декабря 2013 года | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
| Итого по товарам: | [5 empty] | 170420489.7927 | 192427351.0574
Услуги
1 | Услуга аренды нежилого помещения | подпункт 14) | Временное владение и пользование нежилыми помещения с имуществом, для размещения офиса, складов и лабораторий, расположенных в ВП-8 и ВП-9 здания научно-образовательного комплекса «Назарбаев Университет». Размер полезной площади должен быть не менее 895 кв.м. | услуга | 1 | 15378000 | 15378000 | 17223360 |  | со дня подписания договора до 31.12.2013 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
2 | Услуга аренды автотранспортного средства | подпункт 14) | аренда транспортного средства не ранее 2008 года выпуска, с учетом управления транспортным средством и обеспечением всех сопутствующих услуг по техническому обслуживанию транспортного средства (включая своевременное обеспечение ГСМ, парковку в отапливаемом гараже, периодическую мойку и т.д.). | услуга | 1 | 4476000 | 4476000 | 5013120 |  | со дня подписания договора до 31.10.2013 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
3 | Услуги предоставления периодических изданий | подпункт 14) | Справочник кадровика РК, Труд-Зарплата-Пенсия, комплект Финансист, Делопроизводство в Казахстане | комплект | 1 | 67206.49 | 67206.49 | 75271.2688 |  | со дня подписания договора до 31.12.2013 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
4 | Услуги страхования | подпункт 4) | Добровольное медицинское страхование работников согласно штатному расписанию. | услуга | 1 | 9450000 | 9450000 | 10584000 |  | С 02.05.2013 по 01.05.2014 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
5 | Услуги страхования ГПО работодателя | подпункт 4) | Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. | услуга | 1 | 1528000 | 1528000 | 1711360 |  | С 03.08.2013 по 02.05.2014 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
7 | Услуги связи | подпункт 34) | Услуги сотовой связи для председателя наблюдательного совета, первого руководителя и заместителей первого руководителя. | услуга | 1 | 464000 | 464000 | 519680 |  | со дня подписания договора до 31.12.2013 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
8 | Типографские услуги | подпункт 14) | Распечатка отчетов, буклетов, переплет. Изготовление баннеров, визиток и другой типографской продукции. | услуга | 1 | 1462000 | 1462000 | 1637440 |  | со дня подписания договора до 31.12.2013 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
9 | Услуга по проведению Нового года | подпункт 14) | Организация и проведение Нового года, в том числе предоставление места празднования, праздничное оформление, ужин, представление. Празднование должно быть рассчитано не менее, чем на 55 сотрудников. | услуга | 1 | 736600 | 736600 | 824992 |  | декабрь 2013 года | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
10 | Услуги по аренде вивария | подпункт 21) | в рамках проекта "Разработка методологии клинической трансляции современных технологий для стимулирования компенсаторных и регенеративных процессов при патологиях печени и костной ткани" | услуга | 1 | 2897000 | 2897000 | 3244640 |  | со дня подписания договора до 31.12.2013 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
11 | Консультационные услуги в рамках проекта "Разработка методологии клинической трансляции современных технологий для стимулирования компенсаторных и регенеративных процессов при патологиях печени и костной ткани" | подпункт 21) | Консультационные услуги в рамках проекта "Разработка методологии клинической трансляции современных технологий для стимулирования компенсаторных и регенеративных процессов при патологиях печени и костной ткани" | услуга | 1 | 8080680 | 8080680 | 9050361.6 |  | со дня подписания договора до 31.12.2013 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
12 | Консультационные услуги по НТП "Картирование эко-социальных и генетических факторов, определяющих восприимчивость к туберкулезу" | подпункт 21) | Консультационные услуги по НТП "Картирование эко-социальных и генетических факторов, определяющих восприимчивость к туберкулезу" от ЦИГЗА (Колумбийский), Национальный Центр Проблем Туберкулеза, Институт Географии, Ассоциация Фтизиаторов РК. | услуга | 1 | 49735000 | 49735000 | 55703200 |  | Со дня заключения договора до 31.12.2013 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
13 | Консультационные услуги в рамках проекта "Создание системы клинических исследований лекарственных средств на примере проведения испытаний оригинального отечественного цитопроектора и системы целенаправленной доставки антибиотиков при тяжелых инфекциях" | подпункт 21) | Консультационные услуги в рамках проекта "Создание системы клинических исследований лекарственных средств на примере проведения испытаний оригинального отечественного цитопроектора и системы целенаправленной доставки антибиотиков при тяжелых инфекциях" | услуга | 1 | 1512541 | 1512541 | 1694045.92 |  | со дня подписания договора до 31.12.2013 | г. Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
14 | Услуги проведения клинического исследования «Оценка эффективности и безопасности Корвитина у больных с острым коронарным синдромом с подъемом и без подъема сегмента ST, которым выполнена ангиопластика со стентированием инфаркт-зависимой артерии» | подпункт 31) | Оценка клинической эффективности и безопасности Корвитина у пациентов с острым коронарным синдромом с подъемом и без подъема сегмента ST, которым выполнена ангиопластика со стентированием инфаркт-зависимой артерии. Исследования должны быть проведены не менее чем у 40 пациентов. | услуга | 1 | 504772 | 504772 | 565344.64 |  | со дня подписания договора до 01.07.2013 | г. Астана
15 | Услуги добровольного страхования | подпункт 4) | Услуга добровольного страхования гражданско-правовой ответственности за причинение вреда (включая профессиональную ответственность). Страхование не менее 200 человек. Срок страхования не менее 12 месяцев. | услуга | 1 | 1000000 | 1504500 | 1685040 |  | В течение 12 месяцев со дня заключения договора | г.Астана, пр.Кабанбай батыра, 53
16 | Услуги в рамках НТП "Разработка молекулярно -генетических предикторов антивозрастной медицины геронтотехнологий" | подпункт 21) | Клинико-лабораторное исследование синбиотического продукта «НӘР», в целях проведения метагеномных исследований при метаболическом синдроме и сборе образцов биоматериала для анализа: - рекрутинг пациентов в соответствии с критериями дизайна исследования: первичный скрининг, собеседование, подписание информированного согласия, анкетирование, назначение обследования. Общее число пациентов должно быть не менее 180. Обследование 180 пациентов должно быть проведено дважды: до начала исследования и после его завершения. - клинико-лабораторное обследование с целью подтверждения диагноза и включения в исследуемые/контрольную группы; антропометрические измерения (рост, вес, индекс массы тела, окружность талии, окружность бедер), данные ЭКГ, ЧСС, АД. - лабораторное обследование: общий анализ крови (развернутый); анализ на глюкозу; общий холестерин +триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, плазмы; копрограмма; анализ на дисбактериоз; иммунограмма (Т-лимфоциты (CD3+ CD19-), В-лимфоциты (CD3- CD19+), IgG, IgA, IgM) – до начала и после окончания клинических исследований синбиотического продукта. - сбор биообразцов кала (контейнер предоставляет Заказчик) для метагеномных исследований и образцов крови в вакутейнеры с ЭДТА для молекулярно-генетических исследований (вакутейнер передается Заказчику). - наблюдение пациентов в течение периода исследований (каждый пациент применяет синбиотический продукт по 200 грамм дважды в день в течение 90 календарных дней). - статистический и аналитический анализ клинико-лабораторных данных. | услуга | 1 | 7596000 | 7596000 | 8507520 |  | со дня подписания договора до 15.11.2013 | г.Астана
17 | Услуги в рамках научно-технической программы «Научные основы качественного долголетия и разработка инновационных технологий геронтоинжиниринга на 2011-2014 годы» | подпункт 21) | В целях проведения биофармацевтических и токсикологических исследований: разработка технологического регламента получения БАД (субстанции полифенолов) на основе концентрата ресвератрола с содержанием алхидина и свекловичного пектина и получению образцов БАД. Предоставление полученных образцов БАД (не менее 30 флаконов по 250 мл). | услуга | 1 | 7020000 | 7020000 | 7862400 |  | Со дня подписания договора до 15 декабря 2013 года | г.Алматы
18 | Услуги в рамках научно-технической программы «Научные основы качественного долголетия и разработка инновационных технологий геронтоинжиниринга на 2011-2014 годы» | подпункт 21) | 1. Создание конструкции с индуцируемым старением 2. Трансфекция/ трансдукция индуцибельных конструкций в соответствующие клетки 3. Консультация и обучение исследователей ЦНЖ по оценке инструментов для скрининга сред 4. Проведение анализа MesoscaleDiscovery для нахождения секретируемых старыми клетками белков 5. Создание списка потенциально совместимых и анализируемых в Mesoscale Discovery анализе аналитов старость-ассоциированного секреторного фенотипа для тестирования в сложном Mesoscale Discovery анализе | услуга | 1 | 23030000 | 23030000 | 25793600 |  | Со дня подписания договора до 1 ноября 2013 года | Университет Брайтона (Брайтон)/ Кардифф/Оксфорд/Центр наук о жизни (Астана)
19 | Услуги в рамках научно-технической программы «Научные основы качественного долголетия и разработка инновационных технологий геронтоинжиниринга на 2011-2014 годы» | подпункт 21) | 1. Тестирование соединений с низкой молекулярной массой против ряда пахучего мезопористого углерода, разработанного в соответствии с размерами пахучих молекул, частиц или форм ткани.Определение требования подходящего уровня сжатия топических повязок против ряда соответствующих типов ран.Оценка упругих полимеров для включения гранул активированного углерода (АУ) или АУ ткани в соответствии с требованиями сжатия. Ожидаемые результаты: Программа работы по созданию прототипа углеродного носка в сотрудничестве с Университетом Брайтон, Школа Искусств и Школа Медицинских Сестер и Акушерок обладает эргономичным дизайном благодоря специализированным текстильным волокнам. Дальнейшее привлечение фокус-группы для оптимизации ожиданий и дизайна. 2. Оценка поглощения пахучих молекул в водной фазе криогелевого каркаса и последующей адсорбции этих частиц с помощью АУ. Оценка прямого сшивания циклодекстринов для формирования каркаса криогеля по сравнению с суспеспензией в сшитом жидком геле.Эффективность испытаний указанных выше материалов с использованием моделей малых молекул, например кристаллический фиолетовый. Ожидаемые результаты: Синтез криогеля и включение активированного угля (AУ) частиц, ткани или циклодекстринов. Дальнейшая характеристика морфологии и механических свойств AУ-содержащих криогелей. Утвердить окончательный метод оптимального распределения АУ по всему материалу. 3. Оптимизация аппарата для оценки захвата запаха.Оценка других аналитических методов, напримерHPLC в качестве альтернативы для измерения захвата пахучих молекул. Ожидаемые результаты: Измерение адсорбционной способности запаха AУ- или циклодекстрин-содержащими криогелями. 4. Измерение эффективности криогелей и гидрогелей, загруженных антимикробными агентами, в присутствии или в отсутствии протеолитических ферментов, чтобы вызвать высвобождение антимикробных агентов. Ожидаемые результаты: Синтез двух-слойных криогелей/гидрогелей для высвобождения антимикробных агентов и поглощения экссудата раны. | услуга | 1 | 12600000 | 12600000 | 14112000 |  | Со дня подписания договора до 1 ноября 2013 года | Университет Брайтона (Брайтон)/ Центр наук о жизни (Астана)
20 | Услуги в рамках научно-технической программы «Научные основы качественного долголетия и разработка инновационных технологий геронтоинжиниринга на 2011-2014 годы» | подпункт 21) | Услуги включает в себя: 1.Предоставление помещений: 1.1 помещения для отбора материала (бокс) площадью не менее 9 кв.м. 1.2 помещения для проведения исследований по криоконсервации не менее 46,5 кв.м. 1.3 вспомогательного помещения для мойки лабораторной посуды не менее 3 кв.м. 2. Предоставление оборудования, необходимого для проведения исследований.. 3. Обеспечение реактивами и расходными материалами. 4. Обеспечение беспрепятственного доступа 3-х представителей заказчика к арендуемому рабочему месту (оформление пропуска). 5. Сбор образцов колоретального рака. 6. Криоконсервация и пополнение библиотеки раковых клеток колоректальных опухолей. 6.1. Доставка образцов колоректального рака. Выделение раковых клеток колоректальных опухолей. Определение жизнеспособности клеток при криоконсервации. 6.2 Криоконсервация и обеспечение хранения и раковых клеток колоректальных опухолей. | услуга | 1 | 3486720 | 3486720 | 3905126.4 |  | Со дня подписания договора до 15 декабря 2013 года | г. Алматы
21 | Услуг и в рамках НТП «Разработка молекулярно-генетических предикторов антивозрастной медицины» | подпункт 21) | Услуги по выпуску экспериментального симбиотического продукта в целях проведения метагеномных исследований при метаболическом синдроме и сборе образцов биоматериала для анализа: 1. Произвести выпуск экспериментального продукта «НӘР» на основе предоставленной Заказчиком пробиотической закваски и рецептуры. Общий объем должен быть не менее 20 000 упаковок по не менее 200 грамм. Заказчик обеспечивает заквасочной культурой. Исполнитель обеспечивает базовую основу продукта – натуральное коровье молоко. 2. Произвести выпуск экспериментального продукта, предназначенного для клинических исследований в качестве препарата ПЛАЦЕБО. Рецептура предоставляется Заказчиком. Общий объем должен быть не менее 20 000 упаковок по не менее 200 грамм. 3. Производство продукта должно осуществляться в соответствии с согласованным графиком с периодичностью каждые 10 дней. 4. Осуществлять фасовку конечного продукта (упаковку предварительно согласовать с Заказчиком). 5. Осуществлять доставку продукта Заказчику. | услуга | 1 | 8535716 | 8535716 | 9560001.92 |  | со дня заключения договора до 15 ноября 2013 г. | г. Астана
22 | Услуг и в рамках НТП «Разработка молекулярно-генетических предикторов антивозрастной медицины» | подпункт 21) | Метагеномные исследования кишечного микробиома на 2013 год: • метагеномный анализ не менее 32 образцов; • классификация микробиома по энетротипам; • определение таксономического и функционального состава микрофлоры на основе биоинформационного анализа; • публикация результатов исследования в виде совместной с ЧУ "ЦНЖ" статьи в рецензируемом научном издании. | услуга | 1 | 4537600 | 4537600 | 5082112 |  | со дня заключения договора до 31 декабря 2013 г. | г. Астана
23 | Консультационные услуги по НТП "Картирование эко-социальных и генетических факторов, определяющих восприимчивость к туберкулезу" | подпункт 21) | 1) Сбор эпидемиологических данных, биоматериала для генетических исследований и анкетирование участников в г.Алматы, Алматинской, Костанайской и Кызылординской области. 2) Формирование 3 групп участников: 1) Случаи впервые выявленного ТБ легких (индекс) – не менее 220 участников 2) Здоровые контактные (внутрисемейный контроль) – не менее 220 участников 3) Здоровые неконтактные (внешний контроль) – не менее 220 участников. Сбор биоматериала (кровь, существующая культура) индекс-участников и участников внешнего и внутреннего контроля. 3) Транспортировка выделенной ДНК из существующих культур, а также венозной крови в лабораторию геномики ЦНЖ. 4) Подготовка проекта статьи и подача заявки на опубликование в научном периодическом издании с высоким импакт-фактором на английском языке. 5) Осуществление ежемесячных обновлений баз данных (ИРК, Datstat, ТБ) и веб-сайта проекта. 6) Картографирование индивидуальных данных, а также создание интерактивной базы данных на основе системы OTIS. 7) Разработка методики кратко- и среднесрочного прогнозирования заболеваемости туберкулезом и развития эпидемиологического процесса с учетом влияния наиболее значимых факторов риска. 8) Проведение анализа патентной информации на способ прогнозирования риска развития туберкулеза и лекарственно-устойчивого туберкулеза для изучения возможности подачи заявки на патент. 9) Подготовка одной методической рекомендации. 10) Опубликование не менее 2 статей в научном периодическом издании. Подготовка и опубликование тезиса доклада для участия в Международной конференции. | услуга | 1 | 40009000 | 40009000 | 44810080 |  | Со дня подписания договора до 15 декабря 2013 года | ЦИГЗЦА/ Центр наук о жизни (Астана)
24 | Консультационные услуги в рамках проекта "Создание системы клинических исследований лекарственных средств на примере проведения испытаний оригинального отечественного цитопроектора и системы целенаправленной доставки антибиотиков при тяжелых инфекциях" | подпункт 21) | В целях осуществления внедрения в клиническую практику новой технологии направленного транспорта рифампицина, включенного в фармакоциты: Предоставление рабочего места в виварии для не менее 3 сотрудников. Предоставление лабораторных животных в течение года (не менее 650 крыс, не менее 40 кроликов). Предоставление услуг научного персонала и вспомогательного персонала (не менее 4 человек). Услуги научного персонала: консультативная помощь при моделировании патологий (сахарный, диабет, токсический гепатит) при проведении исследований. Услуги вспомогательного персонала: подготовка животных для проведения экспериментов, кормление и уход за животными, уничтожение биологических отходов после экспериментов, ветеринарный контроль. Обеспечение хозяйственными товарами для ухода за животными, уборки помещений в которых содержатся животные, подготовка помещений для проведения экспериментов и уборки после проведения экспериментов. Обеспечение химическими реактивами для HPLC: метанол - не менее 6л, хлороформ - не менее 2 л, ацетонитрил - не менее 3 л. Обеспечение надлежащего хранения реактивов. | услуга | 1 | 8482143 | 8482143 | 9500000.16 |  | Со дня подписания договора до 31 декабря 2013 года | г. Астана
25 | Услуги в рамках научно-технической программы «Научные основы качественного долголетия и разработка инновационных технологий геронтоинжиниринга на 2011-2014 годы» | подпункт 21) | В целях осуществления оценки сочетанного действия бета амилоида и статина на полимеризацию, на механические и адгезивные свойства мембран клеток церебрального эндотелия: 1) Предоставление рабочего места для выполнения экспериментальных задач по изучению молекулярных механизмов нарушений в церебральных эндотелиальных клетках, вызванных Aβ1-42, а именно: - эксперименты по воздействию Аβ42 на эндотелиоциты мозга; - детекция кислородных радикалов в живых клетках; - исследование полимеризации актина в эндотелиоцитах (индукция и ингибирование); - методы количественной оценки иммунофлуоресценции. 2) Проведение консультационных услуг и обучение сотрудника ЧУ «Центр наук о жизни» по организации и проведению экспериментальных работ для оценки когнитивных функций у лабораторных животных (модель болезни Альцгеймера) которые включают в себя: - тесты на пространственную память (водный лабиринт Морриса, радиальный лабиринт); - тесты на контекстную память (в условиях страха, пассивное уклонение от обучения); - тесты на рабочую память (Y-лабиринт, Т-лабиринт, опознавание объекта, тест открытого поля). | услуга | 1 | 3040000 | 3040000 | 3404800 |  | Со дня подписания договора до 30 сентября 2013 года | Университет Миссури, США
26 | Услуги в рамках научно-технической программы «Разработка нового метода лечения дыхательной недостаточности у детей» | подпункт 21) | 1. Проведение 4 (четырех) семидневных экспериментов на крупных животных in vivo в рамках второй фазы доклинических исследований промежуточной версии устройства экстракорпорального газообмена в месте расположения Лаборатории медицинского оборудования Института регенеративной медицины МакГоуэна. 2. Проведение 2 (двух) краткосрочных экспериментов с использованием катетера Свана-Ганца на крупных животных in vivo промежуточной версии устройства экстракорпорального газообмена в месте расположения Лаборатории медицинского оборудования Института регенеративной медицины МакГоуэна. 3. Подготовка отчета по исследованиям, полученных в результате экспериментов in vivo в 2013 году. 4. Подготовка публикации, включающей результаты, полученные в ходе всех проведенных экспериментов in vitro и in vivo с 2011по 2013гг. 5. Одна рецензируемая статья, включающая результаты, полученные в ходе всех проведенных экспериментов in vitro и in vivo с 2011по 2013гг, допущена к публикации в международном журнале. 6. Подготовка заключительного отчета, основанного на результатах, полученных в ходе проведения экспериментальной работы с 2011 по 2013 гг. 7. Помощь в подготовке документации для составления патентной заявки на способ лечения дыхательной недостаточности у детей с применением устройства экстракорпорального газообмена. | услуга | 1 | 30800000 | 30800000 | 34496000 |  | со дня подписания договора до 10 декабря 2013 года | г.Питтсбург, США
27 | Услуги в рамках НТП «Научные основы качественного долголетия и разработка инновационных технологий геронтоинжиниринга на 2011 - 2014 годы» | подпункт 21) | Проведение полевых работ - эпидемиологические исследования острого коронарного синдрома, ассоциированного с метаболическими нарушениями: Рекрутинг не менее 500 пациентов с ОКС (острый коронарный синдром) в соответствии с критериями включения и исключения, изложенными в требованиях Заказчика; 2. Обследование не менее 500 пациентов по нижеследующим показателям, дополнительно к обязательным параметрам диагностики случаев ОКС: • Гликозилированный гемоглобин; • Гаммаглутамилтрансфераза (ГГТ). 3. Анкетирование пациентов (опросник и перечень биометрических параметров предоставляются Заказчиком), включающее: • сбор антропометрических и биометрических данных. 4. Сбор биоматериала: кровь на геномный анализ (вакутейнер с ЭДТА предоставляется Исполнителем); кал на метагеномный анализ (контейнеры предоставляет Заказчик). Биоматериал хранится на базе Исполнителя до востребования Заказчиком. | услуга | 1 | 3125000 | 3125000 | 3500000 |  | со дня заключения договора до 25 декабря 2013 г. | г. Астана
28 | Услуги по проведению научных исследований в рамках НТП «Разработка методологии клинической трансляции современных клеточных технологий для стимулирования компенсаторных и регенеративных процессов при патологиях печени и костной ткани» подпункт 21 пункта 15 Правил | подпункт 21) | Услуги по проведению научных исследований включают в себя: 1. Обучение сотрудника ЧУ ЦНЖ методам химического синтеза синтетических полимеров на основе реакций радикальной полимеризации с переносом атома (ATRP); методам химического анализа (характеристики) полимеров с использованием таких приборов как: Nuclear Magnetic Resonance spectrometer (NMR); Gel Permeation Chromatography system (GPC) и других приборов необходимых для характеристики синтезированных продуктов. 2. Предоставление рабочего места в лаборатории для одного сотрудника ЧУ «Центр наук о жизни», с предоставлением лабораторного оборудования, реактивов и расходных материалов, необходимых для выполнения экспериментальных задач по проекту. 3. Разработка протоколов внутривенного и локального введения МСК, связанных с полимером, в организм лабораторных животных в рамках проекта «Разработка методологии клинической трансляции современных клеточных технологий для стимулирования компенсаторных и регенеративных процессов при патологиях печени и костной ткани». | услуга | 1 | 5436000 | 5436000 | 6088320 |  | сентябрь – декабрь, 2013 года | Университет Карнеги Меллон, Питтс-бург, США
29 | Услуги в рамках НТП «Создание системы клинических исследований лекарственных средств на примере проведения испытаний оригинального отечественного цитопротектора и системы целенаправленной доставки антибиотиков при тяжелых инфекциях» | подпункт 31) | Услуги включает в себя: 1. Предоставление помещений для анализа субстанции препарата «Цитафат»: - помещения для отбора материала (бокс) площадью не менее 9 кв.м; - помещения для проведения исследований по определению физико-химических констант и анализов криоконсервации не менее 30 кв.м; - вспомогательного помещения для мойки лабораторной посуды не менее 3 кв.м. 2. Предоставление помещений для синтеза препарата «Цитафат»: - помещения для проведения синтеза субстанции препарата «Цитафат» не менее 26,6 кв.м; - вспомогательного помещения для мойки лабораторной посуды не менее 5 кв.м. 4. Предоставление оборудования, необходимого для проведения исследований субстанции препарата «Цитафат». 4. Обеспечение реактивами и расходными материалами, необходимыми для анализа и получения субстанции препарата «Цитафат»; 5.Обеспечение беспрепятственного доступа 3-х представителей заказчика к арендуемому рабочему месту (оформление пропуска). 6.Разработка экономичных методов получения и эффективных методов анализа субстанции препарата «Цитафат»; 7. Изготовление опытно-промышленной партии субстанции препарата «Цитафат» в количестве не менее 1 кг. | услуга | 1 | 4024072 | 4024072 | 4506960.64 |  | со дня заключения договора до 15 декабря 2013 года | г. Караганда
30 | Услуги в рамках НТП «Создание системы клинических исследований лекарственных средств на примере проведения испытаний оригинального отечественного цитопротектора и системы целенаправленной доставки антибиотиков при тяжелых инфекциях» | подпункт 31) | Проведение клинического исследования по оценке эффективности и безопасности препарата «Цитафат» у больных с токсическими гепатитами, 1 этап исследования, а именно: 1. Набор не менее 70 пациентов в группу препарата сравнения Эссенциале согласно критериям включения и исключения с обязательным подписанием формы информированного согласия. 2. Наблюдение за пациентом после лечения препаратом сравнения Эссенциале. 3. Проведение лабораторных исследований до и после полученного лечения препаратом сравнения Эссенциале (общий анализ крови, общий анализ мочи, общий белок с фракцией, АЛТ, АСТ, холестерин, ЛВП, ЛНП, сахар в крови, билирубин с фракцией, щелочная фосфатаза, гамма -глютамил трансфераза, альфа –амилаза, мочевина, креатинин). 4. Проведение инструментальных исследований до и после полученного лечения препаратом сравнения Эссенциале (УЗИ, ЭКГ). 5. Проведение статистического анализа полученных результатов. 6. Представление отчета о проведенном клиническом исследовании. | услуга | 1 | 5126300 | 5126300 | 5741456 | 5126300 | со дня заключения договора до 31 декабря 2013 года | г. Караганда
31 | Услуги по проведению секвенирования | подпункт 31) | Проведение совместных исследований по секвенированию: - полного генома 7 индивидуумов на основе технологии секвенирования нового поколения; - полных транскриптомов 5 больных (5 нормальная ткань, 5 опухолевая ткань, всего 10 транскриптомов) на основе технологии секвенирования нового поколения. - полного экзома 30 индивидуумов на основе технологии секвенирования нового поколения. | услуга | 1 | 14151500 | 14151500 | 15849680 |  | Со дня подписания договора до 30 ноября 2013 года | SNU, ILCHUN Genomic Medicine Institute, Сеул, Южная Корея
32 | Услуги аренды транспортного средства для доставки синбиотического продукта участникам метагеномных исследований кишечного микробиома | подпункты 14), 31) | Услуги аренды транспотного средства для доставки синбиотического продукта участникам метагеномных исследований кишечного микробиома, проводимых в 2013 году включают в себя: 1) предоставление транспортного средства с учетом управления транспортным средством, с обеспечением всех сопутствующих услуг по техническому обслуживанию транспортного средства (включая своевременное обеспечение ГСМ, парковку в отапливаемом гараже, периодическую мойку); 2) осуществление вывоза синбиотического продукта ежедневно в 17:30 из ЧУ "Центр наук о жизни"; 3) осуществление доставки синбиотического продукта в сответствии с предоставленными адресами по городу Астана (10-20 адресов ежедневно в соответствии с планом заданий Заказчика) до подъезда в сопровождении сотрудника ЧУ «Центр наук о жизни». | услуга | 1 | 716606 | 716606 | 802598.72 |  | Со дня подписания договора до 13 декабря 2013 года | ЧУ "University Service Management"
33 | Услуги в рамках НТП "Картирование эко-социальных и генетических факторов, определяющих восприимчивость к туберкулезу" | подпункт 31) | Услуги включают в себя: 1) Проведение MIRU-VNTR типирования изолятов микобактерий по 24 локусам. Постановка 24 ПЦР реакций на 1 образец со специфическими праймерами. Детекция методом электрофореза (24 дорожки). Всего не менее 250 образцов; 2) Проведение генотипирования по STR маркерам. Анализ 17 локусов STR маркеров. Всего не менее 30 образцов; 3) Определение гаплогрупп на основе ДНК секвенирования Постановка ПЦР со специфическими праймерами. Детекция методом электрофореза ПЦР-продуктов. ДНК-секвенирование (4 реакции), включая все нобходимые этапы. Всего не менее 30 образцов. | услуга | 1 | 5214600 | 5214600 | 5840352 |  | Со дня подписания договора до 25 декабря 2013 года | Астана
34 | Услуги по проведению совместных исследований в рамках НТП "Картирование эко-социальных и генетических факторов, определяющих восприимчивость к туберкулезу" | подпункт 31) | Проведение совместных исследований по сполиготипированию изолятов микобактерий туберкулеза Всего не менее 200 образцов. | услуга | 1 | 760000 | 760000 | 851200 |  | Со дня подписания договора до 20 декабря 2013 года | Mycobacteriology Laboratory Wadsworth Center, New York, USA
35 | Услуги технического оформления отчетов по научно-техническим проектам и программам в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 | подпункт 31) | Техническое оформление в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 не менее 15 отчетов по научно-техническим проектам и программам, осущетвляемым ЧУ "Центр наук от жизни". Общее количество страниц не менее 2250. | услуга | 1 |  | 80357.143 | 90000.0002 |  | со дня заключения договора до 19 ноября 2013 г. | г.Астана
36 | Услуги в рамках НТП «Научные основы качественного долголетия и разработка инновационных технологий геронтоинжиниринга на 2011 - 2014 годы» | подпункт 31) | 1. Рекрутинг не менее 200 пациентов с ишемическим и/или геморрагическим инсультами в соответствии с критериями включения и исключения, предоставляемыми Заказчиком. 2. Лабораторное обследование пациентов по следующим показателям: Глюкоза натощак, гликолизированный гемоглабин, ГГТП, общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, МРТ головного мозга; 3. Анкетирование пациентов, включающее: • Сбор антропометрических и биометрических данных;, • Физикальные данные; • Когнитивный тест. Опросник, перечень биометрических параметров, анкета предоставляется Заказчиком. 4. Сбор биоматериала: кровь на геномный анализ (вакутайнер с ЭДТА предоставляется Исполнителем); кал на метагеномный анализ (контейнеры предоставляет Заказчик). Биоматериал хранится на базе Исполнителя до востребования Заказчиком. | услуга | 1 |  | 1300000 | 1456000 |  | со дня заключения договора до 25 декабря 2013 г. | г. Астана
37 | Услуги в рамках научно-технической программы «Научные основы качественного долголетия и разработка инновационных технологий геронтоинжиниринга на 2011-2014 годы» | подпункт 31) | Определение в 2-х образцах концентрата ресвератрола следующих характеристик, для дальнейшей сертификации образцов БАД: 1. Соли тяжёлых металлов; 2. Остаточные количества пестицидов; 3. Радионуклиды; 4. Микробиологическое исследование; 5. Микотоксины; 6. Массовая доля нитрита натрия; 7. Нитриты; 8. Микроэлементы; 9. Пищевая и энергетическая ценность; 10. Острая токсичность на мышах. | услуга | 1 |  | 135200 | 151424 |  | С момента подписания договора до 25.12.2013 | г. Астана
38 | Услуги по внедрению методики установки фетальной интраваскулярной порт-системы в рамках НТП «Антенатальная терапия внутриутробной задержки развития плода» | подпункт 31) | Услуги включают в себя: - проведение консультации, коррекция и поддержка лечения не менее 20 пациентов. по электронной почте; - определение в пуповинной крови уровня аминокислот, липидов, не менее 16 образцов каждого показателя; - гистологическое исследование плацент, не менее 20; - подача заявок на патент в США, Японии, Китае и в Евразии; - продление действия заявки на европейский патент, не менее чем на 3 года; - совместная подготовка промежуточного годового отчета за 2013 год. | услуга | 1 |  | 7057551 | 7904457.12 |  | до 25 декабря 2013 года | г.Халле, Германия
| Итого по услугам: | [5 empty] | 294060664.633 | 329347944.389
| Итого по разделу 2: | [5 empty] | 464481154.4257 | 521775295.4464
| ВСЕГО (раздел 1 и раздел 2) | [5 empty] | 1163120764.9971 | 1304251659.2864