Экспертное заключение

по закупкам товаров по комплектации лабораторий частного учреждения «Центр наук о жизни»

по лоту №1 «Инвертированный флуоресцентный микроскоп»

| № п/п | Критерии оценки | ТОО «Торговый дом Алатау» | ТОО «Азия-Мед» | ТОО «Жолдау» | - ТОО «Biovitrum» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в течение последних 10 (десяти) лет, подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями актов приема - передач поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг*** | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены |
| 2 | Если гарантийный период товаров, работ, услуг в тендерной заявке больше базового, указанного в тендерной документации | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Гарантийный срок – 36 месяцев с момента подписания окончательного акта приема-передачи |
| 3 | Наличие у потенциального поставщика государственной лицензии соответствующей предмету закупаемых товаров, работ, услуг (в случае если закупки, подлежат обязательному лицензированию) | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| 4 | Соответствие поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг функциональным техническим характеристикам и требованиям, установленным в технической спецификации тендерной документации | - Не соответствует | - Не соответствует | - Не соответствует | - Cответствует |
| 5 | Примечание: (указать все установленные несоответствия и/или замечания) | - Имеются несоответствия предлагаемого оборудования пункту 2 «Технические и качественные характеристики» приложения 3 к Тендерной документации, а именно: - Не указан срок поставки оборудования. - Согласно технической спецификации блок фильтров №1 должен пропускающий фильтр в диапазоне волн 435-485 нм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается блок фильтров с пропускающим фильтром 425 нм. - Блок фильтров №2 должен иметь пропускающий фильтр в диапазоне волн 600-660 нм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается блок фильтров с пропускающим фильтром 645/75 нм. - Блок фильтров №3 должен иметь возбуждающий фильтр в диапазоне волн 400-440 нм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается блок фильтров с пропускающим фильтром 355-425 нм. - 2. Технической спецификацией предусмотрено наличие: а) объектива №1 с рабочим расстоянием не менее 16,0 мм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается объектив с рабочим расстоянием 11 мм; - б) объектива №2 с числовой апертурой не менее 0,45 и рабочим расстоянием не менее 7,4 мм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается объектив с рабочим расстоянием 6,5 мм и числовой апертурой 0,40; - в) объектива №4 с числовой апертурой не менее 0,95 и рабочим расстоянием в диапазоне не уже 0,11-0,21 мм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается объектив с рабочим расстоянием 2,6-1,8 мм и числовой апертурой 0,70; кроме того не соответствует класс объектива, необходим класс не ниже планапохромат, потенциальным поставщиком предлагается планфлуорат; - г) объектива №5 с числовой апертурой не менее 1,40, тогда как потенциальным поставщиком предлагается объектив и числовой апертурой 1,3, кроме того не соответствует класс объектива, необходим класс не ниже планапохромат, потенциальным поставщиком предлагается планфлуорат. - 3. В технической спецификации требуется цифровая камера с общим количеством пикселей не менее 1,5 мегапикселей, тогда как потенциальным поставщиком предлагается с разрешением 1,4 мегапикселей. - Во многих пунктах технической характеристики не дано детальное описание параметров. Поставщик ограничился использованием таких слов как: наличие, аналог и соответствие. Так например: в технической спецификации указано, программное обеспечение должно обеспечивать анализ изображения - калибровка (длина), ручные измерения (количество, длина, площадь, угол, круг и эллипс и т.д.), автоматические измерение (бинаризации, количество объектов и т.д.). Потенциальным поставщиком было указано, что будет предоставлен аналог, при этом не были указаны характеристики предлагаемого аналога, в связи с чем, эксперты не смогли рассмотреть аналог на предмет его соответствия технической спецификации тендерной документации. | - Имеются несоответствия предлагаемого оборудования пункту 2 «Технические и качественные характеристики» приложения 3 к Тендерной документации, а именно: - Не указан срок поставки оборудования. - Согласно технической спецификации блок фильтров №1 должен пропускающий фильтр в диапазоне волн 435-485 нм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается блок фильтров с пропускающим фильтром 425 нм. - Блок фильтров №2 должен иметь пропускающий фильтр в диапазоне волн 600-660 нм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается блок фильтров с пропускающим фильтром 645/75 нм. - Блок фильтров №3 должен иметь возбуждающий фильтр в диапазоне волн 400-440 нм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается блок фильтров с пропускающим фильтром 355-425 нм. - 2. Технической спецификацией предусмотрено наличие: а) объектива №1 с рабочим расстоянием не менее 16,0 мм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается объектив с рабочим расстоянием 11 мм; - б) объектива №2 с числовой апертурой не менее 0,45 и рабочим расстоянием не менее 7,4 мм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается объектив с рабочим расстоянием 6,5 мм и числовой апертурой 0,40; - в) объектива №4 с числовой апертурой не менее 0,95 и рабочим расстоянием в диапазоне не уже 0,11-0,21 мм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается объектив с рабочим расстоянием 2,6-1,8 мм и числовой апертурой 0,70; кроме того не соответствует класс объектива, необходим класс не ниже планапохромат, потенциальным поставщиком предлагается планфлуорат; - г) объектива №5 с числовой апертурой не менее 1,40, тогда как потенциальным поставщиком предлагается объектив и числовой апертурой 1,3, кроме того не соответствует класс объектива, необходим класс не ниже планапохромат, потенциальным поставщиком предлагается планфлуорат. - 3. В технической спецификации требуется цифровая камера с общим количеством пикселей не менее 1,5 мегапикселей, тогда как потенциальным поставщиком предлагается с разрешением 1,4 мегапикселей. - Во многих пунктах технической характеристики не дано детальное описание параметров. Поставщик ограничился использованием таких слов как: наличие, аналог и соответствие. Так например: в технической спецификации указано, программное обеспечение должно обеспечивать анализ изображения - калибровка (длина), ручные измерения (количество, длина, площадь, угол, круг и эллипс и т.д.), автоматические измерение (бинаризации, количество объектов и т.д.). Потенциальным поставщиком было указано, что будет предоставлен аналог, при этом не были указаны характеристики предлагаемого аналога, в связи с чем, эксперты не смогли рассмотреть аналог на предмет его соответствия технической спецификации тендерной документации. | - Имеются несоответствия предлагаемого оборудования пункту 2 «Технические и качественные характеристики» приложения 3 к Тендерной документации, а именно: - В технической спецификации требуется максимальная скорость фокусировки не менее 2,5 мм/сек, тогда, как потенциальным поставщиком предлагается максимальная скорость фокусировки не менее 1 мм/сек; - Технической спецификацией предусмотрено наличие: а) объектива №1 с рабочим расстоянием не менее 16,0 мм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается объектив с рабочим расстоянием не менее 5,2 мм; - б) объектива №2 с рабочим расстоянием не менее 7,4 мм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается объектив с рабочим расстоянием 2,0 мм; - в) объектива №3 с рабочим расстоянием в диапазоне не уже чем от 2,8 до 3,6 мм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается объектив с рабочим расстоянием в диапазоне от 2,5 до 3,3 мм. - 3. В технической спецификации требуется цифровая камера с общим количеством пикселей не менее 1,5 мегапикселей, тогда как потенциальным поставщиком предлагается с разрешением 1,4 мегапикселей. - В параметрах цифровой монохромной камеры были указаны: уровень шума: должен быть не более 8 х 10-9, темновой ток: не более 0.7 х 10-9-/пиксель, квантовая эффективность не менее 65% при 500 нм, диапазон времени экспозиции должен быть не уже, чем от 1/1000 с до 600 c, триггерный порт, позволяющий осуществлять внешнее управление затвором и триггерную экспозицию; порт USB (подключение к ПК), хост-порт USB (подключение к микроскопу), однако данные параметры не приведены потенциальным поставщиком в описании цифровой камеры. Также согласно технической спецификации камера в нормальном режиме должна иметь скорость регистрации изображений не менее 10 кадр/сек при разрешении 1280 x 1024 и не менее 19 кадр/сек при разрешении 640 x 512; в режиме биннинга скорость регистрации изображений должна быть не менее 32 кадр/сек при разрешении 640 x 480 (2 x 2) и не менее 48 кадр/сек при разрешении 320 x 240 (4 x 4). Камера, представляемая потенциальным поставщиком, работает в нормальном режиме при несоответствующем разрешении, так требуется разрешение 1280 x 1024, а представлено 1388 х 1040. Также не указано, что данная камера работает в нормальном режиме при разрешении 640 x 512. Работа камеры в режиме биннинга полностью не соответствует технической спецификации, так в режиме биннинга скорость регистрации изображений должна быть не менее 32 кадр/сек при разрешении 640 x 480 (2 x 2) и не менее 48 кадр/сек при разрешении 320 x 240 (4 x 4), а потенциальным поставщиком представлена камера, работающая в режиме биннинга со скоростью регистрации изображений 26 кадр/сек при разрешении 692 x 520 (2 x 2) и 43 кадр/сек при разрешении 344 x 260 (4 x 4). Кроме того отсутствует описание камеры в режиме ROI . Также следует отметить наличие в комплектации микроскопа, предлагаемого потенциальным поставщиком, элементов превосходящих запрашиваемую спецификацию: так взамен моторизованного предметного столика предлагается сканирующий предметный столик, который является более сложным устройством, выполняющим такие же функции, как и моторизованный, но при этом обладающий возможностью программно- контролируемого сканирования; также взамен ртутной лампы предлагается металл-галидная лампа, которая является более дорогим и функционирующим более продолжительное время устройством, выполняющим такие же функции, как и ртутная. | - - |

| № п/п | Критерии оценки | - ТОО «Промикс.KZ» | - ТОО «Юмгискор»» | ТОО «Innovative scientific technology» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в течение последних 10 (десяти) лет, подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями актов приема - передач поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг*** | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены |
| 2 | Если гарантийный период товаров, работ, услуг в тендерной заявке больше базового, указанного в тендерной документации | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены |
| 3 | Наличие у потенциального поставщика государственной лицензии соответствующей предмету закупаемых товаров, работ, услуг (в случае если закупки, подлежат обязательному лицензированию) | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| 4 | Соответствие поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг функциональным техническим характеристикам и требованиям, установленным в технической спецификации тендерной документации | - Не соответствует | - Не соответствует | - Не соответствует |
| 5 | Примечание: (указать все установленные несоответствия и/или замечания) | - Имеются несоответствия предлагаемого оборудования пункту 2 «Технические и качественные характеристики» приложения 3 к Тендерной документации, а именно: - 1.Согласно технической спецификации блок фильтров №1 должен иметь пропускающий фильтр в диапазоне длин волн 435-485 нм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается блок фильтров с пропускающим фильтром 420 нм. - Блок фильтров №4 должен иметь возбуждающий фильтр в диапазоне волн 450-490 нм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается блок фильтров с фильтром 460-495 нм. - Блок фильтров №5 должен иметь возбуждающий фильтр в диапазоне волн 510-560 нм дихроматическим зеркалом не менее 575 нм; тогда как потенциальным поставщиком предлагается блок фильтров с фильтром 530-550 нм и дихроматическим зеркалом 570 нм. - 2. Технической спецификацией предусмотрено наличие: а) объектива №1 с рабочим расстоянием не менее 16,0 мм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается объектив с рабочим расстоянием 10 мм; - б) объектива №3 с рабочим расстоянием в диапазоне 2,8-3,6 мм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается объектив с рабочим расстоянием в диапазоне 3,0-4,2 мм; - в) объектива №4 с рабочим расстоянием в диапазоне не уже чем от 0,11 до 0,21мм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается объектив с рабочим расстоянием 0,15 мм. - 3. В технической спецификации требуется цифровая камера с общим количеством пикселей не менее 1,5 мегапикселей, тогда как потенциальным поставщиком предлагается с разрешением 1,4 мегапикселей. Кроме того, поставщиком предлагается камера с диапазон времени экспозиции от 1/1000с до 160 с, тогда как требуется камера с диапазоном времени экспозиции не уже чем от 1/1000 до 600 с. 4. Также согласно технической спецификации камера в нормальном режиме должна иметь скорость регистрации изображений не менее 10 кадр/сек при разрешении 1280 x 1024 и не менее 19 кадр/сек при разрешении 640 x 512; в режиме биннинга скорость регистрации изображений должна быть не менее 32 кадр/сек при разрешении 640 x 480 (2 x 2) и не менее 48 кадр/сек при разрешении 320 x 240 (4 x 4). Камера, представляемая потенциальным поставщиком, работает в нормальном режиме при несоответствующем разрешении, так требуется разрешение 1280 x 1024, а представлено 1376 х 1032. Также данная камера не работает в нормальном режиме при разрешении 640 x 512. Работа данной камеры в режиме биннинга также не соответствует технической спецификации. Так в режиме биннинга скорость регистрации изображений должна быть не менее 32 кадр/сек при разрешении 640 x 480 (2 x 2) и не менее 48 кадр/сек при разрешении 320 x 240 (4 x 4), а потенциальным поставщиком представлена камера, работающая в режиме биннинга со скоростью регистрации изображений 25 кадр/сек при разрешении 688 x 516 (2 x 2). Кроме того, данная камера работает при несоответствующем разрешении 344 x 258 (4 x 4). Также отсутствует описание работы камеры в режиме ROI. - 5. Также следует отметить наличие в комплектации микроскопа, предлагаемого потенциальным поставщиком, элементов превосходящих запрашиваемую спецификацию. Так взамен объектива №5 класса не ниже планапохромат, предлагается объектив плансуперапохромат, относящий к более высокому классу. Далее предлагается вторая цифровая цветная камера. | - Имеются несоответствия предлагаемого оборудования пункту 2 «Технические и качественные характеристики» приложения 3 к Тендерной документации, а именно: - 1.Согласно технической спецификации блок фильтров №1 должен иметь пропускающий фильтр в диапазоне длин волн 435-485 нм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается блок фильтров с пропускающим фильтром 420 нм. - Блок фильтров №4 должен иметь возбуждающий фильтр в диапазоне волн 450-490 нм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается блок фильтров с фильтром 460-495 нм. - Блок фильтров №5 должен иметь возбуждающий фильтр в диапазоне волн 510-560 нм дихроматическим зеркалом не менее 575 нм; тогда как потенциальным поставщиком предлагается блок фильтров с фильтром 530-550 нм и дихроматическим зеркалом 570 нм. - 2. Технической спецификацией предусмотрено наличие: а) объектива №1 с рабочим расстоянием не менее 16,0 мм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается объектив с рабочим расстоянием 10 мм; - б) объектива №3 с рабочим расстоянием в диапазоне 2,8-3,6 мм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается объектив с рабочим расстоянием в диапазоне 3,0-4,2 мм; - в) объектива №4 с рабочим расстоянием в диапазоне не уже чем от 0,11 до 0,21мм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается объектив с рабочим расстоянием 0,15 мм. - 3. В технической спецификации требуется цифровая камера с общим количеством пикселей не менее 1,5 мегапикселей, тогда как потенциальным поставщиком предлагается с разрешением 1,4 мегапикселей. Кроме того, поставщиком предлагается камера с диапазон времени экспозиции от 1/1000с до 160 с, тогда как требуется камера с диапазоном времени экспозиции не уже чем от 1/1000 до 600 с. 4. Также согласно технической спецификации камера в нормальном режиме должна иметь скорость регистрации изображений не менее 10 кадр/сек при разрешении 1280 x 1024 и не менее 19 кадр/сек при разрешении 640 x 512; в режиме биннинга скорость регистрации изображений должна быть не менее 32 кадр/сек при разрешении 640 x 480 (2 x 2) и не менее 48 кадр/сек при разрешении 320 x 240 (4 x 4). Камера, представляемая потенциальным поставщиком, работает в нормальном режиме при несоответствующем разрешении, так требуется разрешение 1280 x 1024, а представлено 1376 х 1032. Также данная камера не работает в нормальном режиме при разрешении 640 x 512. Работа данной камеры в режиме биннинга также не соответствует технической спецификации. Так в режиме биннинга скорость регистрации изображений должна быть не менее 32 кадр/сек при разрешении 640 x 480 (2 x 2) и не менее 48 кадр/сек при разрешении 320 x 240 (4 x 4), а потенциальным поставщиком представлена камера, работающая в режиме биннинга со скоростью регистрации изображений 25 кадр/сек при разрешении 688 x 516 (2 x 2). Кроме того, данная камера работает при несоответствующем разрешении 344 x 258 (4 x 4). Также отсутствует описание работы камеры в режиме ROI. - 5. Также следует отметить наличие в комплектации микроскопа, предлагаемого потенциальным поставщиком, элементов превосходящих запрашиваемую спецификацию. Так взамен объектива №5 класса не ниже планапохромат, предлагается объектив плансуперапохромат, относящий к более высокому классу. Далее предлагается вторая цифровая цветная камера. | - Имеются несоответствия предлагаемого оборудования пункту 2 «Технические и качественные характеристики» приложения 3 к Тендерной документации, а именно: - В технической спецификации требуется максимальная скорость фокусировки не менее 2,5 мм/сек, тогда, как потенциальным поставщиком предлагается максимальная скорость фокусировки не менее 1 мм/сек; - Технической спецификацией предусмотрено наличие: а) объектива №1 с рабочим расстоянием не менее 16,0 мм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается объектив с рабочим расстоянием не менее 5,2 мм; - б) объектива №2 с рабочим расстоянием не менее 7,4 мм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается объектив с рабочим расстоянием 2,0 мм; - в) объектива №3 с рабочим расстоянием в диапазоне не уже чем от 2,8 до 3,6 мм, тогда как потенциальным поставщиком предлагается объектив с рабочим расстоянием в диапазоне от 2,5 до 3,3 мм. - 3. В технической спецификации требуется цифровая камера с общим количеством пикселей не менее 1,5 мегапикселей, тогда как потенциальным поставщиком предлагается с разрешением 1,4 мегапикселей. - В параметрах цифровой монохромной камеры были указаны: уровень шума: должен быть не более 8 х 10-9, темновой ток: не более 0.7 х 10-9-/пиксель, квантовая эффективность не менее 65% при 500 нм, диапазон времени экспозиции должен быть не уже, чем от 1/1000 с до 600 c, триггерный порт, позволяющий осуществлять внешнее управление затвором и триггерную экспозицию; порт USB (подключение к ПК), хост-порт USB (подключение к микроскопу), однако данные параметры не приведены потенциальным поставщиком в описании цифровой камеры. Также согласно технической спецификации камера в нормальном режиме должна иметь скорость регистрации изображений не менее 10 кадр/сек при разрешении 1280 x 1024 и не менее 19 кадр/сек при разрешении 640 x 512; в режиме биннинга скорость регистрации изображений должна быть не менее 32 кадр/сек при разрешении 640 x 480 (2 x 2) и не менее 48 кадр/сек при разрешении 320 x 240 (4 x 4). Камера, представляемая потенциальным поставщиком, работает в нормальном режиме при несоответствующем разрешении, так требуется разрешение 1280 x 1024, а представлено 1388 х 1040. Также не указано, что данная камера работает в нормальном режиме при разрешении 640 x 512. Работа камеры в режиме биннинга полностью не соответствует технической спецификации, так в режиме биннинга скорость регистрации изображений должна быть не менее 32 кадр/сек при разрешении 640 x 480 (2 x 2) и не менее 48 кадр/сек при разрешении 320 x 240 (4 x 4), а потенциальным поставщиком представлена камера, работающая в режиме биннинга со скоростью регистрации изображений 26 кадр/сек при разрешении 692 x 520 (2 x 2) и 43 кадр/сек при разрешении 344 x 260 (4 x 4). Кроме того отсутствует описание камеры в режиме ROI . Также следует отметить наличие в комплектации микроскопа, предлагаемого потенциальным поставщиком, элементов превосходящих запрашиваемую спецификацию: так взамен моторизованного предметного столика предлагается сканирующий предметный столик, который является более сложным устройством, выполняющим такие же функции, как и моторизованный, но при этом обладающий возможностью программно- контролируемого сканирования; также взамен ртутной лампы предлагается металл-галидная лампа, которая является более дорогим и функционирующим более продолжительное время устройством, выполняющим такие же функции, как и ртутная. |

| Руководитель экспертной комиссии: |  |
| --- | --- |
| Булембаев Т.Д. | _____________ ____________ (дата) (подпись) |
| Члены экспертной комиссии: |  |
| Гуляев А.Е. | _____________ ____________ (дата) (подпись) |
| Умбаев Б.А. | _____________ ____________ (дата) (подпись) |
| Цой А.К. | _____________ ____________ (дата) (подпись) |

Экспертное заключение

по закупкам товаров по комплектации лабораторий частного учреждения «Центр наук о жизни»

по лоту №2 «Система для проведения анализа методом вестерн блот»

| № п/п | Критерии оценки | ТОО «Юмгискор холдинг» | ТОО «Жолдау» | ТОО «Промикс.KZ» | ТОО «Innovative scientific technology» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров, работ, услуг, в течение последних 10 (десяти) лет, подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями актов приема - передач поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг*** | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены |
| 2 | Если гарантийный период товаров, работ, услуг в тендерной заявке больше базового, указанного в тендерной документации | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены |
| 3 | Наличие у потенциального поставщика государственной лицензии соответствующей предмету закупаемых товаров, работ, услуг (в случае если закупки, подлежат обязательному лицензированию) | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| 4 | Соответствие поставляемых товаров/выполняемых работ/оказываемых услуг функциональным техническим характеристикам и требованиям, установленным в технической спецификации тендерной документации | - Соответствует | - Не соответствует | - Соответствует | - Не соответствует |
| 5 | Примечание: (указать все установленные несоответствия и/или замечания) | - Нет | - Имеются несоответствия предлагаемого оборудования по пункту 2 «Технические и качественные характеристики» приложения 3 к Тендерной документации, а именно: - 1.Согласно технической спецификации источник света: УФ транс-иллюминатор должен быть с длинами волн 302 нм, 254 нм, 365 нм, тогда как транс – илюминтор в приборе предлагаемого потенциальным поставщиком не соответствует данному требованию (длины волн: 312 нм, 460 нм, 605 нм). | - Нет | - Имеются несоответствия предлагаемого оборудования по пункту 2 «Технические и качественные характеристики» приложения 3 к Тендерной документации, а именно: - 1.Согласно технической спецификации источник света: УФ транс-иллюминатор должен быть с длинами волн 302 нм, 254 нм, 365 нм, тогда как транс – илюминтор в приборе предлагаемого потенциальным поставщиком не соответствует данному требованию (длины волн: 312 нм, 460 нм, 605 нм). |

Руководитель экспертной комиссии:

| Булембаев Т. Д | ________ _________ (дата) (подпись) |
| --- | --- |

Члены экспертной комиссии:

| Гуляев А.Е. | ________ _________ (дата) (подпись) |
| --- | --- |
| Умбаев Б.А. | ________ _________ (дата) (подпись) |
| Цой А.К. | ________ _________ (дата) (подпись) |

Экспертное заключение

по закупкам товаров по лоту 3 «Автоматическая окрашивающая станция» способом тендера

| № п/п | Критерии оценки | ТОО «Жолдау» | ТОО «Innovative scientific technology» | ТОО «Фирма Азия-Мед» | ТОО «Торговый дом Алатау» | ТОО «BioVitrum Astana» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие у потенциального поставщика опыта работы на рынке закупаемых товаров в течение последних 10 (десяти) лет, подтвержденного соответствующими оригиналами или нотариально засвидетельствованными копиями актов приема – передачи поставленных товаров | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Представлены документы, подтверждающие опыт работ работы – 3 года |
| 2 | Если гарантийный период товаров, работ и услуг в тендерной заявке больше базового, указанного в тендерной документации | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Документы, подтверждающие данный критерий не представлены | Гарантийный срок – 36 месяцев с момента подписания окончательного акта приема-передачи |
| 3 | Наличие у потенциального поставщика государственной лицензии соответствующей предмету закупаемых товаров | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется |
| 4 | Соответствие предлагаемых товаров функциональным техническим характеристикам и требованиям, установленным в пунктах 1, 2 Технической спецификации (приложение 3 к Тендерной документации) | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует |
| 6 | Примечание (указать все установленные несоответствия и/или замечания) | Имеются несоответствия предлагаемого оборудования в пункте 3. «Технические и качественные характеристики» Тендерной документации, а именно: - согласно Тендерной документации объем станции для реагентов должен быть не менее 450 мл, тогда как потенциальным поставщиком предлагается аппарат с объемом станции 320 мл. - вместимость рабочей корзины для образцов должна быть не менее 30 образцов (стекол), тогда как потенциальный поставщик предлагает корзину для образцов вместимостью 20 образцов (стекол). | Имеются несоответствия предлагаемого оборудования в пункте 3. «Технические и качественные характеристики» Тендерной документации, а именно: - согласно Тендерной документации объем станции для реагентов должен быть не менее 450 мл, тогда как потенциальным поставщиком предлагается аппарат с объемом станции 320 мл. - вместимость рабочей корзины для образцов должна быть не менее 30 образцов (стекол), тогда как потенциальный поставщик предлагает корзину для образцов вместимостью 20 образцов (стекол). | Имеются несоответствия предлагаемого оборудования в пункте 3. «Технические и качественные характеристики» Тендерной документации, а именно: - не указан срок поставки товара; - в программном обеспечении аппарата не указана возможность обеспечения 25 шагов для каждой из 15 программ. - отсутствует информация о количестве рабочих станций, используемых в цикле (должно быть не менее 26). - отсутствует информация о возможности работы аппарата циклическим принципом. | Имеются несоответствия предлагаемого оборудования в пункте 3. «Технические и качественные характеристики» Тендерной документации, а именно: - не указан срок поставки товара; - в программном обеспечении аппарата не указана возможность обеспечения 25 шагов для каждой из 15 программ. - отсутствует информация о количестве рабочих станций, используемых в цикле (должно быть не менее 26). - отсутствует информация о возможности работы аппарата циклическим принципом. | Имеются несоответствия предлагаемого оборудования в пункте 3. «Технические и качественные характеристики» Тендерной документации, а именно: - не указана информация о возможности передвижении по оси «Y». - согласно технической спецификации аппарат должен иметь не менее 11 корзин для образцов, тогда как потенциальный поставщик предлагает аппарат имеющий 6 корзин для образцов. |

Руководитель экспертной комиссии:

| Булембаев Т. Д | ________ _________ (дата) (подпись) |
| --- | --- |

Члены экспертной комиссии:

| Гуляев А.Е. | ________ _________ (дата) (подпись) |
| --- | --- |
| Умбаев Б.А. | ________ _________ (дата) (подпись) |
| Цой А.К. | ________ _________ (дата) (подпись) |